Technická specifikace

Název přístroje: MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SPEKTROMETRII

Použití přístroje:

Přístroj slouží k hodnocení spektrálních projevů vegetace od pigmentační absorpce až po obsah vody v pletivech rostlin. Prostřednictvím senzoru bude možné hodnotit spektrální vlastnosti vegetace a propojovat je s fyziologickými nebo genetickými markery včetně heritability jednotlivých vegetačních indexů.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Minimální rozsah kontinuálního snímání: 350 nm – 2500 nm. Celé toto spektrum měřené pomocí jediného spektrometru (bez nutnosti jeho výměny).

- Rozlišení snímání: v rozsahu 350–700 nm rozlišení 3 nm anebo lepší; od 700 nm rozlišení 8 nm anebo lepší.

- Minimální rychlost snímání: 200 ms.

- Maximální šum (Noise Equivalent Radiance): 2.2x10-9 W/cm2/nm/sr v celé šíři snímání.

- Možnost měření spektrální radiance i reflektance

- Možnost využití přirozeného i vlastního zdroje světla

Požadavky na technické provedení:

- Odolná stavba umožňující polní měření

- Hmotnost bez příslušenství max. 7 kg

- Možnost měření bez připojení k elektrické síti po dobu nejméně dvou hodin

- Přímé stahování dat po připojení k počítači bez nutnosti instalace speciálních SW

- Export dat v běžném datovém formátu (.txt, .csv, .xls/xlsx)

- Odolnost vůči prachu a vodě

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Součástí dodání bude SW řešení, které umožní ukládání a export měření do standardních formátů, např. txt, csv, xml apod., bez nutnosti instalace speciálního softwaru pro jejich otevření.

- Součástí dodání budou kalibrační standardy

- Součástí přístroje bude i měřící kontaktní sonda vč. optického kabelu pro připojení