Technická specifikace požadovaného plnění

| Hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem Přístroj pro kvantitativní i kvalitativní analýzu s velmi vysokou citlivostí (10 e-15 mol), s ionizací ESI a APCI. Součástí přístroje bude software pro ovládání přístroje a vyhodnocování výsledků, kompatibilní HPLC systém a generátor potřebných technických plynů. |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typ zařízení: |  |
| Parametry přístroje |  |
| Požadované zadavatelem | Nabízené dodavatelem* |
| Součásti: |  |
| Analyzátor - detektor |  |
| 1. Hmotnostní spektrometr na bázi trojitého kvadrupólu |  |
| 2. Rozsah měření hmotností: alespoň 10 – 1.800 amu |  |
| 3. ESI a APCI ionizační sondy, sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupnímu otvoru do vakua |  |
| 4. Kolizní cela a detektor v nelineární konfiguraci pro minimalizaci kontaminace analyzátoru neutrálními látkami |  |
| 5. Minimální dwell time 1 msec |  |
| 6. Citlivost 1 pg reserpinu na kolonu v ESI+ módu: poměr signálu k šumu minimálně 500.000:1 |  |
| 7. Stabilita MS kalibrace: odchylka méně než 0,1 amu/24 hod |  |
| 8. Maximální doba přepínání polarity během měření: méně než 10 msec |  |
| 9. Lineární dynamický rozsah detektoru: alespoň 5 řádů |  |
| 10. Skenovací rychlost: alespoň 10 000 amu/s |  |
| 11. Rozlišení kvadrupólových analyzátorů: alespoň do 0,4 amu |  |
| 12. Systém musí umožnovat alespoň následující typy měření: MS, SIM, MRM, měření neutrální ztráty, sken produktových spekter, sken prekurzorových iontů, MS/MS/MS s izolací prekurzoru pro každý stupeň MS, sken produktu MS/MS po izolaci prekurzoru kvadrupólem 1, fragmentaci v kolizní cele a akumulaci iontu v lineární iontové pasti |  |
| Kapalinový chromatograf UHPLC |  |
| 1. Binární gradientová pumpa a. Průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0,05 - 2,5 ml/min b. Tlaková odolnost minimálně 1200 Bar c. Vakuový odplyňovač mobilní fáze (degasser) |  |
| 2. Autosampler a. Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 1 - 50 μl bez výměny dávkovací smyčky b. Termostatování vzorků alespoň v rozsahu 5 - 35°C c. Minimálně 100 pozic pro 2 ml vialky |  |
| 3. Termostat kolon s teplotním rozsahem minimálně do 70° C |  |
| Další zařízení |  |
| 1. Lineární čerpadlo pro přímé nasávání vzorku s rozsahem průtoku alespoň v rozsahu od 100 nl/min do 10 ml/min |  |
| 2. 6-ti cestný dvoupolohový přepínací kohout, který lze využít pro dávkování, odklonění balastu nebo přepínání kolon |  |
| 3. Generátor plynu s kompresorem odpovídající kapacity |  |
| 4. Stůl pod MS systém s odhlučňovacím boxem pro rotační vakuové pumpy |  |
| 5. Stůl pod HPLC systém |  |
| 6. Záložní zdroj UPS zaručující provoz zařízení po výpadku el. proudu minimálně po dobu 10 min. |  |
| Datastanice a software |  |
| 1. Řídící PC pro ovládání celé sestavy, vč. běžného operačního systému |  |
| 2. LCD monitor s úhlopříčkou minimálně 22“ |  |
| 3. Software pro ovládání hmotnostního spektrometru včetně HPLC systému a sběr dat |  |
| 4. Software pro zpracování a vyhodnocování naměřených dat |  |
| 5. Software pro vývoj metod, hledání MRM přechodů, vedení databáze optimalizovaných přechodů a jejich export do měřící metody |  |