## 10_VÝŽIVA_170531
místnost | výrobek | typ zařízení | podrobný popis | MJ | připojení elektro |  |  |  | poznámka | cena bez DPH / ks | cena bez DPH / CELKEM
|  |  |  | ks | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | příkon kW celkem 230V | příkon kW celkem 400V
409 | 1 | Tlakoměr | Tlakoměr (systolický a diastolický tlak, čas a datum analýzy, krevní puls) s tiskárnou (s automatickou řezačkou), oscilometrická metoda měření, automatické vyrovnávání tlaku pneumatickým regulátorem otáček; 7-segmentový LED displej; manžeta s automatickým provozem, tlaková metoda pomocí malého motoru; tlačítko nouzového režimu pro automatické uvolnění manžety, automatické vyfouknutí manžety v případě, že tlak vzduchu předčí 300mmHg. Rozsah měření 0 ~ 300mmHg (tlak), 30 ~ 200 bpm (puls); přesnost ± 3mmHg(tlak), ± 5% (puls); přesnost 1mmHg. | 1 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0
409 | 2 | Výškoměr | Výškoměr - váha, výška, BMI; rozsah váhy min. 15 až 200 kg, rozsah měřené výšky min. 95 - 200 cm; automatická kalibrace během 3-15 sekund po zahřátí; jednotky - váha kg / lb, 0,1 kg; jednotky - výška cm / in, chyba měření +/- 1 mm; zdroj DC 12V, 3.4A; externí rozhraní RS 232 | 1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0
409 | 3 | Bioimpedanční přístroj | Bioimpedanční přístroj pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla včetně tiskárny - rozsah váhy min. 10 - 250 kg, rozsah výšky min. 110 - 220 cm, rozsah věku 6 - 99 let; min. 30 měření impendance za použití min. 6 různých frekvencí na každém z 5 segmentů (pravá a levá paže, trup, pravá a levá noha); min. čtyřpolární, min. osmibodový dotykový systém elektrod; výstupy: Složení těla – voda (Intracelulární a extracelulární), bílkoviny, minerální látky a tuková hmota. Segmentální rozložení na končetinách i trupu tukové hmoty, segmentální rozložení na končetinách i trupu bez tukové hmoty. Určení tělesného typu při srovnání celkové hmotnosti s hmotností kosterního svalstva a tukové hmoty. Obvody těla na vybraných místech (krk, hrudník, paže, stehna, pas a boky). Indexy: ECW/TBW, ECF/TBF, BMI, PBF, srovnání obvodu buků a pasů (WHR), Viscerální tuk v cm2 (VFA). Celková hmotnost buněčné hmoty v těle (BCM), obvod levé paže bez tuku (AMC), Bazální metabolický výdej (BMR), Metabolický věk (BMA), Index tvaru těla/zdraví (ABSI – A BODY SHAPE INDEX). Extracelulární matrix (ECM), Prediction Index včetně rozsahu hodnot. Impedance každého segmentu a frekvence. | 1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0
409 | 4 | Dynamometr | Dynamometr digitální, ruční, měřené hodnoty alespoň v rozmezí od 0 do 90 kg, LCD displej, paměť pro uložení min. 35 výsledků testovaných dat, napájení na dobíjecí baterii. | 1 | [6 empty] | 0
409 | 5 | Kaliper | Kaliper mechanický pro měření tloušťky kožní řasy (11 kožních řas na nedominantní polovině těla). | 2 | [6 empty] | 0
409 | 6 | Glukometr | Glukometr vč. sady testovacích proužků, nástavec pro měření z alternativních míst odběru. | 2 | [6 empty] | 0
409 | 7 | Cholesterolmetr s glukometrem | Cholesterolmetr s glukometrem - pro kontrolu glukózy v krvi, močové kyseliny a celkového cholesterolu. | 2 | [6 empty] | 0
409 | 8 | Model trávicího ústrojí | Model pro výuku anatomie vnitřních orgánů trávicí soustavy a demonstrací travících procesů a problémů. | 1 | [6 empty] | 0
409 | 9 | Zařížení pro hodnocení cevního systému a stresové odolnosti. | Přístroj pro fotopletysmografické vyšetření cév včetně příslušného softwaru - pro neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév. | 1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0
N/A | N/A | Doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení | Doprava, instalace, uvedení do provozu vč. seřízení a odborného přezkoušení zařízení, zaškolení, příslušné dokumenty (návody k obsluze a údržbě, osvědčení, revize přístrojů apod.). | 1 | [6 empty] | 0
0