## 10_VÝŽIVA_170531
místnost | výrobek | typ zařízení | podrobný popis | MJ | připojení elektro |  |  |  | cena bez DPH / ks | cena bez DPH / CELKEM
|  |  |  | ks | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | příkon kW celkem 230V | příkon kW celkem 400V
409 | 1 | Tlakoměr | Tlakoměr (systolický a diastolický tlak, čas a datum analýzy, krevní puls) s tiskárnou (s automatickou řezačkou), oscilometrická metoda měření, automatické vyrovnávání tlaku pneumatickým regulátorem otáček; LCD/LED displej; manžeta s automatickým provozem, tlaková metoda pomocí malého motoru; tlačítko nouzového režimu pro automatické uvolnění manžety, automatické vyfouknutí manžety v případě, že tlak vzduchu předčí 300mmHg. Rozsah měření 0 ~ 300mmHg (tlak), 30 ~ 200 bpm (puls); přesnost ± 3mmHg(tlak), ± 5% (puls); přesnost 1mmHg. | 1 | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 0
409 | 2 | Výškoměr | Výškoměr - váha, výška, BMI; rozsah váhy min. 15 až 200 kg, rozsah měřené výšky min. 95 - 200 cm; jednotky - váha kg / lb, 0,1 kg; jednotky - výška cm / in, chyba měření +/- 1 mm; zdroj DC 12V, 3.4A; externí rozhraní RS 232 | 1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0
409 | 3 | Kaliper | Kaliper mechanický pro měření tloušťky kožní řasy. | 2 | [5 empty] | 0
409 | 4 | Glukometr | Glukometr vč. sady testovacích proužků (min. 10 proužků), nástavec pro měření z alternativních míst odběru. | 2 | [5 empty] | 0
409 | 5 | Cholesterolmetr s glukometrem | Cholesterolmetr s glukometrem - pro kontrolu glukózy v krvi, močové kyseliny a celkového cholesterolu. | 2 | [5 empty] | 0
0