Technická specifikace – část A

Název přístroje: 		DOKUMENTAČNÍ SPEKTROFOTOMETRICKÉ ZAŘÍZENÍ 				PRO WESTERN BLOT GELY

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Chemiluminiscenční analýza proteinů tříděných pomoci vertikální elektroforézy podle metody Western Blot.

Předmětem plnění je dodávka WB skeneru vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jeho řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava WB skeneru na místo plnění a seznámení zadavatele s jeho základnímu funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí WB skeneru bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Western Blot skener pro detekci chemiluminiscenčních blotů

- Přímé skenování WB blotů bez potřeby přenosu na film

- Nízkošumový CCD snímač

- Displej s možností používaní grayscale, jedné anebo několika barev (červená, žlutá, zelená)

- Možnost propojení s počítačem

Požadavky na technické provedení:

- Snímaná oblast alespoň 10 x 8 cm

- Rozlišení alespoň 190 x 190 µm

- Stolní provedení zařízení o šířce a hloubce maximálně 700 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Ethernet a USB kabely

- Software pro analýzu naskenovaných dat kompatibilní s 64 bit OS

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		FLUORESCENČNÍ INVERZNÍ MIKROSKOP S KAMEROU

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Analýza vzorků mozkových a jiných živočišných tkaní, kontrola kultivačních destiček.

Předmětem plnění je dodávka mikroskopu vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jeho řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava mikroskopu na místo plnění a seznámení zadavatele s jeho základnímu funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí mikroskopu bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Inverzní fluorescenční mikroskop s možnosti uchycení Petriho misek a kultivačních jamkových destiček (o rozměru destiček 127 mm x 85 mm s tolerancí obou rozměrů ±1 mm)

- Regulovatelný kondenzor

- Triokulární hlavice s možností připojení CCD kamery nebo fotoaparátu

- Zaostřitelné binokulární širokoúhlé okuláry se zvětšením 10x nebo 15x

- Karusel pro alespoň 5 objektivů

- Možnost použití světlého pole a fázového kontrastu

- Mechanický X-Y koaxiální stolek umožňující posun podél dvou os pomocí otočných páček

- Zaostřovací makro/mikro šroub na obou stranách

Požadavky na technické provedení:

- Plan-achromatické objektivy se zvětšením 4x, 10x, 20x (s fázovým kontrastem) a 40x (s fázovým kontrastem), 40x (fluorescenční objektiv) a možnost připojení objektivu se zvětšením 100x

- Optická korekce v rozmezí alespoň +/- 5 dioptrií

- Jemné ostření alespoň 0.2 mm na otáčku

- Halogenová lampa alespoň 30 W, s plynulou regulací intenzity osvětlení 0-100 %

- Stolní provedení zařízení o maximální šířce a hloubce 600 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Barevná digitální kamera s adapterem 0.5x a manuální a automatickou expozicí. CMOS rozlišení kamery alespoň 2304 x 1296 px, snímková frekvence alespoň 30fps, expoziční čas alespoň 1ms-30ms.

- Software pro kameru kompatibilní se 64 bit OS

- Napěťový zdroj

- 100 W rtuťová výbojka

- Bariéra odolná UV záření

- B, G, U, V filtry

- Zelené a modré bariérové filtry

- Fluorescenční olej

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		DOKUMENTAČNÍ SPEKTROFOTOMETRICKÉ ZAŘÍZENÍ – 				FOTOMETRICKÁ ČTEČKA MIKROTITRAČNÍCH 					DESTIČEK

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Fotometrické měření dat z mikrodestiček na proteinové a immunoassaye (ELISA).

Předmětem plnění je dodávka čtečky mikrotitračních destiček vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k její řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava fotometrické čtečky na místo plnění a seznámení zadavatele s její základnímu funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí čtečky bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Rychlé fotometrické měření absorbancí světla z jamkových destiček s plochým a kulatým dnem pomocí moderního fotodetektoru

- Možnost použití na proteinové, enzymové a immuno-assaye

- Možnost třepaní a inkubace vzorku

- Dotykový display

Požadavky na technické provedení:

- Xenonová lampa

- Možnost měření spektra minimálně 340, 375, 405, 414, 450, 492, 520, 570, 595, 620, 630, 650, 690, 740, 750, 820 a 850 nm

- Rozsah teplot inkubace minimálně v rozmezí +4 až +50 °C

- Rozlišení alespoň 0.001 Abs

- Odchylka měření maximálně 1 %

- Rychlost měření alespoň 10 s pro 96-jamkové destičky a alespoň 15 s pro 384-jamkové destičky

- Rychlé, střední a pomalé lineární třepaní

- Stolní provedení o maximální hloubce a šířce 600 mm

- Možnost načtení dat do počítače přes USB

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Alespoň jeden filtr od každé z následující řady: 340, 405, 450, 620 a 850 nm

- Software pro absorbanční křivky

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		HORIZONTÁLNÍ ELEKTROFORÉZA

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Elektroforetické rozdělení amplifikovaných nukleonových kyselin pro účely DNA sekvenování.

Předmětem plnění je dodávka horizontální elektroforézy vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jej řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava elektroforézy na místo plnění a seznámení zadavatele s jej základnímu funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí elektroforézy bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Elektroforéza pro separaci DNA nebo RNA, včetně zdrojů a dvou vaniček na velké a malé gely

- Napěťový zdroj s možností jednočasného připojení aspoň 4 elektroforetických jednotek, kompatibilní s poptávanou vertikální elektroforézou

Požadavky na technické provedení:

- Vanička na malé gely 60 x 75 mm

- Nastavitelné napětí alespoň v rozsahu 1-300 V

- Nastavitelný proud alespoň v rozsahu 1-1000 mA

- Výkon alespoň 150 W

- Časovač na minimálně 2 hod.

- LCD pro nastavení a zobrazování hodnoty proudu, napětí a výkonu

- Stolní provedení zařízení o hloubce a šířce maximálně 600 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Pásma 2 x 1 mm s osmi zuby v hřebínku, barevné loadovací stripy s barevně odlišenými hřebeny

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		LABORATORNÍ ANALYTICKÉ VÁHY

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Vážení laboratorních chemikálií a vzorků na analytické úrovni přesnosti.

Předmětem plnění je dodávka váhy vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k její řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava váhy na místo plnění a seznámení zadavatele s její základními funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí váhy bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Přesná laboratorní váha s mikroprocesorovým ovládáním

- LCD displej

- Externí a interní kalibrace

Požadavky na technické provedení:

- Váživost aspoň 150 g

- Odchylka nejhůře ±0.001 g

- Průměr plochy k vážení alespoň 80 mm

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		MAGNETICKÁ MÍCHAČKA S OHŘEVEM

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Příprava vzorků pro účely molekulárních analýz.

Předmětem plnění je dodávka míchačky vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k její řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava míchačky na místo plnění a seznámení zadavatele s jeho základními funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí míchačky bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Magnetická míchačka s ohřevem a digitální regulací otáček

- Plotýnka z keramického materiálu

- Možnost připojení nerezového teplotního čidla

Požadavky na technické provedení:

- Rozsah otáček alespoň 100-1000 ot./min

- Rozsah teplot alespoň +5°C  až +500°C

- Solní provedení zařízení o hloubce a šířce max. 600 mm

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		MÍCHACÍ TERMOBLOK NA DNA VZORKY S VÝMĚNNÝMI 				BLOKY

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Inkubace molekulárních vzorků při nastavené teplotě a míchání, součást protokolů DNA sekvenování, proteinových analýz apod.

Předmětem plnění je dodávka termobloku vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jeho řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava termobloku na místo plnění a seznámení zadavatele s jeho základními funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí termobloku bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Míchací termoblok s možností použití zkumavek 2 ml, 1.5 ml a 0,5 ml

- LCD displej

- Manuální nastavení teplot inkubace a rychlosti míchání

Požadavky na technické provedení:

- Časovač alespoň v rozsahu 1 min. až 99 hod.

- Minimální spodní hranice teplotního rozsahu +5 °C s odchylkou maximálně ± 0.5 °C

- Minimální horní hranice teplotního rozsahu +120 °C s odchylkou maximálně ± 0.5 °C

- Stolní provedení zařízení s hloubkou a šířkou maximálně 600 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Minimálně 2 vyměnitelné bloky pro zkumavky 2 ml a 1.5 ml

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		MINICENTRIFUGA S VORTEXEM A PŘÍSLUŠENSTVÍM

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Příprava vzorků pro účely výuky molekulárních a histologických analýz živočišných krve, tkaní apod.

Předmětem plnění je dodávka mini-centrifugy s vortexem vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k její řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava mini-centrifugy na místo plnění a seznámení zadavatele s její základními funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí mini-centrifugy bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Stolní minicentrifuga s vortexem pro předpracovaní vzorků ve zkumavkách 0.5, 1.5 a 2 ml a možnosti výměny rotoru pro různé druhy zkumavek.

Požadavky na technické provedení:

- Kombinace vortexu a rotoru pro mikrozkumavky

- Maximální rychlost alespoň 2800 rpm nebo 500G

- Kapacita zkumavek 1.5/2.0 ml: minimálně 12

- Kapacita zkumavek 0.5 ml: minimálně 12

- Kapacita PCR-stripů: minimálně 2

- Stolní provedení zařízení s maximální šířkou a hloubkou 600 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- 1x Výměnný rotor na zkumavky 0.5 ml

- 1x Výměnný rotor na PCR-stripy s 0.2 ml zkumavek

- 1x Výměnný rotor na zkumavky 1.5/2.0 ml

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		PCR CYCLER S GRADIENTOVÝM BLOKEM 96 x 0,2 ml

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Amplifikace DNA pomoci reakce PCR (Polymerase Chain Reaction) pro účely molekulárních analýz.

Předmětem plnění je dodávka PCR cycleru vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jeho řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava PCR cycleru na místo plnění a seznámení zadavatele s jeho základními funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí PCR cycleru bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Součástí je gradientový blok 96 x 0,2 ml pro PCR

- Dotykový barevný displej

Požadavky na technické provedení:

- Kapacita 96 x 0.2 ml standartních anebo low profile zkumavek

- Minimální rychlost ohřevu ≥3.5 °C/s

- Minimální rychlost chlazení ≥3.5 °C/s

- Maximální teplota vyhřívaného víka 110 °C

- Rozsah teplotního gradientu alespoň 30-100 °C

- Možnost uložení programů pro PCR

- Možnost připojení přes USB a LAN

- Stolní provedení s maximální hloubkou 600 mm a šířkou 600 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Vestavěný gradientový blok 96 x 0,2 ml pro použití zkumavek 0,2 ml nebo stripů 8x0,2 ml

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		SONIKÁTOR PRO HOMOGENIZACE VZORKŮ

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Ultrazvuková homogenizace vzorků buněk a tkání pro molekulární analýzu, příprava emulzí a suspenzí, rozrušování aglomerátů, depolymerizace vysokomolekulárních řetězců, odplynění roztoků, urychlení a zvýšení výtěžku reakcí.

Předmětem plnění je dodávka sonikátoru vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jeho řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava sonikátoru na místo plnění a seznámení zadavatele s jeho základnímu funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí sonikátoru bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Sonikátor s integrovanou ultrazvukovou komorou

- Mikroprocesorová kontrola přesnosti homogenizace

- Grafický LCD displej

- Kontrolér teploty

Požadavky na technické provedení:

- Maximální objem vzorku: aspoň 1000 ml

- Minimální objem vzorku: aspoň 250 µl

- Napětí alespoň 230V, frekvence proudu alespoň 50 Hz

- Výstupní frekvence alespoň 20 kHz

- Výkon alespoň 300 W

- Rozsah teplot minimálně 1-100 °C

- Pulsér alespoň v rozsahu 1-55 sec

- Časovač minimálně 15 min

- Stolní provedení přístroje s maximální hloubkou a šířkou 600 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Titanový hrot

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		SPEKTROFOTOMETR NA MĚŘENÍ KONCENTRACE 					NUKLEONOVÝCH KYSELIN

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Fotometrické měřeni koncentrace DNA, RNA a proteinů v molekulárních vzorcích.

Předmětem plnění je dodávka spektrofotometru vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jeho řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava spektrofotometru na místo plnění a seznámení zadavatele s jeho základními funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí spektrofotometru bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Jednopaprskový spektrofotometr pro určení koncentrace nukleonových kyselin

- Možnost přeprogramovaní pro DNA, RNA, proteinové essaye a buněčnou hustotu

- Možnost skenování nukleových kyselin pro určení čistoty (alespoň v oblasti 230 nm)

- Možnost měření s fixovanou vlnovou délkou (Abs/%T)

- Xenonová výbojka/lampa nebo laser

- Možnost měření v malých objemech vzorků (alespoň v rozsahu 1-2 µl) bez ředění

- Možnost exportování dat do počítače

Požadavky na technické provedení:

- Rozsah vlnových délek minimálně v rozmezí 190-900 nm

- Přesnost měření vlnové délky s odchylkou maximálně ±2 nm

- Šířka pásma maximálně 5 nm

- Fotometrická přesnost s maximální odchylkou ±0.008Abs nebo maximálně ±1.3%

- Stolní provedení s maximální hloubkou a šířkou přístroje 600 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- USB konektor

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		TRANSILUMINÁTOR NA ELFO GELY

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Vizualizace a izolace pomoci vyřezávání DNA, RNA a proteinů z ELFO gelů.

Předmětem plnění je dodávka transiluminátoru vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jeho řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava transiluminátoru na místo plnění a seznámení zadavatele s jeho základními funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí transiluminátoru bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Stolní provedení zařízení s hloubkou a šířkou max. 600 mm

- Zdroj záření klasické výbojky nebo LED

Požadavky na technické provedení:

- Pracovní plocha (rozměry filtru) alespoň o velikosti 16 x 20 cm

- Možnost intenzity osvitu 100 %

- Zdroj světla: uniformní světlo ≥ 300 nm

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		TŘEPAČKA NA GELY S VÝKYVNÝM POHYBEM

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Inkubace vzorků proteinových gelů a jiných biologických materiálů s používáním kývaní.

Předmětem plnění je dodávka třepačky vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k její řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava třepačky na místo plnění a seznámení zadavatele s její základními funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí třepačky bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Výkyvná třepačka s platformou pro vzorky

- Možnost instalace duální platformy

- Časovač nastavitelný na alespoň 2 hod.

- Ruční nastavení rychlosti kývaní

Požadavky na technické provedení:

- Rozsah rychlosti třepání/kývaní aspoň 5 - 100 rpm

- Úhel kývaní alespoň 7°

- Minimální maximální zatížení alespoň 3 kg

- Rozměr platformy minimálně 260 x 200 mm

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		VERTIKÁLNÍ GELOVÁ ELEKTROFORÉZA

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Elektroforetické rozdělení proteinů ve vzorcích, součást proteinové analýzy.

Předmětem plnění je dodávka vertikální elektroforézy vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jej řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava elektroforézy na místo plnění a seznámení zadavatele s jej základnímu funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí elektroforézy bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Kompletní jednotka vertikální elektroforézy bez napěťového zdroje

- Kompatibilní s napěťovým zdrojem pro poptávanou horizontální elektroforézu

- Možnost najednou elektroforézy a blotování

Požadavky na technické provedení:

- Rozměry gelu alespoň 100 x 100 mm

- Počet jamek: alespoň 10

- Napětí pro elektroforézu minimálně v rozsahu alespoň 1-500 V

- Maximální proud pro blotování alespoň 400 mA

- Stolní provedení zařízení s maximální hloubkou a šířkou 300 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Minimálně 4 plastové hřebeny s alespoň 10 zuby

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky