Technická specifikace – část C

Název přístroje: 		CENTRIFUGA LABORATORNÍ STOLNÍ NECHLAZENÁ

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Příprava vzorků pro účely molekulárních a histologických analýz živočišné krve a tkaní.

Předmětem plnění je dodávka stolní nechlazené centrifugy vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jejímu řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava centrifugy na místo plnění a seznámení zadavatele s jejími základnímu funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí centrifugy bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro přístroj:

Vysokorychlostní stolní kompaktní nechlazená centrifuga pro zpracovaní vzorků ve zkumavkách 0.5, 1.5 a 2 ml.

Požadavky na technické provedení:

- Rychlost minimálně v rozpětí 500 - 13000 rpm

- Minimální kapacita 24 zkumavek o objemu 0.5, 1.5 nebo 2.0 ml

- Přepínaní mezi rpm a g

- Přesné nastavení rychlosti

- Digitální zobrazení nastavené rychlosti

- Stolní provedení zařízení s hloubkou a šířkou maximálně 600 mm

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Výměnný rotor na zkumavky 1.5 a 2.0 ml

- Těsnění na zkumavky o velikosti 0.5 ml

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky

Název přístroje: 		CENTRIFUGA LABORATORNÍ STOLNÍ CHLAZENÁ SE 				SADOU ROTORŮ

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Příprava vzorků pro účely molekulárních a histologických analýz živočišné krve, tkaní.

Předmětem plnění je dodávka stolní chlazené centrifugy vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných k jejich řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava centrifugy a rotorů na místo plnění a seznámení zadavatele s jejich základnímu funkcionalitami při předání a převzetí. O řádném předání a převzetí centrifugy bude sepsán předávací protokol.

Obecné požadavky pro centrifugu:

Vysokorychlostní stolní kompaktní multifunkční centrifuga pro zpracovaní tekutých vzorků, s chlazením a možnosti ruční instalace a výměny rotorů pro různé druhy zkumavek/mikrotitračních destiček.

Požadavky na technické provedení centrifugy:

- Možnost instalovaní a výměny kruhových a výkyvných rotorů na různé typy zkumavek (0.5/1.5/2.0 mikrozkumavky, stripy, mikrotitrační destičky, 14 ml a 50 ml zkumavky)

- Rychlost minimálně v rozpětí 500 - 10000 rpm

- Přepínaní mezi RPM a RCF (G)

- Digitalní časovač s možnosti HOLD

- Možnost programování s minimálním objemem paměti 50 programů

- Digitální zobrazení nastavené rychlosti

- Rozsah teplot – minimální teplota alespoň -5°C, maximální teplota alespoň 37°C

Obecné požadavky pro rotory:

5 sad rotorů pro vysokorychlostní stolní kompaktní chlazenou centrifugu pro zpracování tekutých vzorků, s možností jejích ruční instalace a výměny, pro různé druhy zkumavek/mikrotitračních destiček

Požadavky na technické provedení rotorů:

- Pět rotorů na různé typy zkumavek (0.5/1.5/2.0 mikrozkumavky, stripy, mikrotitrační destičky, 15 ml a 50 ml zkumavky):

  - fixní rotor 24 x 1,5 a 2 ml s adapterem na 0,5ml zkumavky

  - fixní rotor na 8 x 50ml zkumavky

  - fixní rotor na 24 x 15ml zkumavky

  - rotor na stripy

  - rotor na mikrotitrační destičky

  - Možnost ruční výměny rotorů

  - Možnost sterilizace v autoklávu při 121° C

  - Kompatibilita rotorů s chlazenou centrifugou

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Klíč na instalaci výměny rotorů

Požadavky na záruku (pokud má být jiná než 24 měsíců):

24 měsíců ode dne řádného předání a převzetí na základě předávacího protokolu

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

A)	Během záruky