Technická specifikace

Název:	OBNOVA A UPGRADE PROFILOMĚRU NA KOMPLETNÍ MĚŘÍCÍ STANICI

Použití zařízení:

Dodaná sestava zařízení doplní existující kontaktní profiloměr tak, aby vznikla kompletní měřící stanice na profily, kvalitu, drsnost nebo kontury.

Obecné požadavky pro sestavu:

- Přímost na celé dráze posuvu musí být 0,4 µm nebo lepší. Přičemž maximální délka posuvu musí být 50 mm nebo více.

Rozlišení sestavy:

- Minimálně 80 nm se snímačem na konturu při hodnocení kontury.

- Minimálně 20 nm se snímačem na kontury při hodnocení drsnosti povrchu a kontury.

- Minimálně 5 nm se snímačem na drsnost při hodnocení drsnosti povrchu a kontury.

Rozsah měření sestavy:

- Horní hranice rozsahu snímání minimálně 20 mm se snímačem na konturu při hodnocení kontury.

- Horní hranice rozsahu snímání minimálně 4 mm se snímačem na kontury při hodnocení drsnosti povrchu a kontury.

- Horní hranice rozsahu snímání minimálně 1 mm se snímačem na drsnost při hodnocení drsnosti povrchu a kontury.

Specifické požadavky na prvky sestavy:

Náhrada stávajícího ovládacího počítače a aktualizace ovládacího softwaru Intra 2 Ultra (verze 5.21.8.24) profiloměru Form Talysufr Intra od firmy Taylor Hobson

- Aktualizace softwaru na měření profilu drsnosti a vlnitosti umožní rychlejší a přesnější zpracování dat oproti softwaru Intra 2 Ultra (verze 5.21.8.24). Součástí upgradu bude také možnost exportu dat ze softwaru a možnost aplikace citlivějších filtrů na zpracování profilu,

- Stávající ovládací počítač bude nahrazen novým, stolním nebo přenosným počítačem s minimální velikostí obrazovky 19 palců a OS kompatibilním s aktualizovaným softwarem. Hardware počítače bude splňovat minimální technické požadavky pro použití aktualizovaného softwaru.

Snímač s velkým rozsahem

- Snímač umožní rozšíření přístroje o měření většího rozsahu drsnosti a kontur při horní hranici rozsahu snímání minimálně 20 mm.

- Snímač je kompatibilní s profiloměrem Form Talysufr Intra od firmy Taylor Hobson a v této zakázce specifikovanými prvky.

- Snímač je doplněn o kalibrační standard 38 mm s certifikátem. Standard umožní kalibraci před každým měřením a je kompatibilní s profiloměrem Form Talysufr Intra od firmy Taylor Hobson a jeho ovládacím softwarem.

Snímací raménko pro drsnost

- Raménko pro přesnější měření drsnosti v oblasti nástrojů i obráběného materiálu (dřeva).

- Raménko je kompatibilní s profiloměrem Form Talysufr Intra od firmy Taylor Hobson a v této zakázce specifikovanými prvky.

- Parametry hrotu raménka pro měření drsnosti: 60°; 5µm.

- Software umožňující analýzu drsnosti povrchu a export dat, kompatibilní s raménkem a OS ovládacího počítače.

Snímací raménko pro konturu

- Raménko pro eliminaci zkreslení výsledků.

- Parametry hrotu raménka pro měření kontur: 15°; 20µm.

- Raménko je kompatibilní s profiloměrem Form Talysufr Intra od firmy Taylor Hobson

- Software umožňující hodnocení kontur a export dat, kompatibilní s raménkem a OS ovládacího počítače.

Základna s granitovou deskou

- Základna tvořená granitovou deskou je určena na pohlcení vibrací a zajištění přesnosti přístroje při zachování kontaktní metody měření.

- Základna je kompatibilní s profiloměrem Form Talysufr Intra od firmy Taylor Hobson a v této zakázce specifikovanými prvky.

- Rozměry základy musí být minimálně 750x450x700 mm a maximálně 850x550x850 mm.

- Základna musí být zhotovena jako samostatně stojící celek.

Základna s motorizovaným sloupem

- Základna umožní rozšíření pohybu v ose Z za účelem měření a vyhodnocování profilů a kontur u vzorků s většími rozměry.

- Základna je kompatibilní s profiloměrem Form Talysufr Intra od firmy Taylor Hobson a v této zakázce specifikovanými prvky.

- Rozměr základny minimálně 500x250x40 mm (motorizovaný sloup s pojezdem 300 mm) a maximálně 700x350x60 mm (motorizovaný sloup s pojezdem 450 mm).

- Standardní napájecí zdroj 24 V.

- Omezovač pojezdu sloupu v ose Z.

Příslušenství – popis a technické provedení:

Příslušenství a instalační materiál umožňující zprovoznění sestavy.