Technická specifikace

Název přístroje:	MIKROSKOP NIŽŠÍ TŘÍDY

Použití přístroje:

Použití pro pozorování preparátů v procházejícím světle v rámci předmětů Ochrany lesa, Entomologie, Fytopatologie.

Obecné požadavky pro přístroj:

- ergonomické umístění všech ovládacích prvků

- stativ a stolek s oblými hranami pro maximální ergonomii a prevenci zranění

- optika s korekcí na nekonečno

Požadavky na technické provedení:

- hliníkový korpus stativu

- binokulární tubus s náklonem min. 30 stupňů a se zorným polem – Field Number (FN) - s hodnotou min. 20

- tubus s nastavením dioptrické korekce okulárů a seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) v rozsahu min. 48–75 mm

- tubus s nastavením výšky okulárů vůči rovině stolu v rozsahu přes 5 cm („Siedentopf“ typ tubusu)

- 2 okuláry s min. 10násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) min. 20, okuláry s ohrnovatelnými gumovými očnicemi

- okuláry s možností vložení měřicí destičky, respektive drátěného ukazovátka nebo kříže

- kódovaný kondenzor, pokrývající rozsah zvětšení min. 4x–100x (Abbé), s numerickou aperturou min. NA 1.25

- otočný revolverový nosič objektivů pro min. 4 objektivy s reverzní orientací (objektivy které nejsou vřazeny v optické ose umístěny směrem od obsluhy a uvolňují manipulační prostor kolem preparátu)

- plan achromatické objektivy s konstrukcí pro šíři zorného pole (Field number – FN) min. 20

- plan achromatický objektiv s min. 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 0,10, pracovní vzdálenost min. 27,8 mm

- plan achromatický objektiv s min. 10násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min.0,25, pracovní vzdálenost min. 8 mm

- plan achromatický objektiv s min. 40násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min.0,65, pracovní vzdálenost min. 0,6 mm

- světelný zdroj s LED osvětlením,

- stativ mikroskopu s prostorem pro uložení síťového zdroje a kabelu pro snadnou manipulaci s mikroskopem

- nezávislé koaxiální makro a mikro zaostřování (nepřenášející pohyb mikro ostření na makro pohyb)

- makro ostření v rozsahu min. 15 mm

- jemné ostření 300 μm/na otočku nebo jemnější, stupnice pro mikroostření značená po 2,5 μm nebo jemnější

- aretace pozice zaostření – focus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem (součástí stativu – bez použití externího nástroje)

- seřiditelná tuhost makro posuvu (součástí stativu – bez použití externího nástroje)

- skenovací (křížový) stolek o rozměrech min. 120 x 132 mm s bezhřebenovým vedením preparátu v rozsahu min. 76 x 30 mm

- ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka a stupnice pro odečet souřadnic. Možnost pozorování preparátu na stolku, jak zepředu, tak ze zadní strany

- vnitřní povrch okulárů, tubusu a objektivů opatřen antibakteriálním nátěrem

- síťová šňůra 230-240 V, min. 2,5 m dlouhá

- možnost aretovat okuláry a kondenzor tak, aby nemohlo dojít k nepovolené manipulaci – vyjmutí

- hmotnost max. 6 kg, pro snadné přemístění.

Název přístroje:	VÝUKOVÝ STEREOMIKROSKOP SE STUDENÝM SVĚTLEM (STEREOMIKROSKOPY S LED OSVĚTLENÍM)

Použití přístroje:

Použití pro pozorování drobných objektů v dopadajícím světle v rámci předmětů Ochrany lesa, Entomologie, Fytopatologie.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Optická soustava Greenough, kompaktní konstrukce, pracovní vzdálenost min. 110 mm

- Mikroskop – zoom min. 5:1, rozsah zvětšení 0,8x až 4x

- Celkové zvětšení v okulárech 8x-40x, plynulá změna zvětšení

Požadavky na technické provedení:

- Binokulární hlavice, otočná 360° s aretací polohy, okuláry 10x, zorné pole FN min. 22, dioptrická korekce ±5 dioptrií pro oba okuláry, úhel vhledu okulárů 45°, nastavitelná mezioční vzdálenost v min. rozsahu 52 až 76 mm, možnost fixace okulárů v mikroskopu k zamezení nekvalifikovaného rozebrání, bezolovnaté sklo

- Stativ: celokovový, stabilní, s širokým rozsahem ostření min. 120 mm, uživatelsky nastavitelná tuhost ostření, černobílá vložka stolku pro optimální kontrast různých typů preparátů

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Osvětlení v dopadajícím světle:

- Integrovaný zdroj studeného LED světla se dvěma rameny s tvarovou pamětí, plynulá regulace intenzity osvětlení, délka ramen min. 500 mm, efektivní průměr ramen min. 3,5 mm

Název přístroje:	MIKROSKOP VYŠŠÍ TŘÍDY

Použití přístroje:

Použití pro pozorování preparátů v procházejícím světle v rámci předmětů Ochrany lesa, Entomologie, Fytopatologie.

Obecné požadavky pro přístroj:

- mikroskop s binokulárním tubusem se seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) v rozsahu 48–75 mm a dioptrickou kompenzací rozdílu mezi levým a pravým okem pozorovatele

- mikroskop s LED osvětlením, 2,4 W, osvětlení předcentrované

- předcentrované Koehlerovo osvětleni s pevnou polní clonkou

Požadavky na technické provedení:

- mikroskop s kovovým stativem s mosaznou mechanikou

- ostření i stolek ovladatelný současně jednou rukou

- optika s korekcí na nekonečno

- kondenzor pokrývající rozsah zvětšení min. 4x–100x (Abbé) s možností zabudování jednoduchého přípravku pro fázový kontrast a zástin – tmavé pole

- kondenzor (Abbeův) s numerickou aperturou min. NA 1,25 a zabudovanou pohyblivou irisovou clonou, možnost práce s imerzním olejem na kondenzoru

- možnost aretace určité pozice irisové aperturní clony pro rutinní práci

- min. 7 pozic v kruhovém karuselu kondenzoru s možností vsazení optických prvků, resp. přípravků například pro fázový kontrast, zástin, objektiv 2x apod. Možnost aretace pozice BF pro práci pouze pro procházející světlo.

- Základní objektivy s konstrukcí pro šíři zorného pole (Field number - FN) min. 20

- otočný revolverový nosič objektivů pro min. 5 objektivů, objektivy mimo optickou osu otočeny reverzně směrem od obsluhy

- plan achromatický objektiv s min 4 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA)
min. 0,10

- plan achromatický objektiv s min. 10násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 0,25

- plan achromatický objektiv s min. 40násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 0,65

- 2 širokoúhlé okuláry s min. 10násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) min. 20, okuláry s gumovými ohrnovatelnými očnicemi

- okulár s možností pro vložení okulárového měřítka případně jiné měřicí destičky, respektive drátěného ukazovátka nebo kříže

- makro a mikro zaostřování, s aretaci ostření – focus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu

- makro a mikro zaostřování nezávislé na sobě (nepřenášející pohyb mikro ostření na makropohyb),

- rozsah zdvihu min. 15 mm, skenovací stolek umístěný nízko – min. 140 mm od povrchu pracovního stolu

- velký skenovací (křížový) stolek s bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka s ergonomickým vkládáním jednou rukou, volitelný držák pro 2 sklíčka, volitelná jednoduchá úprava pro skenovaní sklíčka pohybem prstu a stupnici pro odečet souřadnic XY

- pro preciznejší ovládání stolku poloměry otáčení ovládacích prvků zvětšeny gumovými prstenci

- anti-fungal (protiplísňové ošetření) povrch okulárů, tubusu a objektivů

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Ke každému mikroskopu vyšší třídy nástavec pro spolupozorovatele, vybavení pro fázový kontrast, polarizované světlo, kreslící nástavec, adaptér na digitální kameru, měniče zvětšení, optická šipka.