Technická specifikace

Název:	SESTAVA UNIVERZÁLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ

Použití přístroje:

Dodaná sestava zařízení umožní měření pružnostních charakteristik (moduly pružnosti a Poissonova čísla) dřeva při statickém tlakovém namáhání, únavovém (cyklickém) namáhání, synergickém efektu mechanického namáhání a působení vysokých teplot a vlivu retardantů hoření na pružnostní charakteristiky dřeva.

Požadavky na technické provedení:

Sestava bude kompatibilní se zařízením Instron 8802 a Tira Test 2850

Požadavky na zařízení sestavy:

Sférická tlačná deska

- Počet kusů: 1

- Tlačná deska určená k provádění tlakových zkoušek minimálně podle norem ČSN 49 0110, ČSN 49 0111, ČSN 49 0112.

- Deska uložena sféricky, nebo na obdobném principu uložení. Sférické uložení umožní dolehnutí desky na zkoušený materiál, v důsledku čehož bude omezena chybovost výstupních dat, především u materiálů, kde jsou sledovány velmi malé deformace.

- Průměr tlačné desky 100 mm ±5 mm.

- Teplotní rozsah minimálně -40 °C až +350 °C.

- Součástí desky bude kovový válec, na nějž bude deska upevněna. Válec bude opatřen otvorem hlubokým 47 mm ±1 mm pro ukotvení na ocelový čep o průměru 35 mm ±1 mm.

- Zajištění desky proti protáčení bude zabezpečeno pojistným kolíkem o průměru 12,7 mm ±0,1 mm, který bude probíhat pomyslným středem čepu a nosného kovového válce, a to ve vzdálenosti 25 mm od kraje nosného válce do středu osy pojistného kolíku.

- Materiál: ocel – tvrdost v rozmezí 50–60 HRC.

- Kapacita (max. zatížení) minimálně 100 kN.

Tenzometry na snímání deformací

- Počet kusů: 2

- Extenzometr typu Clip-on pro měření přetvoření vzorků v tahovém i tlakovém směru použitelný na dřevěných vzorcích za účelem měření Poissonovy konstanty na vzorcích při teplotních změnách okolního prostředí, a to i v případě dynamického namáhání.

- Upínací délka: volitelná za pomocí mechanických nástavců v délkách: 12,5 mm, 25 mm, 50 mm.

- Dráha extenzometru nejméně: +/-2,5 mm.

- Teplotní rozsah alespoň -50 až +180 °C.

- Maximální hmotnost extenzometru 25 g.

- Opakovatelnost výsledků zkoušky: Opakovaně měřená identická hodnota bude mít odchylku maximálně +/- 0,1 %.

- Přesnost snímače vyhovující normě ISO9513 se zařazením do třídy alespoň 0,5 %.

- Umožňuje měření protažení při dynamické zkoušce do frekvence alespoň 80 Hz.

- Vybaven mechanickým dorazem proti přetížení snímače.

- Vybaven konektorem pro připojení k zařízení Instron 8802 a TiraTest 2850 včetně zachování funkcí identifikace a kalibrace.

- Připojení ke vzorku bude provedeno za pomocí jehel umožňujících přichycení na vzorku zatlačením jehel do materiálu pouze ruční silou. Konstrukce musí umožnit snadnou výměnu jehel.

- Během zkoušky se očekává současné použití dvou poptávaných snímačů zároveň, přičemž snímače budou umístěny ve tvaru X na jedné ploše, přípojné prvky musí tuto skutečnost akceptovat a dodržovat.

Tenzometry na snímání deformací při velmi vysokých teplotách

- Počet kusů: 2

- Extenzometr typu Clip-on pro měření přetvoření vzorků v tahovém i tlakovém směru použitelný na dřevěných vzorcích za účelem měření Poissonovy konstanty na vzorcích za změněných teplotních podmínek.

- Upínací délka nejméně: 25 mm.

- Dráha extenzometru nejméně: +7,5/-1,5 mm.

- Teplotní rozsah alespoň od laboratorní teploty 23 °C až po 700 °C.

- Z důvodu ovlivnění vzorku je povolena maximální hmotnost extenzometru 100 g.

- Přesnost snímače vyhovující normě ISO9513 se zařazením do třídy alespoň 0,5 %.

- Vybaven konektorem pro připojení k zařízení Instron 8802 a TiraTest 2850 včetně zachování funkcí identifikace a kalibrace. Připojení k elektronice za pomoci převodníku na signál 0-10 V.

- Vybaven mechanickým dorazem proti přetížení snímače.

- Schopen použití pro měření protažení při dynamické zkoušce do frekvence alespoň 80 Hz.

- Připojení ke vzorku bude provedeno za pomocí jehel umožňujících přichycení na vzorku zatlačením jehel do materiálu pouze ruční silou. Konstrukce musí umožnit snadnou výměnu jehel.

- Během zkoušky se očekává současné použití dvou poptávaných snímačů zároveň, přičemž snímače budou umístěny ve tvaru X na jedné ploše, přípojné prvky musí tuto skutečnost akceptovat a dodržovat.

Karta pro připojení snímačů

- Počet kusů: 2

- Doplnění elektroniky zkušebního dynamického servohydraulického stroje Instron 8802 o možnost připojení externích snímačů za pomocí vkládaných elektronických karet pro zkušební elektroniku serie Instron 88MT.

- Požadované vlastnosti: Možnost připojení snímačů typu: +/-10 VDC, +/-200 mADC, LVDT, čtvrtmůstek, půlmůstek a plný tenzometrický můstek.

- Karta bude zajišťovat buzení můstků proudem.

- Připojení snímačů pomocí 25pin D sub konektoru.

- Karta bude umožňovat samoidentifikaci a kalibraci snímačů Instron užívaných na stroji v současnosti.

- Sběrová frekvence 10kHz v 24bitové hloubce s možností filtrace.

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Příslušenství a instalační materiál umožňující zprovoznění sestavy

Požadavky na servis (periodicita – 1x za rok):

- V průběhu záruky je požadován každoroční bezplatný servis, který bude součástí nabídky.