## část a._Laboratorní analytické
Číslo položky | Popis položky | SPECIFIKACE: | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odebraný počet MJ | Jednotková cena za MJ bez DPH | Cena pro účely kalkulačního modelu bez DPH (za předpokládaný odebraný počet MJ) | Název, typ předmětu plnění nebo odkaz
1 | dávkovač na silné kyseliny | dávkovač s nastavitelným objemem, vhodný pro dávkování organických rozpouštědel včetně chlórovaných a fluorovaných uhlovodíků, TFA, THF a peroxidů, včetně PTFE, ETFE adaptéru pro dávkování koncentrovaných kyselin (HCl a HNO3), objem 1-10ml, recirkulační ventil, závit 45 mm | ks | 2 |  | 0
2 | dávkovač s fixním objemem 10 ml | pro dávkování agresivních činidel včetně silných kyselin (H3PO4, H2SO4), silných zásad (NaOH, KOH), solných roztoků i různých organických rozpouštědel, objem 10 ml | ks | 2 |  | 0
3 | pipeta | jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000 mikrolitrů | ks | 2 |  | 0
4 | pipeta | jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5-5 ml | ks | 1 |  | 0
5 | pipeta | jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 1-10 ml | ks | 1 |  | 0
6 | digitální byreta | objem 50 ml, vhodná pro titrování agresivních činidel | ks | 1 |  | 0
7 | digitální byreta | pro řízenou titraci, magnetická míchačka, digitální displej, rychlost dávkování v 15 úrovních, míchání v 5 úrovních, funkce automatického plnění bez ztráty titrantu. Vestavěná baterie a sada adaptérů na různé typy hrdel (GL25/28/32/38, S40), | ks | 2 |  | 0
8 | lyofilizační baňky | široké hrdlo, rovné dno, vhodné pro lyofilizaci, objem 600 ml, včetně gumového víčka | ks | 8 |  | 0
9 | minutka | Pro přičítání i odečítání min. čtyř individuálně nastavitelných časů, zvukové oznámení po dosažení nastaveného čas, paměť pro poslední nastavený čas. Individuální certifikát dle ISO/IEC 17025:2005 | ks | 1 |  | 0
10 | dávkovač | Univerzální použití pro dávkování většiny roztoků, uzavírací recirkulační ventil, keramika, odměrný válec ze skla, volitelný objem 5-50 ml | ks | 1 |  | 0
11 | elektronická pipeta | Elektronická, jednokanálová, variabilní pipeta se vzduchovým polštářem v rozsahu 0,5-10 µL, vysoký výkon baterie s možností nepřetržitého napájení, individuální nastavení, odpružený konus pipety a autoklávovatelná spodní část. Pipeta zároveň umožňující sekvenční dávkování a pipetování, reverzní pipetování | ks | 1 |  | 0
12 | elektronická pipeta | Elektronická, jednokanálová, variabilní pipeta se vzduchovým polštářem v rozsahu 5-100 µL, vysoký výkon baterie s možností nepřetržitého napájení, individuální nastavení, odpružený konus pipety a autoklávovatelná spodní část. Pipeta zároveň umožňující sekvenční dávkování a pipetování, reverzní pipetování | ks | 1 |  | 0
13 | elektronická pipeta | Elektronická, jednokanálová, variabilní pipeta se vzduchovým polštářem v rozsahu 10-200 µL, vysoký výkon baterie s možností nepřetržitého napájení, individuální nastavení, odpružený konus pipety a autoklávovatelná spodní část. Pipeta zároveň umožňující sekvenční dávkování a pipetování, reverzní pipetování | ks | 1 |  | 0
14 | elektronická pipeta | Elektronická, jednokanálová, variabilní pipeta se vzduchovým polštářem v rozsahu 50-1000 µL, vysoký výkon baterie s možností nepřetržitého napájení, individuální nastavení, odpružený konus pipety a autoklávovatelná spodní část. Pipeta zároveň umožňující sekvenční dávkování a pipetování, reverzní pipetování | ks | 1 |  | 0
15 | Multikanálová elektronická pipeta | Elektronická, 8-kanálová, variabilní pipeta se vzduchovým polštářem v rozsahu 15-300 µL, vysoký výkon baterie s možností nepřetržitého napájení, individuální nastavení, odpružený konus pipety a autoklávovatelná spodní část. Pipeta zároveň umožňující sekvenční dávkování a pipetování, reverzní pipetování | ks | 1 |  | 0
16 | Multikanálová elektronická pipeta | Elektronická, 12-kanálová, variabilní pipeta se vzduchovým polštářem v rozsahu 15-300 µL, vysoký výkon baterie s možností nepřetržitého napájení, individuální nastavení, odpružený konus pipety a autoklávovatelná spodní část. Pipeta zároveň umožňující sekvenční dávkování a pipetování, reverzní pipetování | ks | 1 |  | 0
17 | Stojan pipet | Dobíjecí stojan na jednokanálové a multikanálové pipety, 6 ks. Stojan je kompatibilní s poptávanými elektronickými pipetami, včetně adaptéru, 230 V. | ks | 1 |  | 0
18 | Opakovací pipeta automatická | Přesné pipetování od 1 μl do 50 ml, možnost pipetování dlouhých sérií, dávkování nasáté kapaliny minimálně 96x v sérii, automatické rozpoznání nasazené špičky, možnost definovat rychlosti dávkování, minimálně 5 různých rychlostí, odhození špičky a ovládání jednou rukou, barevný displej s kontrastem. | ks | 3 |  | 0
19 | Opakovací pipeta manuální | Ruční dávkovač, přesný flexibilní, nastavitelný objem od 1 µl do 10 ml, automatické rozpoznání připevněného hrotu, integrované počítadlo kroků, snadné odstranění hrotů, schopnost dávkovat minimálně 100 různých objemů. | ks | 2 |  | 0
20 | Set pipet | Set pipet, min. 3 ks: pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná. Rozsah jednotlivých pipet: 0,5 - 10 μl, 10 - 100 μl, 100 - 1000 μl | ks | 12 |  | 0
21 | Stojan na manuální pipety | Stojan kompatibilní na set 6ks manuálních pipet | ks | 9 |  | 0
22 | Pipeta | Pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná, objem 100 - 1000 µl | ks | 1 |  | 0
23 | Pipeta | Pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná, objem 500 - 5000 µl | ks | 2 |  | 0
24 | Pipeta | Pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná, objem 1000 - 10000 µl | ks | 1 |  | 0
25 | Míchačka magnetická | Plochá a kompaktní magnetická míchačka bez pohyblivých součástí, možnost měnit směr míchání min. každou 1 min., míchací podložka a kryt vyroben z chemicky odolného materiálu, pohon bez pohyblivých součástí, protiskluzový povrch, stupeň krytí IP65. Pro míchání kapalin minimálně 0,5 l, otáčka minimálně 20-1000 za minutu, rozměr desky - min. průměr 90 mm, max. 120 mm, hmotnost max. 0,5 kg, max. Š/H/V 120x190x15mm. | ks | 2 |  | 0
26 | Analytické váhy | Analytické váhy, váživost 220g, skutečný dílek : 0,1 mg, obsahuje možnost TARA, jednotky g, mg, vážná plocha z nerezové oceli, velký přehledně pod světlený LCD displej, výška číslic minimálně 12 mm, provozní teplota min. 15-25°C, průměrný rozměr vážicí plochy min. 90 mm, hmotnost max. 7 kg. Sítový adaptér. | ks | 2 |  | 0
27 | centrifuga | Kompaktní centrifuga. Samostatné tlačítko krp krátké odstředění, po ukončení cyklu automaticky otevíratelné víko, přehledný displej, časovač min. od 20 sekund do 80 min. Napájecí zdroj integrován v rámu. Min. kapacita 10x 1,5/2,0 ml zkumavky, max. rychlost (min-1), min. 14000, max. relativní zrychlení min. (xg) 12000, hluk max. 55 dB, hmotnost max. 5 kg | ks | 4 |  | 0
28 | rotační třepačka | Rotační míchačka s možností měnit promíchávání ve vertikální, horizontální nebo i jiné poloze bez nutnosti používat nástroje, min. rozmezí 5-50°C, max. 2-80°C, možnost umístit v inkubátoru, snadné čištění, nástavec pro uchycení min. 6x 50 ml tub | ks | 2 |  | 0
29 | Tužkový pH metr | pH metr vhodný do terénu i laboratoře, vodotěsný s přehledným LCD displejem, automatické vypnutí při nečinnosti, automatická kompenzace teploty, rozsah měření 0,0 až 14,0 pH, rozlišení 0,1 pH, přesnost ± 0,1 pH, jednobodová kalibrace, automatická tříbodová kalibrace, baterie, držák | ks | 2 |  | 0
30 | Refraktometr na cukr | Refraktometr pro stanovení cukru s jednou stupnicí Brix vhodné pro roztoky cukru, moštu nebo ovocných nápojů. Rozsah 0-80 % BRIX, rozlišení 0,5 % BRIX bez teplotního čidla | ks | 2 |  | 0
31 | Potravinářský teploměr | Potravinářský průmyslový teploměr s externím kabelovým čidlem a vpichovou sondou. Teploty měření min. od - 100°C do 270 °C. Přesnost 0,1°C. Vhodný pro HCCP potravinářský a farmaceutický průmysl. doba odezvy max. 10 sekund, zařízení odolné proti mechanickému poškození prachem, nečistotami a vodou, zařízení dle IP65 a IP67. Měněření v °C | ks | 2 |  | 0
32 | Refraktometr na moč | Refraktometr vhodný pro stanovení krevního séra a moči, jedna stupnice v g/100ml proteinů v krevním séru. Druhá stupnice specifická hmotnost moči se stupnicí indexu lomu, bezúdržbovém automatická kompenzace v rozsahu minimálně +15 až 25°C, včetně kalibračního roztoku a příslušenství,box | ks | 1 |  | 0
33 | Třepačka inkubovaná s houpavým pohybem | Inkubovaná třepačka vhodná pro práci s viskózními kapalinami a roztoky s obsahem velkého podílu pevných částic. Nastavení teploty v rozmezí min. od 5 do 65°C s max. vlhkostí min. 75% relativní vlhkosti, bez kondenzace, nastavení náklonu min. 5-15°, možnost nastavení časovače min. 1,5h až 150h se zvukovým signálem po dokončení programu, možnost použití v CO2 inkubátoru. Víko z polykarbonátu s možností sledování vzorků během programu. Rozsah otáček min. 1-40 otáček za minutu, hmotnost max.10 kg. Plošina pro vzorky min.180mm x 220mm. | ks | 1 |  | 0
34 | Digitální byreta | Digitální byreta pro rychlé a přesné titrování. Automatické vypnutí, snadná údržba, čištění a výměna náhradních dílů, možnost přenosu dat do pc. Možnost kalibrace i autoklávování, pracovní objem max 50 ml, dílek 0,002 ml, správnost pipetování minimálně < 0,03% | ks | 1 |  | 0
35 | Digitální byreta | Digitální byreta pro rychlé a přesné titrování. Automatické vypnutí, snadná údržba, čištění a výměna náhradních dílů, možnost přenosu dat do pc. Možnost kalibraci i autoklávování, pracovní objem max 25 ml, dílek 0,001 ml, správnost pipetování minimálně < 0,03% | ks | 1 |  | 0
36 | Dávkovač na lahve vrchní | Dávkovač kapalin vhodný jak pro organická (i chlorovaná) rozpouštědla a zároveň upotřebitelný při dávkování koncentrovaných kyselin (s výjimkou HF) a peroxidů, analogový s přepouštěcím ventilem, dávkovací objem minimálně 5-50 ml, přesnost dávkování rovna nebo lepší jak 0,2%, dělení stupnice po 1 ml, snadná kalibrace po splnění ISO 9001 a GLP, části | ks | 3 |  | 0
37 | Dávkovač na lahve vrchní | Dávkovač kapalin vhodný jak pro organická (i chlorovaná) rozpouštědla a zároveň upotřebitelný při dávkování koncentrovaných kyselin (s výjimkou HF) a peroxidů, analogový s přepouštěcím ventilem, dávkovací objem minimálně 5/10-100 ml, přesnost dávkování rovna nebo lepší jak 0,2%, dělení stupnice po 1 ml, snadná kalibrace po splnění ISO 9001 a GLP. | ks | 1 |  | 0
38 | Sada automatických pipet | ergonomické pipety. 3 ks, (2 - 20 µl), (20 - 200 µl) , (10 - 1000 µl), stojany se špičkami, držáky, plastové odhazovače špiček, nastavitelné tlačítko vyhazovače špiček | ks | 2 |  | 0
39 | vakuová vývěva olejová rotační | vývěva s konečným podtlakem (mezní tlak bez gas ballast) min. 4×10-4 mbar a průtokem min. 2.3 m3/h | ks | 1 |  | 0
40 | Třepačka (pro 15 a 50 ml zkumavky) | rotace, rychlost od 5 to 70 rpm, standardní platforma max. 260x260cm, držák na 5 x10-15 mL a 6x50 mL, 230 V, s 360° vertikálním rotačním pohybem (s horizontální osou otáčení), držák zkumavek s min. kapacitou: 5x50ml (průměr 20-30mm) + 12x1,5-15ml (průměr 10-16mm). | ks | 1 |  | 0
41 | Dispergační nástavec | Dispergační nástavec z nerez oceli pro objem 10 - 1 500 ml. Max. rozměry: Délka nástavce 204 mm, průměr statoru 19 mm, průměr rotoru 12,7 mm, hloubka ponoru min/max 35/170 mm. | ks | 2 |  | 0
42 | Dispergační nástavec | Dispergační nástavec z nerez oceli pro objem 1 - 100 ml. Max. rozměry: Délka nástavce 108 mm, průměr statoru 10 mm, průměr rotoru 7,5 mm, hloubka ponoru min/max 25/70 mm. | ks | 2 |  | 0
43 | Dispergační nástavec | Nástavec z nerez oceli pro objem 50-2000 ml, Max. rozměry: průměr statoru 25 mm, průměr rotoru 17 mm,hloubka ponoru min/max 40/165 mm, ST | ks | 1 |  | 0
44 | Dispergační nástavec | Nástavec z nerez oceli pro objem 1 - 50 ml, pro průměr 8 mm. Hloubka ponoru min./max. 27 - 85 mm | ks | 1 |  | 0
45 | dávkovač na silné kyseliny | s nastavitelným objemem, vhodný pro dávkování organických rozpouštědel včetně chlórovaných a fluorovaných uhlovodíků, TFA, THF a peroxidů, včetně PTFE, ETFE adaptéru pro dávkování koncentrovaných kyselin (HCl a HNO3), objem 1-10ml, recirkulační ventil, závit GL45 a GL33. | ks | 2 |  | 0
46 | Set pipet | Set min. 3 pipet: pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná. Rozsah jednotlivých pipet: 2 - 20 μl, 20 - 200 μl, 100 - 1000 μl | ks | 2 |  | 0
47 | Stojan na manuální pipety | Stojan kompatibilní na set manuálních pipet | ks | 2 |  | 0
48 | Pipeta | Pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná, objem 500 - 5000 µl | ks | 2 |  | 0
49 | Pipeta | Pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná, objem 1000 - 10000 µl | ks | 2 |  | 0
50 | Nabíjecí stojan na elektronickou pipetu | Nabíjecí stojan kompatibilní a vhodný na elektronickou pipetu eVol XR (SGE) | ks | 2 |  | 0
51 | Stojan na elektronickou pipetu | Základní stojan kompatibilní a vhodný na elektronickou pipetu eVol XR (SGE) | ks | 2 |  | 0
52 | centrifuga | kompaktní centrifuga, samostatné tlačítko krp krátké odstředění, po ukončení cyklu se víko automaticky otevře, přehledný displej, časovač min. od 20 sekund do 80 min. Napájecí zdroj integrován v rámu. Min. kapacita 10x 1,5/2,0 ml zkumavky, maximální rychlost (min-1) min. 14000, max. relativní zrychlení min. (xg) 12000, hluk max. 55 dB, hmotnost max. 5 kg | ks | 2 |  | 0
53 | pH metr přenosný set | přenosný pH metr, včetně elektrody a příslušenství, pufry, kufřík, bateriový provoz, měření pH v rozmezí od 0 do 14 a při teplotách od 0 do 100°C | ks | 1 |  | 0
54 | Potravinářský teploměr | Potravinářský průmyslový teploměr s externím kabelovým čidlem a vpichovou sondou. Teploty měření od - 100°C do 270 °C. Přesnost 0,1°C. Vhodný pro HCCP potravinářský a farmaceutický průmysl. doba odezvy max. 10 sekund, zařízení odolné proti mechanickému poškození prachem, nečistotami a vodou, dle IP65 a IP67. Měřitelnost v °C, indukce slabé baterie | ks | 1 |  | 0
55 | Teploměr digitální pro termosondy typu Pt100 a TE K | Teploměr digitální, kompatibilí pro termosondy typu Pt100 a TE K, 3kanálový, včetně baterií | ks | 2 |  | 0
56 | Teplotní sonda typu K pro měření v rozsahu -60 až +1000 °C | Sonda povrchová/vodotěsná, pro měření na rovných plochách, t99 = 20 s; kompatibilní s Testo 735-1 | ks | 2 |  | 0
57 | Teplotní sonda typu K pro měření v rozsahu -60 až +1000 °C | Sonda ponorná, pro přesné a rychlé měření kapalin, délka trubice sondy 300 mm a Ø 1,5 mm, t99 = 2 s; kompatibilní s Testo 735-1 | ks | 2 |  | 0
58 | Teplotní sonda typu K pro měření v rozsahu -60 až +1000 °C | Sonda ponorná, ohebná, délka trubice sondy 500 mm a Ø 1,5 mm, t99 = 5 s; kompatibilní s Testo 735-1 | ks | 2 |  | 0
60 | Sonikátor | Ultrazvuková lázeň vytápěná; objem lázně alespoň 9L | ks | 2 |  | 0
61 | Desikátor | Skleněný desikátor s keramickou vnitřní deskou. Umožňující napojení na zdroj vakua; vnější rozměry alespoň 300x400mm | ks | 4 |  | 0
62 | Vortex | Vortexní mixér orbitální. Alespoň 2800 třepů za minutu | ks | 3 |  | 0
63 | Koncentrátor vzorků | Jehlový koncentrátor vzorků pro odpařování v proudu dusíku | ks | 2 |  | 0
64 | Topné hnízdo pro koncentrátory vzorků | Kapacita alespoň 3 hliníkové bloky; maximální teplota min. 200 °C, kompatibilní s koncentrátorem | ks | 2 |  | 0
65 | Hliníkové bločky pro koncentrátory vzorků | Průměr otvoru 25mm | ks | 6 |  | 0
66 | Hliníkové bločky pro koncentrátory vzorků | Průměr otvoru 19 mm | ks | 6 |  | 0
67 | Hliníkové bločky pro koncentrátory vzorků | Průměr otvoru 16 mm | ks | 6 |  | 0
68 | Filtrační aparát | Filtrační aparát pro filtraci kapalin, skleněný, kapacita 500 ml, sběrná nádoba alespoň 2L | ks | 2 |  | 0
69 | Trapovací systém | Systém zachycení kapalin pro SPE manifoldy. materiál polypropylene, hadice alespoň 1,5m, zachytávací kapacita alespoň 900ml | ks | 3 |  | 0
70 | Vzorkovač velkých objemů | Set pro SPE filtraci velkých objemů, alespoň 4 adaptéry, hadice z PTFE | ks | 1 |  | 0
71 | Multikanálová pipeta | 8-kanálová pipeta, variabilní, dávkovací objem v rozsahu 120 -1200 μL | ks | 1 |  | 0
72 | Multikanálová pipeta | 8-kanálová pipeta, variabilní, dávkovací objem v rozsahu 30 -300 μL | ks | 1 |  | 0
73 | Dewarova nádoba | Dewarova nádoba na tekutý dusík, typ laboratorně-přepravní, objem vnitřní nádoby 31,5 L, průměr hrdla 33 mm | ks | 1 |  | 0
74 | Zařízení přečerpávací | přečerpávací zařízení pro tekutý dusík, univerzální, bezzdrojové, pro zásobníky s průměrem hrdla do 64 mm, okamžité načerpání min. 4-4,5 L | ks | 1 |  | 0
75 | Reflectometr | reflektometr s vyměnitelnými proužky pro měření škály chemických parametrů (např. obsah dusitanů, dusičnanů, kyseliny askorbové) z různých materiálů; 4 LED lampy; přenosný | ks | 1 |  | 0
76 | Dávkovač 10 mL | Dávkovací nástavec, variabilní, objem 1-10 mL, vhodný pro kyselinu dusičnou (HNO3), recirkulační ventil, Přesnost 50 µl | ks | 1 |  | 0
77 | Dávkovač 10 mL | Dávkovací nástavec, závit GL32, variabilní, objem 1-10 mL, vhodný pro kyselinu fluorovodíkovou (HF), včetně závitových adaptérů | ks | 1 |  | 0
78 | pH metr přenosný set | přenosný pH metr, včetně elektrody a příslušenství, pufry, kufřík, bateriový provoz, měření pH v rozmezí od 0 do 14 a při teplotách od 0 do 100°C | ks | 1 |  | 0
79 | Mikro pH sonda | pH mikro sonda/elektroda pro měření malých objemů nebo v malých nádobkách/zkumavkách, měření pH v rozmezí od 0 do 14 a při teplotách od 0 do 100°C, průměr do 5 mm, kompatibilita s položkou 78,53) | ks | 1 |  | 0
80 | Kabel propojovací | kabel k propojení pH mikro sondy s pH metrem, typ S7/DIN, délka min. 1 m | ks | 1 |  | 0
81 | Digitální byreta | digitální byreta, třída přesnosti A, okénko ke kontrole činidel ve válci, rozlišení 0,002 mL, objem 50 mL | ks | 1 |  | 0
82 | Přístroj pro měření draselných iontů | kapesní přístroj s iontově selektivním senzorem a teplotním čidlem pro měření obsahu draselných iontů ve vzorcích vody, tekutin, půd, apod.; vodotěsný; rozsah měření 4 - 9900 ppm (mg/L); minimální objem vzorku 0,30 mL; displej LCD s podsvícením; včetně standardních roztoků | ks | 1 |  | 0
83 | Zásobník na kapalný dusík laboratorní | Laboratorní nádoba pro uchování kapalného dusíku. Nádoba je určena ke skladování a transportu kapalného dusíku o teplotě -196°C. Objem vnitřní nádoby: 31 l Odpar za 24 hod max. 0,25 kg | ks | 1 |  | 0
84 | Nástavec pipetovací | Elektrický pipetovací nástavec vhodný pro práci s pipetami od 0,1 do 100 ml. LCD displej, volný průtok, autoklávovatelné. Výměnné filtry a silikonový uzávěr. Zvukový signál pro stav baterie | ks | 2 |  | 0
85 | dávkovač na silné kyseliny | s nastavitelným objemem, vhodný pro dávkování organických rozpouštědel včetně chlórovaných a fluorovaných uhlovodíků, TFA, THF a peroxidů, včetně PTFE, ETFE adaptéru pro dávkování koncentrovaných kyselin (HCl a HNO3), objem 1-10ml, recirkulační ventil, závit 45 mm. | ks | 2 |  | 0
86 | Dávkovač na lahve vrchní | Dávkovač kapalin vhodný jak pro organická (i chlorovaná) rozpouštědla a zároveň upotřebitelný při dávkování koncentrovaných kyselin (s výjimkou HF) a peroxidů, analogový s přepouštěcím ventilem, dávkovací objem minimálně 5-50 ml, přesnost dávkování rovna nebo lepší jak 0,2%, dělení stupnice po 1 ml, snadná kalibrace po splnění ISO 9001 a GLP | ks | 2 |  | 0
87 | Pipeta krokovací elektronická | Elektronické krokovací pipety pro opakované dávkování s nastavitelným objemem jednotlivých dávek podle velikosti použitého nástavce o objemu kapalin od 1 μl až do 50 ml. Vhodné pro opakovaná plnění mikrozkumavek, PCR zkumavek nebo mikrotitračních destiček. Kompatibilní s Eppendorf | ks | 2 |  | 0
88 | Nástavec | Vhodné pro opakované dávkování stejných objemů. Objem 25 ml. Kompatibilní s multipette. | ks | 3 |  | 0
89 | Blok modulární k blokovým termostatům | Modulární bloky pro maximálně efektivní udržení tepla. Rozměry jednoduchých bloků: max. 95 x 77 x 55 mm. Počet otvorů min. 20. Pro mikrozkumavky o objemu 1,5 ml | ks | 2 |  | 0
90 | Blok modulární k blokovým termostatům | Modulární bloky pro maximálně efektivní udržení tepla. Rozměry jednoduchých bloků: max. 95 x 77 x 55 mm. Počet otvorů min. 20. Pro mikrozkumavky o objemu 2 ml | ks | 2 |  | 0
91 | Bezpečnostní skříňka na hořlaviny | Skříň na uskladnění chemických látek s odtahem, Max. výška: 600 mm, hloubka 550 mm a šířka 900-1100 mm. Ocelová konstrukce s protipožární izolací, požární odolnost 90 min. podle normy EN 14470-1. | ks | 1 |  | 0
92 | Třepačka s horizontálním kruhovým pohybem | Třepačka s horizontálním kruhovým pohybem s nastavením rychlosti třepání a časovačem. Odolnost k vlhkosti. S příslušenstvím. Frekvence kmitů min. 20 – 300 [minˉ¹], rozměry třepací desky min. 220x220 mm. Napájení 230 V | ks | 1 |  | 0
93 | Termostat blokový digitální | Termostat blokový digitální pro víceúčelové suché bloky. Nutná opakovatelnost výsledků s teplotní stabilitou. Variabilní. Rozměry cca:152 x 95 x 57 mm | ks | 1 |  | 0
94 | Kontejner na dusík | Kontejner na dusík, přenosný, objem: 1,5 l. | ks | 1 |  | 0
95 | Můstková váha | Můstková stabilní ověřená přesná váha 200 kg s váživostí 100/200 kg, přesností 50/100 g a velikostí plošinky 350 x 440 mm. Oddělitelný indikátor, úchytné madlo. | ks | 1 |  | 0
96 | Vortex | vortex mixer, AC/DC input 90 / 230 V AC, 50-60 Hz, rychlost 200 - 2500 rpm. | ks | 1 |  | 0
97 | Skleněný insert | skleněný insert pro kolonu na GCxGC/MS-O (vhodný a kompatibilní s přístrojem Schimadzu), Typ injektoru: AOC – 20i, autoinjektor, injekční metoda: Splitless, požadovaná geometrii: Tapered, bez přítomnosti odpařovacího pomocného / balicího materiálu (vlna/frita), požadovaná deaktivace: (Standard, Base), požadovaný objem: (95 mm, P/N) | ks | 2 |  | 0
98 | Mikropipeta | Automatická mikropipeta 20 - 200 ul | ks | 1 |  | 0
99 | Kolona na plynovou chromatografii | Kapilární kolona, 30 m, 0,25 um, 0,32 mm. Úroveň kvality - 100, materiál – tavený oxid křemičitý, působení – splňuje požadavky pro USP G3, parametry – teplota 30-310 °C (izotermická nebo programovaná), hodnota beta – 320, df - 0.25 μm, technika – vhodná pro plynovou chromatografii (GC), délka × průměr - 30 m × 0.32 mm, aktivní skupina matrice - Bonded; poly(50% difenyl/50% dimethyl siloxan) fáze, aplikace – ekologické potraviny a nápoje | ks | 1 |  | 0
100 | Kolona na plynovou chromatografii | Kapilární kolona, L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm. úroveň kvality – 100, materiál – tavený oxid křemičitý, působení – splňuje požadavky pro USP G27 and G36, parametry - teplota -60-320 °C (izotermická nebo programovaná), hodnota beta – 80, df - 1.00 μm, technika - vhodná pro plynovou chromatografii (GC), délka x průměr - 30 m × 0.32 mm, aktivní skupina matrice - Bonded; poly(5% difenyl/95% dimethyl siloxan) fáze, typ kolony – kapilární nepolární | ks | 1 |  | 0
101 | pH metr | Přenosný pH metr pro měření pH nebo mV a teploty, rozsah pH -2,00 až 16,00 pH, rozlišení 0,01, rozsah mV -1000 až 1000 mV, rozlišení mV od 0,01, teplotní rozsah -39,9 až 149,9 °C, přenosný. Rozměry min. 70 x 30 x 140mm. | ks | 1 |  | 0
102 | Vpichové elektrody k pH metru | Vpichová elektroda pro pH metr, zúžený stonek (40 mm), max. teplota 80°C, rozsah pH 0-14, průměr 6 mm. Konektor: BNC | ks | 3 |  | 0
103 | Skleničky | Skleničky, kompatibilní a vhodné pro přístroj Velp Scientifica SER 148, Solvent Extractor, 6ti místný s rozměry – vnější výška 80,00 mm, vnitřní výška 76,48 mm, hrdlo vnější průměr 60,00 mm a hrdlo vnitřní průměr 47,21 mm | ks | 12 |  | 0
104 | Pipeta 1-10 ml | Makropipeta automatická nastavitelná, objem 1 - 10 ml | ks | 1 |  | 0
105 | Pipeta 0,5 - 5 ml | Makropipeta automatická nastavitelná, objem 0,5 - 5 ml | ks | 1 |  | 0
106 | Pipeta 100ul - 1 ml | Mikropipeta automatická nastavitelná, objem 100ul - 1 ml | ks | 1 |  | 0
107 | pipeta 20-200ul | Mikropipeta automatická nastavitelná, objem 20ul - 200ul | ks | 1 |  | 0
108 | Pipeta 0,5/1 - 10ul | Mikropipeta automatická nastavitelná, objem max. 0,5 - 10 ul / min. 1 ul – 10 ul | ks | 1 |  | 0
109 | pH metr - standardní souprava, stacionární | Přenosný pH metr pro měření pH nebo mV a teploty, rozsah pH -2,00 až 16,00 pH, přesnost pH 0,01, rozsah mV -1000 až 1000 mV, rozlišení mV 1, teplotní rozsah -5°C - 105°C, přenosný. | ks | 2 |  | 0
110 | sada automatických pipet | 6 jednokanálových pipet, rozsah objemů pipet: 0,1 – 1 μl, 0,5 – 10 μl, 2 – 20 μl, 10 – 100 μl, 20 – 200 μl, 100 – 1 000 μl , 6místný otočný stojánek, kompatibilní se špičkami pro 10 μl, 20 μl, 100 μl a 1 000 μl objem, 4-pozicový displej, plně autoklávovatelné, astavení objemu pomocí dávkovače, zámek zabraňující nechtěné změně při pipetování, možnost kalibrace uživatelem, vysoká přesnost a reproducibilita, Zvýšená odolnost proti UV. | ks | 2 |  | 0
111 | Ultrazvuková lázeň | ovládání pomocí membránových tlačítek; digitální displej, frekvence ultrazvuku 40 kHz; časovač pro ultrazvuk; možnost regulace intenzity ultrazvuku 10 – 100 % v deseti stupních; ohřev v rozsahu min. +20 až +80 °C; indikace aktuálního stavu teploty lázně a času zbývajícího do konce cyklu; režim DEGAS (odplynění kapaliny pomocí pulzů ultrazvuku); vana i plášť z nerezové oceli; užitný objem min. 20l; výtokový kohout | ks | 2 |  | 0
112 | mixér (drtič) | drtič schopný rozmělnit rostlinný materiál, výkon: min 400 W, min. 2 rychlostní stupně, objem v rozsahu 1,0 - 1,3 l | ks | 2 |  | 0
113 | vodotěsný multimetr s ochranným obalem | vodotěsný multimetr pH/EC/TDS/°C pro zemědělství a hydroponii, kombinovaná sonda, rozsah měření min. 0-14,00 pH; 0-6,00 mS/cm, gumový ochranný obal | ks | 1 |  | 0
114 | zvlhčovač | ultrazvukový zvlhčovač, objem: min 6,0 l, regulace výkonu | ks | 1 |  | 0
115 | vodní lázeň s víkem | vodní lázeň s dvojitou stěnou, vnitřní z nerezové oceli, vnější s povrchovou úpravou, digitální indikátor teploty, teplotní rozsah +5 až 99°C, stabilita teploty max. plus/minus 0,5°C. Ochrana proti chodu lázně na sucho, případně nízké hladiny vody .Objem lázně 10 -20l. Vnitřní rozměr min. 281x131x125mm ŠxHxV, hmotnost dle objemu, max. však 10kg bez náplně | ks | 1 |  | 0
116 | stojan pipet | podelný stojan na pipety (6ks) bez otočného karuselu s robustní a stabilní konstrukcí.Kompatibilní a vhodné pro pipety značky Eppendorf. Pipete jsou na stojau přehledně organizovýny a jsou snadno vyjmutelné | ks | 6 |  | 0
117 | vodní lázeň | ohřev od teploty okolí do 100°C (kromě modelu 2 l, zde jen do 90°C), rozlišení teploty 0,1°C - objem min. 10 litrů, mikroprocesorové řízení s digitálním ovládací panelem s displejem, ochrana proti přehřátí a nízké hladině, odnímatelné víko, s vypouštěcím ventilem, chemická a korozivní odolnost | ks | 1 |  | 0
118 | magnetická míchačka s ohřevem | pracovní plocha Al slitina s keramickým potahem prům. min. 145 mm, max. teplota desky 300 °C, přesnost regulace teploty ±5 °C,otáčky nastavitelné v rozmezí od 100 do 1400 min -1 s odchylkou ± 2 %, pro objem až 20 l vody, kontrolka zbytkového tepla, teplotní čidla (pro regulaci teploty a hlídání překmitu teploty), včetně závitu pro stativ a sady s externím teplotním čidlem, topný výkon min. 800 W. | ks | 2 |  | 0
119 | Centrifuga včetně rotorů | odstředivka s min. dvanáctimístným rotorem na mikrozkumavky 1,5 - 2,0 ml, min. osmimístným rotorem na PCR stripy (4 stripy 0,2 ml nebo 32 samostatných PCR zkumavek), včetně adpatérů na mikrozkumavky, otáčky nastavitelné v rozsahu min. 500 až 12 500 min-1 (15 až 9 800 x g), časovač min.1 sec až 30 minut, nastavení po vteřinách, možnost přepínání mezi zobrazením otáček nebo přetížení na displeji, ohrana před spuštěním s otevřeným víkem, zaseknutým rotorem nebo při nevyvážení. Max. rozměry 205 x 175 x 115 mm | ks | 1 |  | 0
120 | Váhy | technické váhy 6000g/0,1g, podsvícený displej, napájení přes adapter nebo na baterii 9V | ks | 1 |  | 0
121 | Refraktometr | pro univerzální měření v jednotkách Brix a indexu lomu, bez teplotní kompenzace, materiál: hliník, s pogumovaným držadlem a pohodlnou očnicí, včetně příslušenství (kalibrační roztok nebo blok, pipetka, šroubovák), rozsah 0-50 % Brix a rozlišení 0,5 %. | ks | 1 |  | 0
122 | Stopky | umožňující načítat čas směrem nahoru nebo odpočítávat čas směrem dolů, obsahují hodiny, budík i čtyřkanálový časovač s plným rozsahem od 0 do 99h : 59m : 59s, se signálem při dosažení nuly | ks | 3 |  | 0
| Rozměry: akceptace odchylky +/- 5% | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0