Technická specifikace

Název přístroje: 		VIBRATOM (MIKROTOM S VIBRAČNÍ ŽILETKOU)

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Tvorba tenkých řezů mozkových tkání pro neurobiologický výzkum.

Předmět plnění:

Předmětem plnění je dodávka nového a dosud nepoužitého vibratomu vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména záruční list, prohlášení o shodě, návody k obsluze, použití a údržbě, montážní a instalační návody, a pokud relevantní, také homologační a příslušné schvalovací listy) nezbytných k jeho řádnému užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava vibratomu na místo plnění, demonstrace funkčnosti zboží, zaškolení obsluhy (min. 2 osoby) a záruční servis.

Obecné požadavky pro přístroj:

Plně automatizovaný vibrační mikrotom na řezání mozkových a jiných tkanin s vibrační žiletkou, která umožnuje řezání fixovaného a nefixovaného materiálu.

Požadavky na technické provedení:

- Tloušťka řezu: minimálně v rozsahu 1 – 1 000 μm

- Nastavitelná amplituda v rozmezí alespoň 0-3 mm a přírůstcích max. 0.05 mm

- Rychlost krájení preparátů nastavitelná: minimálně v rozmezí 0.01-1 mm/sec

- Krájecí rozsah: alespoň 45 mm

- Úhel řezu: minimálně v rozsahu 0-5º, s možností otáčení 360º

- Nastavení tloušťky preparátu: manuálně nebo automaticky v minimálních přírůstcích alespoň 1 μm

- Možnost připojení mikroskopu, zvětšovací lupy a napojení na aktivní chlazení vzorku jako volitelné příslušenství.

- Možnost nožního pedálu jako volitelné příslušenství

- Možnost připojení měřícího přístroje, kalibračního systému žiletky (kontroluje optimální polohu žiletky a minimalizuje vertikální vibrace), jako volitelné příslušenství

- Integrované světlo

- Lupa pro vizuální kontrolu vzorků při řezání

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Žiletky na řezaní (min. 50 ks).

- Instalační materiál, montážní přípravky, konektory, propojovací kabely, uživatelské kódy, hesla atd.