Předmětem je dodávka, montáž, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na dále specifikovaný jeden jednodvéřový mycí a dezinfekční automat s příslušenstvím.

Specifikace předmětu dodávky

- jeden jednodvéřový mycí a dezinfekční automat, certifikace dle normy

EN ISO 15883-1( shoda doložena  certifikátem) s  ohřevem elektro,

max. příkon 9,7 kW

- max. vnější rozměry přístroje (v,š,h):850(včetně nerezového víka),600,600 mm

- vnější opláštění nerez

- dopředu výklopné celonerezové dveře,

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- přednastavené programy s termickou dezinfekcí při závěrečném oplachu DEMI vodou

- přednastavené mycí a dezinfekční programy volitelné pro použití neutrální, enzymatické nebo  alkalické chemie

- vysokojakostní nerezový mycí prostor  a konstrukce přístroje umožňuje termickou a chemotermickou  dezinfekci podle Vyhl. MZ č.306/2012 Sb

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- min. 4-násobná filtrace mycího roztoku

- mycí prostor vybavený vždy dvěmi nerezovými mycími rameny

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- během mycího cyklu elektricky blokované dveře

- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě min. 32 kusů úzkohrdlého skla až do výšky 450 mm, 96 pipet až do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek

- výkonné oběhové čerpadlo o celkovém výkonu min. Qmax 400 l/min

- elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 8 zákl.programů + 1volný pro vytváření zákaznického programu)

- 1 vestavěný dávkovač pro tekutou chemii

1 dveřní dávkovač pro práškovou chemii

1 dveřní dávkovač pro tekutou chemii,

- možnost  instalace externího dávkovacího čerpadla pro tekutou chemii

- vestavěný  kondenzátor par

- vestavěný změkčovač vody

- nerezová tlaková patrona vč. měřiče výstupní vodivosti pro výrobu demineralizované oplachové vody

- mycí a dezinfekční detergenty nutné k instalaci

Mycí koše :

- 1 dolní koš/lafeta - zepředu otevřený, k uložení různých nástavců,

v,š,h: cca. 50,534,515 mm,

- 1 horní základní koš - k uložení různých nástavců, využitelná výška min. 165 mm,

s vestavěným postřikovacím ramenem a s možností přerušení přívodu vody,

v,š,h: cca. 215,531,475 mm,

-    segmentový koš pro cca 200 zkumavek do délky 200 mm, použitelný ve spodním

koši, včetně víka

-    1 injektorový vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení a s min. 32 dýzami /výškově

stavitelnými aretacemi,  min. 14 inj.dýz  (4,0 x 160 mm) a min. 18 dýz  (6,0 x 220 mm)

-    2 polokoše pro širokohrdlé labor. sklo

-    1 nástavec pro 38 Petriho misek o průměru 100 mm, použitelný ve spodním i horním

koši

-    10 našroubovatelných mycích pouzder pro pipety  (do 45cm délky)

V požadavku na zpracování nabídky by mělo být mimo jiné zahrnuto:

- povinnost dodržet zadání ( zájemce by se měl autorizovaně vyjádřit, že všechny body specifikace splňuje ) a své vyjádření na vyžádání  doložit patřičnou dokumentací

- povinnost předložit certifikát shody s EN ISO 15883-1