Technická specifikace, kritéria hodnocení

Multifunkční detekční systém

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| MULTIFUNKČNÍ DETEKČNÍ SYSTÉM | vyplní účastník |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE, případně konkrétní hodnota) |
| Multifunkční reader pro měření v mikrotitračních destičkách |  |
| Měření absorbance v rozsahu nejméně 200 – 1 000 nm, monochromátory, rychlé skenování celého spektra jednoho vzorku do max. 5 sekund, formát nejméně v rozsahu 6 - 384 jamek |  |
| Fluorescenční měření horní i spodní, monochromátory a interferenční filtry zároveň, nastavitelná šíře spektrálního pásu monochromátoru nejméně v rozmezí 5 – 40 nm, rozsah vlnových délek excitace nejméně 230 – 900 nm, emise nejméně 280 – 900 nm, nejméně 6 párů interferenčních filtrů součástí dodávky, nejméně 3 dichroická zrcadla, formát nejméně 6 – 1536 jamek |  |
| Skenování jamky destičky v rozlišení nejméně 100 x 100 pixelů – funkce spodní fluorescence |  |
| Fluorescenční polarizace, monochromátor, rozsah vlnových délek nejméně 300 – 850 nm, formát 6 – 1536 jamek |  |
| Luminiscence flash a glow, nejméně 30 filtrů pokrývajících celý rozsah, skenování spektra, multi-color metody, formát 6 – 384 jamek |  |
| Optický modul s kamerou, label-free počítání buněk a analýza živých/mrtvých buněk v buněčných sklíčkách/čipech, brightfield zobrazování včetně buněčné konfluence v destičkách, formát nejméně 6 – 96 jamek |  |
| Speciální deska pro měření nejméně 16 vzorků o objemu od 2 µl najednou, pro absorbanční i fluorescenční měření |  |
| Termostatování měřícího prostoru nejméně v rozmezí RT +3 °C až +40 °C |  |
| Třepání destičky lineární i orbitální, nastavitelná amplituda i čas |  |
| Nejméně 2 dávkovací injektory |  |
| Současná kontrola a řízení koncentrace CO2 (nejméně v rozsahu 0,05 – 10 %) a O2 (nejméně v rozsahu 0,1 – 21 %) v měřícím prostoru |  |
| Speciální ochranné kazety proti odpařování vzorků z jamek pro potlačení tzv. „edge efektu“ i při použití běžné destičky, možnost použití ve všech módech měření a pro destičky formátu 6 – 1536 jamek |  |
| Automatické otevírání víčka destičky nebo ochranné kazety uvnitř readeru, bez manuálního zásahu operátora |  |
| Ovládání příslušným softwarem z řídícího počítače, export naměřených dat do MS Excelu, pokročilý software pro detailní zpracování naměřených dat, možnost práce s komerčními kity |  |
| Výkonný řídící a vyhodnocovací počítač s OS Windows, dva otočné monitory nejméně 27“ |  |
| Autorizace dodavatele výrobcem k provádění záručního a pozáručního servisu zařízení, prostou kopii autorizace přiložit |  |
| Připravenost přístroje na možnost budoucího rozšíření o další kompatibilní moduly a funkce nejméně v rozsahu: |  |
| Termostatování a míchání zásobních lahví injektorů pro možnost dávkovat např. Buněčnou suspenzi |  |
| Modul pro další technologie na principu alphascreen, alphalisa a alphaplex nebo kompatibilní |  |
| Měření absorbance a luminiscence ve formátu destiček až 1536 jamek |  |
| Aktivní chlazení měřícího prostoru v rozsahu nejméně od +18 °C |  |
| Kritéria hodnocení: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | ,- Kč bez DPH |
| Délka záruky |  |