Technická specifikace

Část a) „HPLC sestava s detektory FLD, DAD, a MS ”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Předmět plnění: HPLC sestava s detektory FLD, DAD, a MS

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu nabízeného přístroje |
| HPLC sestava musí být vhodná pro stanovení široké škály pesticidů, léčiv a jejich metabolitů v půdních extraktech. |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| HPLC sestava musí obsahovat gradientové čerpadlo s min. parametry: nízkotlaký kvartérní gradient průtok mobilní fáze nastavitelný minimálně v rozmezí 0.001 – 5 ml/min v 0.001 ml krocích tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 Mpa) možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 integrovaný víceúčelový ventil pro možnost softwarem řízeného ovládání přídavného mixéru a filtru integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne externí degaser) senzor úniku mobilní fáze |  |
| HPLC sestava musí obsahovat autosampler s min. parametry: flow-through design nástřikového systému objem nástřiku nastavitelný v rozmezí minimálně 0.1-100 l (v 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce min. 130 pozic pro 2-ml vialky termostatování vzorků v rozsahu minimálně 4-40°C tlaková odolnost minimálně 800 bar senzor úniku mobilní fáze |  |
| HPLC sestava musí obsahovat kolonový termostat s min. parametry: teplotní rozsah minimálně od 10°C pod okolní teplotu až 85°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduch dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána teplotní stabilita ±0.15°C kapacita minimálně čtyři 30-cm kolony senzor úniku mobilní fáze |  |
| HPLC sestava musí obsahovat detektor diodového pole s min. Parametry: zdroj světla deuteriová a wolframová lampa diodové pole minimálně s 1024 diodami vlnová délka nastavitelná minimálně v rozsahu 190-950 nm nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm online sběr spekter, tvorba knihovny spekter sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15µL rychlost sběru dat minimálně 120 Hz |  |
| HPLC sestava musí obsahovat fluorescenční detektor s min. parametry: zdroj světla xenonová flash lampa rozsah excitačních vlnových délek minimálně 200-1100 nm rozsah emisních vlnových délek minimálně 200-1100 nm přesnost nastavení vlnové délky maximálně + 3 nm rychlost sběru dat min. 70 Hz objem průtočné analytické cely max. 8 l senzor úniku mobilní fáze |  |
| HPLC sestava musí obsahovat MS detektor (jednoduchý kvadrupol) s min. parametry: zdroj ESI hmotnostní rozsah alespoň 2 – 1400 m/z rychlost skenu alespoň 10 000 Da/sec rychlost přepínání polarit alespoň 25ms citlivost v režimu vybraných iontů (SIM) ESI pozitivní pro 1 pg reserpinu na m/z=609 S/N alespoň 40:1 (RMS) citlivost v režimu vybraných iontů (SIM) ESI negativní pro 1 pg chlorampenicol na m/z=321 S/N alespoň 40:1 (RMS) stabilita hmoty ≤ 0.1u (Da) nebo 100ppm možnost čištění vstupní optiky MS bez nutnosti zavzdušnění musí umožňovat automatické nastavení MS parametrů z LC metody bez uživatelského zásahu veškerá údržba MS detektoru musí být proveditelná z bočních stran bez nutnosti demontování připojeného HPLC systému, který bude umístěn na tomto detektoru |  |
| HPLC sestava musí obsahovat vyhodnocovací software s min. parametry: musí pracovat v prostředí Windows 10 nebo vyšší bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu) vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence kontrola a nastavení parametrů HPLC systému sběr dat a jejich vyhodnocení protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát) diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |
| HPLC sestava musí obsahovat set nářadí potřebný k běžné údržbě systému a min. 1ks chromatografické kolony C18. |  |
| HPLC sestava musí obsahovat kompatibilní řídící jednotku min. parametry: min. 9500 CPU mark Passmark bodů RAM: min. 16 GB min. 2666Mhz HDD: min. 500GB Monitor: min. rozlišení 1920 x 1080 FullHD Klávesnice, Myš |  |
| HPLC sestava musí obsahovat N2 generátor s parametry čistoty a výkonu odpovídajícími nabízené instrumentaci |  |
| Cena přístroje musí zahrnovat instalaci a proškolení personálu s praktickou ukázkou detekce analytů. |  |