Technická specifikace

Část a) „HPLC sestava s detektory FLD, DAD, a MS ”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Předmět plnění: HPLC sestava s detektory FLD, DAD, a MS

| Technické a jiné požadavky |  | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu nabízeného přístroje |
| HPLC sestava musí být vhodná pro stanovení široké škály pesticidů, léčiv a jejich metabolitů v půdních extraktech. |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat gradientové čerpadlo s min. parametry: - nízkotlaký kvartérní gradient - průtok mobilní fáze nastavitelný minimálně v rozmezí 0.001 – 5 ml/min v 0.001 ml krocích - tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 Mpa) - možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 - integrovaný víceúčelový ventil pro možnost softwarem řízeného ovládání přídavného mixéru a filtru - integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne externí degaser) - senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat autosampler s min. parametry: - flow-through design nástřikového systému - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí minimálně 0.1-100 l (v 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky - programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce - min. 130 pozic pro 2-ml vialky - termostatování vzorků v rozsahu minimálně 4-40°C - tlaková odolnost minimálně 800 bar - senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat kolonový termostat s min. parametry: - teplotní rozsah minimálně od 10°C pod okolní teplotu až 85°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduch - dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána - teplotní stabilita ±0.15°C - kapacita minimálně čtyři 30-cm kolony - senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat detektor diodového pole s min. Parametry: - zdroj světla deuteriová a wolframová lampa - diodové pole minimálně s 1024 diodami - vlnová délka nastavitelná minimálně v rozsahu 190-950 nm - nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm - online sběr spekter, tvorba knihovny spekter - sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování - průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15µL - rychlost sběru dat minimálně 120 Hz |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat fluorescenční detektor s min. parametry: - zdroj světla xenonová flash lampa - rozsah excitačních vlnových délek minimálně 200-1100 nm - rozsah emisních vlnových délek minimálně 200-1100 nm - přesnost nastavení vlnové délky maximálně + 3 nm - rychlost sběru dat min. 70 Hz - objem průtočné analytické cely max. 8 l - senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat MS detektor (jednoduchý kvadrupol) s min. parametry: - zdroj ESI - hmotnostní rozsah alespoň 2 – 1400 m/z - rychlost skenu alespoň 10 000 Da/sec - rychlost přepínání polarit alespoň 25ms - citlivost v režimu vybraných iontů (SIM) ESI pozitivní pro 1 pg reserpinu na m/z=609 S/N alespoň 40:1 (RMS) - citlivost v režimu vybraných iontů (SIM) ESI negativní pro 1 pg chlorampenicol na m/z=321 S/N alespoň 40:1 (RMS) - stabilita hmoty ≤ 0.1u (Da) nebo 100ppm - možnost čištění vstupní optiky MS bez nutnosti zavzdušnění - musí umožňovat automatické nastavení MS parametrů z LC metody bez uživatelského zásahu veškerá údržba MS detektoru musí být proveditelná z bočních stran bez nutnosti demontování připojeného HPLC systému, který bude umístěn na tomto detektoru |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat vyhodnocovací software s min. parametry: - musí pracovat v prostředí Windows 10 nebo vyšší bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu) - vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému - sběr dat a jejich vyhodnocení - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát) diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat set nářadí potřebný k běžné údržbě systému a min. 1ks chromatografické kolony C18. |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat kompatibilní řídící jednotku min. parametry: - min. 9500 CPU mark Passmark bodů - RAM: min. 16 GB min. 2666Mhz - HDD: min. 500GB - Monitor: min. rozlišení 1920 x 1080 FullHD - Klávesnice, Myš |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat N2 generátor s parametry čistoty a výkonu odpovídajícími nabízené instrumentaci |  |  |
| Cena přístroje musí zahrnovat instalaci a proškolení personálu s praktickou ukázkou detekce analytů. |  |  |