Technická specifikace

Část c) „HPLC sestava s detektory DAD, FLD”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| HPLC sestava musí obsahovat: |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Gradientové čerpadlo s min. parametry |  |  |
| - nízkotlaký kvarterní gradient |  |  |
| - průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí min. 0,001 – 10 ml/min v 0,001 ml krocích |  |  |
| - tlaková odolnost minimálně 400 bar (40 Mpa) až do průtoku minimálně 5 ml/min |  |  |
| - možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 |  |  |
| - pasivní vstupní ventily pumpy zaměnitelné za elektronicky řiditelné aktivní vstupní ventily |  |  |
| - integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne samostatně stojící) |  |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| Autosampler s min. parametry |  |  |
| - flow-through design nástřikového systému |  |  |
| - nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému |  |  |
| - tlaková odolnost minimálně 400 bar (40 Mpa) |  |  |
| - kapacita minimálně 130 kusů 2 ml vialek s možností nástřiku bez víčka a septa |  |  |
| - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí min. 0,1 - 100 l (v 0,1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky |  |  |
| - programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce |  |  |
| - oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy (carryover < 0,004% pro chlorhexidin) |  |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| Kolonový termostat s min. parametry |  |  |
| - teplotní rozsah do minimálně 80 °C bez nuceného oběhu vzduchu |  |  |
| - kapacita minimálně dvě 30ti cm kolony |  |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| Detektor diodového pole s min. parametry |  |  |
| - zdroj světla deuteriová a wolframová lampa |  |  |
| - diodové pole s min. 1024 diodami |  |  |
| - vlnová délka nastavitelná v rozsahu min. 190 - 950 nm |  |  |
| - nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1 - 16 nm |  |  |
| - online sběr spekter, tvorba knihovny spekter |  |  |
| - sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování |  |  |
| - průtočná cela délky min. 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15 µL |  |  |
| - rychlost sběru dat minimálně 120 Hz |  |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| Fluorescenční detektor s min. parametry |  |  |
| - zdroj světla xenonová flash lampa |  |  |
| - rozsah excitačních vlnových délek minimálně 200 - 1100 nm |  |  |
| - rozsah emisních vlnových délek minimálně 200 - 1100 nm |  |  |
| - přesnost nastavení vlnové délky minimálně + 3 nm |  |  |
| - rychlost sběru dat min. 70 Hz |  |  |
| - objem průtočné analytické cely max. 8 l |  |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| Komaptibilní řídící jednotka s min. parametry |  |  |
| - PC (8 GB RAM, disk min. SSD 256 GB + HDD 1 TB, min. 12790 CPU mark Passmark bodů) |  |  |
| - monitor – minimálně 1920 x 1080 |  |  |
| - klávesnice, myš |  |  |
| Vyhodnocovací software s min. parametry |  |  |
| - musí pracovat v prostředí Windows 10 nebo vyšší bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu) |  |  |
| - vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence |  |  |
| - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému |  |  |
| - sběr dat a jejich vyhodnocení |  |  |
| - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů |  |  |
| - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) |  |  |
| - diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |  |
| Příslušenství k HPLC s min. parametry |  |  |
| - min. 3x 1L čirá lahev na mobilní fázi, min. 1x 1L hnědá lahev na mobilní fázi |  |  |
| - set nářadí potřebný k běžné údržbě systému |  |  |
| Cena přístroje musí zahrnovat instalaci a proškolení personálu pro ovládání HPLC systému, softwaru a uživatelské údržby HPLC |  |  |