Technická specifikace

Část c) Dodání rotační vakuové odparky s recirkulačním chladičem

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Rotační vakuová odparka s min. parametry |  |  |
| - Rychlost otáčení min. 20 – 250 ot./min |  |  |
| - Možnost připevnění standardní baňky o kapacitě min. 2 kg |  |  |
| - Rozsah teplot lázně min. 30 – 200 °C |  |  |
| - Vakuová pumpa je součástí |  |  |
| - Automatický (elektronický) zdvih |  |  |
| - Rozsah zdvihu min. 150 mm |  |  |
| - Displej |  |  |
| - Rozhraní pro kontrolu parametrů procesu |  |  |
| - Vertikální systém kondenzátoru (pro standardní aplikace) s plochou chlazení min. 1300 cm2 |  |  |
| - Napětí standardní 220-240 V |  |  |
| Recirkulační chladič s min. parametry |  |  |
| - Chladící kapacita při 15°C min. 500W |  |  |
| - Rozsah teplot min. -5 – 20 °C |  |  |
| - Rozlišení teploty na displeji min. 0,2°C |  |  |
| - Přesnost regulace teploty min. +/- 1°C |  |  |
| - Objem nádoby min. 2,5 l |  |  |
| - Průtok min. 2,5 l/min |  |  |