Technická specifikace

„Dodávka mixéru pro velkoobjemovou emulzifikaci pro laboratoře FAPPZ”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Mixér pro velkoobjemovou emulzifikaci s min. parametry |  |
| Přístroj pro emulzifikaci želatinózního polymeru, viskozita 500 mPas., objem minimálně 250 l |  |
| Materiál: nerezová ocel (316L (1.4404); 316Ti (1.4571)) |  |
| Teplotní rozsah použití přístroje v rozmezí: min. -10 °C až max. 120 °C |  |
| Motor: Pohon: Třífázový motor pro provoz s frekvenčním měničem se 3 pozistory Výkon: min. 4 kW Rychlost motoru: min. 3000 1/min Rychlost hřídele: min. 3000 1/min Napětí: 230/400 V, 3 fáze Frekvence: min. 50 Hz Třída ochrany: minimálně IP 55 Regulace rychlosti: přes frekvenční měnič (příslušenství) |  |
| Spojovací materiál – montáž Montážní příruba Vnější průměr: 250 mm Vnitřní průměr: 215 mm Počet závitových otvorů x velikost: minimálně 4 x M12 Materiál: Nerezová ocel (316L (1.4404); 316Ti (1.4571)) |  |
| Těsnění: Těsnící patrona s rotačními hřídelovými ucpávkami Materiál: PTFE grafitová směs Přídavný O-kroužek |  |
| Disperzní nástroj (emulzifikační nůž) Vnější průměr: min. 115 mm Min. 4 ozubené kroužky (včetně těla rotoru) Rychlost otáček: maximálně 15 m/s |  |
| Hřídelová trubka (hřídel emulzifikačního nože) Délka: min. 965 mm Průměr: min. 42 mm |  |
| Stojan s elektrickým pohonem s min. parametry |  |
| Materiál: Nerezová ocel AISI 304 Pevný držák pro motor specifikace viz výše. Zvedací pohon z hydraulického čerpadla a pístového válce Nosnost: min. 100 Kg Výška zdvihu: min. 800 mm Potřebná ruční síla: max. 15 Kg Funkce: Dispergátor pohonu s vypínačem ON/OFF Variabilní nastavení rychlosti pomocí frekvenčního měniče namontovaného v rozvaděči Indikace otáček a příkonu motoru Nouzové zastavení Vstupní napětí: 3 x 400 V / N / PE / 50 Hz Třída ochrany: minimálně IP 54 Materiál rozvaděče: nerezová ocel Ovládací prvky/indikátory: Hlavní vypínač s funkcí nouzového zastavení 1 svítící tlačítko pro zapnutí motoru 1 tlačítko pro vypnutí motoru 1 potenciometr (otočný regulátor) 1 ovládání rychlosti |  |
| Nádoba s min. parametry |  |
| Materiál: Nerezová ocel 1.4301 Vnější průměr: 600 mm Výška nádoby: 1000 mm Nádoba jednoplášťová, otevřená. Kulový vypouštěcí ventil ve dně nádoby. Objem: min. 250 l |  |
| Regulátor – frekvenční měnič s min. parametry |  |
| Výkon: min. 4 kW |  |