## část A
Příloha č. 4 – Technická specifikace, kalkulační model (a současně příloha č. 1 smlouvy)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - část a) Soubor laboratorního vybavení „Vybavení mikrobiologické laboratoře METROFOOD ” Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.
Žlutá pole vyplní účastník
Poř. Číslo | Název látky/produktu | Popis | Měrná jednotka | Množství (předpokládané) | Jednotková cena v Kč bez DPH (jednotka viz sloupec D) | Celková cena v Kč bez DPH (sloupec F x sloupec E) | Odkaz na katalogový/produktový list
1 | Centrifuga chlazená s příslušenstvím | • Minimální RCF: 24 000 g; RPM: 14 500 • Minimální kapacita pro centrifugaci 4x 250 ml • Rozměr maximální (v x š x h): 42 x 47 x 77 cm • Hmotnost maximálně 85 kg • Automatické zamykání a odemykání víka • Ovládací panel s otočným knoflíkem s membránovou klávesnicí • Paměť minimálně 90 programů • Minimálně 8 rychlostí rozběhu a brždění • Teplotní rozsah minimálně -20 °C až +40 °C • Výměna rotoru s automatickou identifikací • Automatický přepočet otáček a odstředivé síly Součástí dodávky jsou rotory: • 2× centrifuga chlazená • 1× Rotor úhlový 45°, 6 místní, bez víka, minimálně RPM 10 500, minimální kapacita 6x 90 ml, adapter na 15 a 50 ml tuby • 1× Rotor úhlový 45°; minimálně RPMI 14 500, minimálně 30× 2 ml, s víkem • 2× Rotor výkyvný, minimálně 4x 250ml, RPMI minimálně 4 500, adapter pro 15 a 50 ml tuby (včetně rovného dna), možnost umístit minimálně 20× 15 ml tubu s víčkem, 14× 50 ml tubu s víčkem • 1× Rotor pro mikrotitrační destičky, minimálně 6 ks destiček formátu 96 jamek s víčkem, RPMI minimálně 5 000, součástí je nástavec na mikrotitrační destičky a PCR stripy | ks | 2 |  | 0
2 | Vodní lázeň | • Teplotní rozsah minimálně +95 °C • Maximální objem lázně 20l • Intuitivní ovládání • Vnitřní stěny hladké pro snadné čištění a desinfekci • Možnost flexibilního rozšíření o nástavce v podobě držáku na erlenky. 15 a 50 tuby, třepacího zařízení • Víko pro udržení stále teploty • Vyrobeno z nerazavé oceli se zaoblenými rohy • Minimální nastavitelný rozsah teploty 10-95 °C po 0,1°C Součást dodávky • nástavec pro klipsy pro 300ml erlenovy baňky • třepací nástavec • víko | ks | 1 |  | 0
3 | Laminární Box | Laminární biohazard box třídy II. • Pracovní objem minimálně 330 dm3; maximální pak 350 dm3 • Vnější maximální rozměr ŠxHxV 1400x780x1300 mm • Vnitřní minimální rozměr ŠxVxH 1200x600x550 mm • Maximální hmotnost 220 kg • Objem odsávaného vzduchu minimálně 400 m3/h • HEPA filtr H14 splňující nařízení EN 1822 • Laminární box splňuje normu EN 12469 pro biologické bezpečnostní skříně třídy II • Osvětlení minimálně 999 lux • Hluková zátěž maximálně 60 dB(A) • Minimálně dvě zásuvky 220V • Odnimatelný pracovní prostor z nerezu pro snadné čištění, dělený na segmenty, možné segmety sterilizvat pomocí autoklávů • Intuitivní ovládání s nastavitelnou dobou dekontaminace pomocí UV zařázení • Při stažení čelního krytu, přechod do pohotovostního režimu • Podsada pro laminární box, kterou je možné doplnit o kolečka pro snadnou manipulaci, které jsou součástí dodávky | ks | 1 |  | 0
4 | Autokláv | • Vertikální autoklav s minimálním 80l objemem • Vnitřní rozměr průměr x hloubka maximálně 400x700 mm • Přednastavené a volné programy (minimálně 1+20) • Akustická signalizace ukončení programu • Nastavitelná teplota v rozsahu minimálně 105 až 135 °C • Pracovní tlak minimálně 0-320 kPa • Flexibilní čidlo na roztoky • Barevný ovládací panel s menu v češtině • USB port pro stáhnutí dat z minimálně posledních 100 cyklů • Napojení na demi vodu a odpad, třífázové napájení • Vnější rozměr V x Š x H maximálně 1100 x 750 x 600 mm • Součástí dodávky jsou i koše odpovídající danému typu autoklávu v následujícím provedení: 1x koš nerezový plný, s performanci v horní části (pro autoklávování odpadu) 1x koš drátěný | ks | 2 |  | 0
5 | PCR box | PCR Box • UV dekontaminační box s UV-recirkulátorem pro práci s DNA a RNA • Vybavení vnitřním osvětlením pracovní plochy a UV lampou s časovačem • Minimální velikost pracovní plochy 65 x 50 cm • Maximální hmotnost 50 kg • Bez stojanu • Minimálně 3 vnitřní zásuvky • Zadní stěna a pracovní plocha z nerezu • Vyjimatelná police • Vnitřní prostor odolný vůči UV záření • Během provozu je vnitřní vzduch dekontaminován pomocí stíněné UV bez ohrožení obsluhy. Po otevření čelního průchodu se UV vypne. • Zařízení zobrazuje provozní dobu UV trubice pro načasování její výměny | ks | 2 |  | 0
6 | Mini inkubátor | • Objem minimálně 20 l a minimálně 2 police • Maximální teplota 70 °C, nastavitelná po 0,1 °C • Průhledné dveře pro snadnou vizuální kontrolu • Regulace s čidlem PT100 a LED dispejem • Teplotní regulátor lze přenastavit certifikovaným referenčním teploměrem • Přirozená cirkulace vzduchu • Vnitřní rozměr ŠxHxV maximálně 300x300x300 mm • Vnější rozměr ŠxHxV maximálně 350x370x400 mm • Maximální hmotnost 13 kg | ks | 2 |  | 0
| Nabídková cena celkem: |  |  |  |  | 0