Technická specifikace

„Anaerobní box”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných parametrů doplní dodavatel přesnou hodnotu jím nabízeného přístroje |
| Duální anaerobní stanice umožňující práci se dvěma směsmi plynů: 10 % CO2, 10 % H2 a 80 % N2 pro anaerobní atmosféru a N2. |  |
| Pracovní komora: Vyrobená ze žíhaného akrylátu tloušťky min. 10 mm, který poskytuje vysokou pevnost, optickou čistotu, síla materiálu (masa) preventivně zabraňuje kondenzaci vlhkosti na stěnách pracovní komory a je dostatečně odolný vůči zevním i vnitřním vlivům (vlhko, teplo, metabolické produkty) S kapacitou nejméně 340 Petriho misek o průměru 90 mm k inkubaci, rozdělená na inkubační a pracovní prostor. Max. vnější rozměry: 800 mm (Š) x 750 mm (Hl) x 750 mm (V). Vnitřní police přes celou šíři pracovní stanice dělící prostor na výšku min. 215 mm pod i nad policí. Bodové inspekční světlo uvnitř stanice ovládané vypínačem uvnitř pracovní komory. Minimálně 1x zásuvka 230 V / 50 Hz zabudovaná uvnitř pracovního prostoru. LED osvětlení prostoru komory. |  |
| Vstupní komora s: Kapacitou minimálně 20 Petriho misek o průměru 90 mm Výměnou atmosféry do 20 sekund Elektronickou i mechanickou kontrolou pro odstranění rizika narušení vnitřních podmínek |  |
| Vstup do pracovního prostoru prostřednictvím oválných bez rukávových portů pro okamžitý přístup. (Systémy používající dodatečných zátek, manžet, rukávů či jejich kombinace nejsou přípustné.) |  |
| Samostatný vstup pro vkládání jednotlivých Petriho misek tzv. letterbox pro Petriho misky o průměru 90 mm. |  |
| Vnitřní ventilátor zajišťující homogenní podmínky v celém prostoru pracovní stanice. |  |
| Plně automatický, bezúdržbový odvlhčovací systém používající Peltierova článku s odvodem kondenzátu vlhkosti mimo pracovní stanici do zásobníku s odpařovačem. |  |
| Rozsah pracovní teploty uvnitř pracovní komory v rozsahu +5 °C nad okolní teplotu minimálně o 40 °C |  |
| Kyslíkový senzor schopný detekovat koncentraci kyslíku pod 0,1 % |  |
| Systém monitorování anaerobních podmínek včetně: kontinuálního monitoringu kyslíku se zobrazováním hodnot v reálném čase pomocí barevných segmentů v závislosti na přítomnosti kyslíku, monitoring účinnosti katalyzátoru teploty, vlhkosti a tlaku |  |
| Možnost ukládání naměřených hodnot po dobu alespoň 31 dní a funkcí exportu dat na přenosné paměťové zařízení prostřednictvím USB portu. |  |
| Ovládání stanice prostřednictvím barevné dotykové obrazovky k nastavení a monitoringu podmínek uvnitř stanice. Zabezpečení přístupu k nastavení podmínek uvnitř stanice prostřednictvím bezpečnostního kódu. |  |
| Denní report spotřeby plynů |  |
| Možnost vzdáleného přístupu k anaerobní stanici prostřednictvím počítačové sítě Ethernet pro uživatelské nastavení podmínek v anaerobní stanici vzdáleně a servisní přístup pro preventivní a vzdálenou diagnostiku |  |
| Automatický systém monitorování stavu katalyzátoru, který denně monitoruje stav kapacity katalyzátoru a upozorňuje uživatele zprávou a barevným semaforem na LCD displeji o stavu katalyzátoru |  |
| Funkce automatického uzavření přívodu plynu do 5 minut v případě vyšší spotřeby plynu v případě netěsnosti a vyvolání alarmu |  |
| Napájení: 230 V/50 Hz |  |
| Součástí laboratorní aspirátor pro evakuaci kapalin z pracovní stanice Flexibilní rozsah alespoň 15 úrovní vakua Odpadní autoklávovatelná láhev, kapacita minimálně 4 litry Součástí je set odsávacích nástavců včetně 8 kanálového nástavce pro pipetovací špičky Rozsah vakua minimálně -150 až -675 mBar Indikátor naplnění a maximální hladiny kapaliny |  |