Technická specifikace

„Inkubátorový analyzér”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných parametrů doplní dodavatel přesnou hodnotu jím nabízeného přístroje |
| Výkonný zobrazovací systém živých buněk pracující v CO2 inkubátoru |  |
| Analýza dat v reálném čase pro aplikace: buněčná kinetika (počítání buněk, apoptóza, cytotoxicita, růst sféroidů a jiné) |  |
| Uživatelské prostředí s intuitivním ovládáním |  |
| Pracovní podmínky minimálně 15-40 °C, relativní vlhkost minimálně 80 °C v CO2 inkubátoru |  |
| Možnost sledovat minimálně 6 mikrotitračních destiček současně (minimální formát 96-384 jamek) |  |
| Kamera minimálně 4 MP CMOS mono s minimálním rozlišením 2000x2000 pixelů |  |
| Minimálně 3 fluorescenční kamery: - modré (DAPI) (EX: 370 až 410 nm, EM: 429 až 462 nm) - zelené (GFP) (EX: 473 až 491 nm, EM: 502 až 561) - červené (mCherry) (EX: 580 až 598 nm, EM: 612 do 680 nm); mCherry možné vyměnit za dvě další kamery RFP (EX:550 EM:595) a CY5 (EX:635 EM: 695) |  |
| Objektivy nejméně s těmito parametry: - 4x Plan Fluorit NA 0.13 s pracovní vzdáleností min. 17 mm - 10x Plan Fluorit NA 0.33 s pracovní vzdáleností min. 10 mm - 20x Plan Fluorit LWD CC NA 0.45 s pracovní vzdáleností min. 6.6-7.8 mm |  |
| Součástí dodávky: software na analýzu sféroidů a jejich zobrazení |  |
| Součástí dodávky: vložka pro možnost využít kultivační láhve T25 a T75 |  |
| Export obrázku a videa do formátu TIFF, PNG, AVI |  |
| Export dat do formátu CVS nebo XLXS |  |
| Maximální rozměr V x Š x H: 330 x 500 x 410 mm |  |
| Součástí dodávky je výkonná řídící jednotka s minimálně 22” displejem |  |