Technická specifikace

Pro část b.: Hydropedologické a pedologické přístroje

Veřejné zakázky: Analytické a měřící přístroje

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Měřič vodního potenciálu (Potenciometr rosného bodu) – 2 ks |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: pro kus č. 1 - budova FAPPZ-A, místnost č. 4, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. pro kus č. 2 - v budově FŽP III., místnost VP 107, Fakulta životního prostředí v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## pro kus č. 1: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ pro kus č. 2: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Přístroj musí umožnit rychlé měření půdního vlhkostního potenciálu v blízkosti bodu vadnutí a musí sloužit mimo jiné ke stanovení bodu vadnutí (-1,5 MPa). Stanovení bodu vadnutí musí být výrazně rychlejší než při použití klasické přetlakové aparatury. |  |
| Rozsah měření min. -0,1 až -280 MPa |  |
| Princip měření musí vycházet z měření relativní vlhkosti vzduchu nad vzorkem materiálu umístěným v utěsněné komoře, rosný bod musí být detekován pomocí chlazeného zrcadla. |  |
| Přesnost měření vodního potenciálu min. ±0,06 MPa (v rozsahu -0,1 až -5 MPa) a min. 1,5% (v rozsahu -5 až -280 MPa) |  |
| Bezkontaktní měření teploty vzorku |  |
| Přesnost měření teploty min. ±0,3°C |  |
| Doba měření max. 20 minut |  |
| Kapacita vzorku min. 10 ml |  |
| Komunikace s PC pomocí RS232, nebo USB |  |
| Napájení přístroje – 230 VAC |  |
| Zobrazení nastavení přístroje a výsledků měření na LCD displeji |  |
| Rozsah pracovních teplot v rozmezí min. +10 až +35° |  |
| Příslušenství: |  |
| min. 40 ks plastových válečků pro vzorek |  |
| min. 5 ks nerezových válečků pro vzorek |  |
| min. 10 ks kalibračních roztoků |  |
| sada pro čistění |  |

| Automatický analyzátor velikosti částic |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 8 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: budově FŽP III., místnost VP 107, Fakulta životního prostředí v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Přístroj musí umožnit provést měření zrnitosti půdy pomocí automatizované sedimentační metody, která bude časově i pracovně efektivnější variantou ke standardní hustoměrné nebo pipetovací metodě. |  |
| Chyba v detekci hmotnostní frakce půdních částic pod 2 % |  |
| Měření tlaku v suspenzí s minimální přesností ±5,0 Pa, minimální rozlišení ±0,5 Pa |  |
| Běžná doba měření nižší než 4 hodiny |  |
| Měření v intervalu minimálně 20 sekund průběžným automatickým zaznamem změn tlaku i teploty v sedimentačním válci obsahujícím suspenzi půdy |  |
| Min. rozsah měřené velikosti částic 1 µm až 63 µm |  |
| Automatický bezobslužný provoz |  |
| Určení zrnitostního složení půdy na principu Stokesova zákona |  |

| Sada pro odběr půdních vzorků |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: v budově FŽP III., místnost VP206, Fakulta životního prostředí v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: ## 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Slouží k odběru půdních vzorků pomocí Kopeckého válečků ze všech typů půd |  |
| Obsahuje i Edelmanův kombinovaný vrták a vrták Riverside |  |
| Součástí musí být i uzavřený držák válečků pro válečky o přesném průměru 53 x 50 mm a prodlužovací tyče |  |
| Musí umožnit odběr vzorků na povrchu, v předvrtaných otvorech či kopaných sondách |  |

| Prosévací sada |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: v budově FŽP III., místnost VP206, Fakulta životního prostředí v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: ## 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Regulovatelný elektromagnetický pohon |  |
| Digitální displej výkonu a času |  |
| Vhodný pro suché a mokré sítování |  |
| Výška sady sít až do 450 mm |  |
| Neomezené nastavení všech procesních parametrů (čas, výkon) |  |
| Digitální nastavení amplitudy 1 - 100% (0 - 3 mm) |  |
| Max. dávka / přísun: 3 kg |  |
| Příklady aplikací: chemikálie, hnojiva, káva, kovový prach, minerály, mouky, ořechy, písek, plasty, plniva, prací prášek, půdy, semena, slínek, stavební materiály, zrna |  |

| Dešťový simulátor |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 8 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: budova FAPPZ-A, místnost č. 4, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 24 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Komponenty |  |
| Přenosný skládací simulátor deště |  |
| Rozsah kinetické energie simulovaných srážek v rozmezí min. 5 až 70 J/m² |  |
| Plocha testované plochy min. 0,05 m² |  |
| Výška, ze které padají kapky na testovanou oblast min. 350 mm |  |
| Simulovaná intenzita deště min. 5 mm/hod |  |
| Počet trysek/kapilár min. 45 |  |
| Materiál kapiláry – sklo |  |
| Délka kapiláry max. 12 mm |  |
| Průměr kapiláry max. 0,8 mm |  |
| Hmotnost jedné kapky min. 0,1 g |  |
| Objem vody dešťového simulátoru min. 2000 ml |  |
| Příslušenství |  |
| zásobník na vodu pro zvlhčení měřené oblasti před simulací |  |
| zásobník na doplňování vody pro simulaci o objemu min. 15 l |  |
| sběrná nádoba na erodovaný materiál o objemu min. 1,5 l |  |
| transportní pouzdro pro vzorek erodovaného materiálu |  |
| transportní box |  |

| Infiltrometr |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 8 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: budova FAPPZ-A, místnost č. 4, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: ## 24 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Přístroj pro měření saturované hydraulické vodivosti v terénu musí obsahovat: |  |
| Metoda měření saturované hydraulické vodivosti – Měření konstantním spádem |  |
| Plně automatizovaný elektronický provoz |  |
| Měřící rozsah saturované hydraulické vodivosti v rozmezí min. 0,005 až 100 cm/hod |  |
| Přesnost měření saturované hydraulické vodivosti min. ± 6 % z měřené hodnoty |  |
| Senzor výšky vodní hladiny uvnitř měřící komory pro automatické udržování konstantní úrovně |  |
| Rozsah pro nastavení spádu v rozmezí min. 0 až 35 cm H2O |  |
| Měření probíhá periodickým střídáním dvou různých přednastavených spádů |  |
| Napájení interním akumulátorem |  |
| Řídící jednotka umístěna v odolném transportním kufru |  |
| Možnost nastavení harmonogramu měření pro různé typy půd |  |
| Rozsah pracovních teplot v rozmezí min. 0 až +45 °C |  |
| Komunikace s PC pomocí USB |  |
| Zobrazení nastavení přístroje a výsledků měření na LCD displeji |  |
| Kompatibilní příslušenství: |  |
| min. 2 ks rezervoárů na vodu |  |
| min. 2 ks půdních vymezovacích nerezových límců |  |
| měřící komora |  |
| propojovací hadice |  |
| sada na instalaci vymezovacího límce |  |
| nabíječka |  |

| Přístroj pro mokré prosévání |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 8 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: budova FAPPZ-A, místnost č. 4, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 24 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Přístroj pro měření stability agregátů musí obsahovat: |  |
| Přístroj pro mokré prosévání, sloužící ke zjištění půdních agregátů |  |
| Počet vzorků na jedno měření min. 6 |  |
| Měřící rozsah stability v rozmezí min. 0 až 95 % |  |
| Hmotnost jednoho vzorku max. 10 g |  |
| Sběrné nerezové nádoby musí být očíslovány nesmazatelným způsobem |  |
| Průměr sběrných nádob min. 60 mm |  |
| Počet sběrných nádob v sadě min. 16 |  |
| Speciální otvor pro plnění vodou bez nutnosti vyjmutí držáku sít během měření |  |
| Automatické máčení sít v roztoku |  |
| Doba periodického máčení sít max. 4 minuty |  |
| Počet máčení za 1 minutu min. 32 |  |
| Možnost výběru mezi kontinuálním provozem a časově omezeným provozem |  |
| Plocha jednotlivých sít min. 10 cm² |  |
| Otvory síta přesně 0,25 mm |  |
| Počet sít v sadě min. 8 |  |
| Napájecí napětí 230 VAC |  |