Technická specifikace

Pro část c.: Rostlinná diagnostika a parametry prostředí

Veřejné zakázky: Analytické a meřicí přístroje

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Analyzátor obsahu chlorofylu (AlgaeTorch) |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: v budově FŽP III., místnost P102, Fakulta životního prostředí v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Sonda automaticky kompenzuje vliv zákalu až do 200 FTU. |  |
| Sonda se kalibruje pomocí živé kultury řas ve výrobním závodě |  |
| Sonda stanovuje zákal měřením odrazu při vlnové délce 700 nm. |  |
| Sonda používá 2 x 3 LED diody s různými vlnovými délkami. Pro excitaci a získání fluorescenčního 6 LED s vlnovými délkami 470, 525 a 610 nm. |  |
| Sonda umožňuje bezkabelové měření (je možný ale i provoz po kabelu). |  |
| Rozsah měření min. 0 - 200 µg chlorofylu-a/l |  |
| Rozlišení: 0.1 µg ch-a/l |  |
| Minimální detekční limit: 0,15 µg chl-a/l |  |
| Teplota vzorku v rozmezí min. 0 °C až 40 °C |  |
| S interním jednočipovým počítačem (mikrokontrolérem) |  |
| S interním úložištěm dat, kapacita: min. 2000 datových sad |  |
| Obsahuje interní dobíjecí baterie |  |
| Datové rozhraní: USB |  |
| Sonda musí být vybavena sériovým rozhraním (RS232) pro export dat a připojení k externímu počítači. |  |
| S vestavěným GPS přijmačem |  |
| Možnost přepínání z µg chlorofylu na počty buněk. |  |
| Ovládání pomocí 4 kapacitních senzorových tlačítek na krytu přímo pod displejem. |  |
| Minimální doba měření: ≤ 10 sekund |  |
| Hmotnost 1,3 kg |  |
| Rozměry (v x ⌀) 500 x 60 mm (přesně) |  |

| Přenosný přístroj na měření fluorescence chlorofylu |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: L363 (semennářská laborka KPL), hlavní budova FLD v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Musí se jednat o pulzně excitační přístroj umožňující rychlé určování stresu rostlin |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| Přístroj musí umožňovat módy měření Fv/Fm a dále tzv. "JIP" test (jinak také OJIP) |  |
| Parametry zaznamenávané při měření minimálně: Fo, Fm, Fv/Fm, Fv/Fo, O, K, J, I, P, tFm, A, Mo and PI/ABS. |  |
| Přehledný barevný display |  |
| Detekční systém: detekce pulzní exitace s vysokým rozlišením vzorkování pro vyjádření fluorescenční (Kautského) křivky |  |
| Aktinické osvětlení musí být zajištěno soustavou červených LED diod. Vlnová délka emitovaného světla musí spadat do rozmezí 650 až 660 nm. |  |
| Saturační intenzita světla musí být nastavitelná alespoň v rozsahu 600 až 6000 μmol (nebo ve větším rozsahu). |  |
| Kompaktnost a přenositelnost: hmotnost přístroje bez příslušenství maximálně 1000 g, maximální rozměrové limity přístroje: 185 mm x 75 mm x 65 mm |  |
| USB rozhraní pro komunikaci s PC |  |
| Minimální teplotní rozsah pro možnost provádět měření s přístrojem 5 °C až 45 °C |  |
| Kapacita paměti na záznamy měření: alespoň 140 000 záznamů (nebo více) |  |
| Pracovní doba na jedno nabití baterií: alespoň 8 hodin kontinuálního měření |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství, které umožní okamžité uvedení přístroje do provozu vč. využití všech požadovaných funkcí přístroje. |  |
| Součástí dodávky musí být alespoň 10 listových svorek (zatemňovací adaptační krytky, které se instalují před měřením) |  |
| Součástí dodávky musí být USB kabel pro připojení a komunikaci přístroje s PC. |  |
| Dobíjecí adaptér |  |
| Souprava bude dodána v pouzdře/kufru s prostorem pro bezpečné uložení přístroje i veškerého příslušenství, které je bude součástí dodávky (dobíjecí adaptér, kabely, stínící klipsové krytky pro zatemnění vzorků listů atd) |  |
| Manuál v českém i anglickém jazyce |  |

| Zařízení pro měření fotosynteticky aktivního záření |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: L363 (semennářská laborka KPL), hlavní budova FLD v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Přístroj musí umožňovat nedestruktivní měření obsahu chlorofylu, anthokyanů, flavonoidů a Nitrogen-Flavonol Indexu (NFI) současně. |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| USB rozhraní pro komunikaci s PC |  |
| Minimální teplotní rozsah pro provádění měření 0 °C až 50 °C. |  |
| Maximální hmotnost samotného přístroje bez příslušenství: 300 g |  |
| Barevný dotykový displej |  |
| Integrovaný GPS |  |
| Standardní vlnové délky LED: obsah chlorofylu: T850nm/T720nm; obsah flanvoninů F660nm/F325nm, obsah anhokyanů: F660nm/F525 nm; NFI: (T850nm/T720nm) / (F660nm/F325nm) |  |
| Doba pořizování jednoho záznamu kombinovaného měření obsahů pigmentů přístrojem: maximálně 6 s |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství, které umožní okamžité uvedení přístroje do provozu vč. využití všech požadovaných funkcí přístroje. |  |
| V příslušenství musí být obsaženy následující položky: adaptér nebo nabíječka baterií, baterie/akumulátory, kabel USB, pouzdro na bezpečné uložení a přenášení, manuál v českém i anglickém jazyce |  |

| Přenosný přístroj na měření obsahu chlorofylu |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Požadovaná doba dodání v počtu týdnů od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: L363 (semennářská laborka KPL), hlavní budova FLD v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Musí se jednat o přístroj stanovující odhad obsahu (koncentrace) chlorofylu na principu fluorescence chlorofylu. Musí umožňovat měření malých vzorků (malé listy, jehlice jehličnanů). |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| Parametry zaznamenávané při měření: CFR (chlorophyll fluorescence ratio) při 735nm/700nm, relativní obsah chlorofylu (mg.m-2) |  |
| Možnost měření malých objektů (vzorků) odpovídajících kruhové ploše již od 3 mm v průměru, případně i menších. |  |
| Přehledný barevný dotykový display |  |
| Kapacita paměti na záznamy měření: alespoň 150 000 záznamů (nebo více) |  |
| Optická sonda připojené na kabelu pro snadnější přístup k měřeným vzorkům in situ |  |
| Minimální teplotní rozsah pro provádění měření 0 °C až 50 °C. |  |
| Kompaktnost a přenositelnost: hmotnost přístroje bez příslušenství: maximálně 300 g; maximální rozměrové limity přístroje: 125 mm × 95 mm × 35 mm |  |
| USB rozhraní pro komunikaci s PC |  |
| Vyměnitelné nabíjecí baterie AA, případně AAA |  |
| Pracovní doba přístroje na jedno nabití: alespoň 7 hodin |  |
| Doba pro pořízení jednoho měření na vzorku: max. 6 sekund |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství, které umožní okamžité uvedení přístroje do provozu vč. využití všech požadovaných funkcí přístroje. |  |
| Přístroj bude dodán v pouzdře/kufru s prostorem pro bezpečné uložení přístroje i veškerého příslušenství, které je nezbytnou součástí dodávky: baterie, dobíjecí adaptér, kabel pro připojení k PC, kabelová optická sonda, filtr pro kalibraci, manuál v českém i anglickém jazyce. |  |

| Zařízení pro současné měření obsahu několika rostlinných pigmentů v listech |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: L363 (semennářská laborka KPL), hlavní budova FLD v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Přístroj musí umožňovat nedestruktivní měření obsahu chlorofylu, anthokyanů, flavonoidů a Nitrogen-Flavonol Indexu (NFI) současně. |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| USB rozhraní pro komunikaci s PC |  |
| Minimální teplotní rozsah pro provádění měření 0 °C až 50 °C. |  |
| Maximální hmotnost samotného přístroje bez příslušenství: 300 g |  |
| Barevný dotykový displej |  |
| Integrovaný GPS |  |
| Standardní vlnové délky LED: obsah chlorofylu: T850nm/T720nm; obsah flanvoninů F660nm/F325nm, obsah anhokyanů: F660nm/F525 nm; NFI: (T850nm/T720nm) / (F660nm/F325nm) |  |
| Doba pořizování jednoho záznamu kombinovaného měření obsahů pigmentů přístrojem: maximálně 6 s |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství, které umožní okamžité uvedení přístroje do provozu vč. využití všech požadovaných funkcí přístroje. |  |
| V příslušenství musí být obsaženy následující položky: adaptér nebo nabíječka baterií, baterie/akumulátory, kabel USB, pouzdro na bezpečné uložení a přenášení, manuál v českém i anglickém jazyce. |  |

| Scanner kořenů a hodnotící software |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 8 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: v budově FAPPZ-D, místnost č. 538, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 24 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky na přístroj: |  |
| Hodnotící 64-bit software k analýzám kořenové architektury, který dokáže určit minimálně délku kořene, plochu, objem, počet větví kořene a kořenových vlásků |  |
| Analyzuje jednotlivě několik objektů v jednom obraze tzn. může provádět více kořenových analýz v rámci jednoho snímku |  |
| Měří délku a plochu hypokotylu odděleně od kořenů |  |
| Součástí musí být obslužný program napsaný ve VBA (Visual Basic Application), který umožní snadnou vizualizaci dat skrze grafické funkce a tím usnadní jejich analýzu |  |
| Program musí podporovat více oken analýzy tzn. uživatelé mohou pracovat na více než jednom snímku současně. Každé okno dokumentu musí obsahovat svůj vlastní obrázek, kořenovou grafiku a datový soubor. |  |
| Software musí být schopen načítat, ukládat a analyzovat nekomprimované obrázky tiff větší než 4 GB (Big TIFF). |  |
| Výkonný grafický scanner pro skenování kořenů minimálně o rozměru 22 x 30 cm |  |
| Rozlišení scanneru min. 4800 DPI o min. velikosti jednoho pixelu 0,005 mm |  |
| Scanner musí být kompatibilní s TWAIN a umožnit metodu File Transfer. Komunikace s PC přes USB 2.0 nebo vyšší |  |
| Součástí hodnotícího setu musí být kompatibilní řídící jednotka - notebook - s nainstalovaným poptávaným softwarem o min. hardwarových požadavcích: 16 " display s rozlišením min. 2560 × 1600 px a obnovovací frekvencí 120 Hz, Core Boost Frekvence min. 4,7 GHz RAM min. 16GB LPDDR5, grafická karta min. 4GB, SSD 1000GB, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, myš, nabíjení přes USB-C, WiFi 6, celokovový (unibody), čtečka paměťových karet, 2x flash disk min. 64 GB – min. USB 3.2 Gen 1, 2x externí disk min. 4000 GB - SSD úložiště pro uložení dat, s připojením USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |  |
| Multilicence pro fungování na min. 2 PC |  |
| Příslušenství: |  |
| min. 4 sady misek misky pro fixaci kořenů ve scanneru po 3 kusech (10x15, 15x20, 20x25 cm) |  |
| pouzdro na notebook: vypolstrované, uzavírání na zip |  |