Technická specifikace

„Mikrovlnná pec včetně řídící jednotky”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Mikrovlnná pec včetně řídící jednotky: |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Mikrovlnná pec včetně řídící jednotky s min. parametry: |  |  |
| - Mikrovlnná pec včetně řídící jednotky. |  |  |
| - Rotor pro rozkladné nádobky, minimálně 12 pozicový, včetně kolekční nádoby pro záchyt kapalné fáze v případě protržení tlakové pojistky. |  |  |
| - Kompletní rozkladné nádobky v počtu pro plné osazení rotoru, - vyrobené z teflonu TFM, - max. teplota min. 260°C, - tlak min. 40 bar, - objem min. 60 ml, - odolné vlivu kyselin včetně kyseliny fluorovodíkové, - včetně víček, tlakových pojistek a uzávěrů. |  |  |
| - Náhradní sadu uvedených kompletních rozkladných nádobek v počtu pro plné osazení rotoru, včetně víček, tlakových pojistek a uzávěrů. |  |  |
| - Min. čtyři uzávěry s možností měření tlaku (možnost současného měření tlaku v nádobkách opatřených těmito uzávěry). |  |  |
| - Neutralizační jednotka. |  |  |
| - PTFE váženky pro navažování vzorků, - opakovaně použitelných (váženka se vzorkem se vloží do rozkladné nádobky, zalije kyselinami a po rozkladu je vyjmuta ven z nádobky a opakovaně tak použita), - v množství pro dvojí plné osazení rotoru; - vhodné pro elektrostaticky nabité vzorky nebo vzorky obtížně se přímo navažující (viskózní kapaliny, med, apod.). |  |  |
| - Spotřební materiál pro minimálně 2500 mineralizací. |  |  |
| - Bezkontaktní měření teploty vzorků uvnitř všech rozkladných nádobek během rozkladu. Měření teploty se musí týkat selektivně záření samotného vzorku. Řešení používající mechanické připojení, ponorné sondy nebo řešení měřící teplotu plynů nejsou přípustné. Měření teploty pouze v jedné (referenční) nádobě není přípustné. |  |  |
| - Možnost provádět rozklady i při ne zcela zaplněném rotoru. |  |  |
| - Možnost bezkontaktního měření tlaku v libovolném počtu nádobek během rozkladu. |  |  |
| - Zcela uzavřené nádobky v průběhu rozkladu bez „odfukování“ přetlaku plynů. |  |  |
| - Kontinuální řízení výkonu. |  |  |
| - Ochrana přehřátí magnetronu - aktivní řízení teploty magnetronu. |  |  |
| - Jednoduchá manipulace s nádobkami bez použití speciálních přípravků pro otvírání a zavírání nádobek, jednoduché vkládání a vyjímání nádobek do a z pece vrchem bez nutnosti vyjímání rotoru. |  |  |
| - Aktivní odvětrávání prostoru pece v průběhu rozkladu s neutralizací odváděných par, aby nedocházelo k úniku plynů do prostoru pece nebo do okolí a je zamezeno působení tlaku plynů na dvířka pece. |  |  |
| - Automatická detekce protržení tlakové pojistky. |  |  |
| - Elektronicky řízené bezpečnostní otevírání pece. |  |  |
| - Zabudované rozkladné metody s přednastavenými parametry. |  |  |
| - Možnost tvorby vlastních rozkladných programů. |  |  |
| - Software umožňující sledování rozkladu v reálném čase a ukládání průběhu rozkladů pro každou nádobku. |  |  |
| - Možnost exportovat průběhy rozkladů (např. pomocí USB rozhraní). |  |  |
| - Wi-fi připojení pro externí mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet) s možností použití tohoto zařízení mimo pracoviště s mikrovlnným rozkladem jako bezdrátové řídící jednotky. |  |  |