Technická specifikace

„Stereo mikroskop a optický mikroskop”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky – Optický mikroskop |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Optický mikroskop vzpřímený. Stativ - inteligentní šestinásobný revolverový nosič objektivů (se slotem pro analyzátor) umožňující automatický přenos do software při změně zvětšení - led osvětlení s životností min. 60 000 hodin. - Rozsah posuvu kondenzoru min. 27 mm. - Hrubé a jemné ostření nezávislé na sobě - Výškový posuv stolku v ose Z v rozsahu min. 30 mm. - LCD diplay na přední straně stativu zobrazující objektivy v optické dráze a zobrazující intenzitu osvětlení a funkci Light Intensity Management (LIM), automatické přizpůsobení intenzity osvětlení při změně objektivu a funkci ECO. (automatické vypnutí při nečinnosti přístroje). - Tlačítko pro snímání kamerou na stativu mikroskopu Kondenzor - Achromat/Aplanat kondenzor, min. N.A. 1.40, - W.D. min. 1.6mm - Expanzní čočka do kondenzoru Achromat/Aplanat pro velká zvětšení Stolek - Odolný stolek s keramickým povrchem s držákem pro dva preparáty. - Možnost nastavení tuhosti ovládání posuvu stolku v osách X a Y. - Výškově stavitelné ovládací prvky rukojeti stolku v osách X a Y Trinokulární tubus trinokulární tubus třícestný 3 polohový FN 25 1. poloha Okulár Port 100:0 Okulár/kamera. 2. poloha 20:80. 3. poloha 0:100 Okulár/kamera. |  |
| - Okuláry 10x zorné pole min. 22mm, 2 ks |  |  |
| OBJEKTIVY s parfokální vzdáleností minimálně 60mm - Objektiv 4x minimálně třídy plan achromát - Objektiv 10x, 20x, minimálně třídy Plan Fluor nebo Semiplanapochromát - Objektiv 40x minimálně třídy Plan Apochromát minimálně N.A. 0.95 a W.D. 0.21mm, s proměnlivou korekcí tloušťky krycího skla min. 0.11-0.23mm, pro zorné pole až 25mm - Objektiv 60x minimálně třídy Plan Fluor 60X nebo Semiplanapochromát minimální N.A. 0.85, W.D. 0.3mm,pružně uložený s proměnlivou korekcí tloušťky krycího skla: 0.11-0.23mm - Objektiv 100x minimálně třídy Plan Apochromát olejová imerze,nebo minimálně N.A. 1.45, W.D. 0.13mm, pružně uložený, pro zorné pole až 25mm |  |  |
| Kamera - Barevná CMOS kamera minimálně 23,9 MPx - Velikost snímače (čipu): minimálně 36 × 24 mm, Ø43,2 mm - Připojení přes USB 3.2 Gen 2 do PC - Samostatný napajecí externí zdroj - Rychlost snímání v maximálním rozlišení minimálně: 6000 × 3984 min. ​​9fps - Vložný F-Mout s čočkou 1,8 x pro maximální využití čipu kamery. Počítač pro snímání a analýzu obrazu - Počítač s dostatečným výkonem pro obsluhu software NiS včetně monitoru - Procesor minimálně Intel Core i7 - Core Boost frekvence min. 5.4 GHz - Počet jader procesoru min. 16x - Grafická karta, paměť min. 12 GB - Kapacita úložiště min. SSD 1512 GB - Velikost operační paměti min. RAM 32 GB - Maximální kapacita RAM min. 128 GB Výstupy z PC - USB 2.0 min. 2ks - USB 3.2 Gen min. 6ks - USB 3.2 Gen 2x2 min. 1ks - USB-C 1 ks - USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 1ks - DisplayPort min 1ks - RJ-45 (LAN) 1ks - Operační systém min. Windows 11 Pro - Myš, Klávesnice Monitor - Velikost obrazovky min. 27 ´´ - LCD monitor 4K 3840 × 2160, IPS, - 16:9 širokoúhlý, 5 ms, 60Hz, 350 cd/m2, - kontrast 1000:1, - DisplayPort 1.4, - HDMI 2.0, USB-C, - USB, - LAN, - nastavitelná výška, pivot Software pro analýzu obrazu a ovládaní kamery - měření délek, plochy, úhlů, - vložení měřítka do obrazu - měření v živém i uloženém obraze - Jednoduché ovládání kamery, ukládání hardwarových konfigurací - Automatické ovládání XY, Z, včetně snímání v čase - Manuální i automatické měření, nedestruktivní anotace obrazu - Rozšířená hloubka ostrosti pro přesnou vizualizaci 3D dat ve 2D prostoru (EDF). - HDR snímání pro bezproblémové snímání vysokokontrastních scén - Možnost vlastních maker - Přehledné GUI včetně správce obrazů - Export dat do vlastních reportů - Umožňuje základní více-dimenzionální snímání (XY, Z, čas, multi-kanály), - Podpora motorizovaných periferií (stolky, měniče filtrů, inkubace), - Automatické měření, měření v rámci ROI (oblasti zájmu), počítání objektů, - Sešívání velkých obrazů, - Multi-kanálové zobrazení a časosběrné datasety. Požadavek na toto zboží od jednoho výrobce výrobce z důvodu kompatibility mikroskopů s požadovaným softwarem, který nabízí AJ i Čj jazykovou mutaci. |  |  |
| Technické a jiné požadavky – Stereo mikroskop |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje | Stereomikroskop Nikon |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Pracovní vzdálenost minimálně 115 mm |  |  |
| - Okuláry 10x / zorné pole 22mm s dioptrickou korekcí +5/-8 dioptrií 2ks - Sklon okulárů 45 ° - Nastavení mezi pupilární vzdálenosti okulárů min. 52-75 mm. |  |  |
| - Rozsah zoomu min. 0,67-5x. - Poměr zoomu min. 7,5 : 1 - Možnost rozšíření o předsádkové čočky 0,5x, 0,7x, 1,5x, 2x - Požadovaná předsádková čočka 2x Stativ - Držák steredomikroskopu s jemným a hrubým ostřením - Nízká pracovní plocha stativu, maximální výška 35 mm - Černobílá vložná pracovní deska o průměru 180 mm |  |  |
| - Barevná CMOS kamera minimálně 5,9 MPx - Obrazový snímač 1/1,8palcový barevný obrazový snímač CMOS - Velikost snímače min.: 6,91 x 4,92 mm - Expoziční čas nastavitelný v hodnotách min. 100µ sek. až 30 sekund - Nastavitelná manuální expozice - Nastavitelná automatická expozice - Korekce expozice - USB 3.0 - Samostatný napajecí externí zdroj |  |  |
| - Motor pro motorizovaný posun v ose Z pro stereomikroskopy - Samostatný ovladač pro motor s displejem pro zobrazení polohy osy Z - Rozlišení: Programovatelné na 10 nanometrů. - Výchozí tovární nastavení je 100nm. - Rychlost: 1600 mikronů/s - Tlačítka pro: nastavení nuly, nastavení rychlosti, pohyb nahoru, pohyb dolů |  |  |
| Počítač s dostatečným výkonem pro obsluhu software včetně monitoru - Procesor minimálně Intel Core i7 - Core Boost frekvence min. 5.4 GHz - Počet jader procesoru min. 16x - Grafická karta, paměť min. 12 GB - Kapacita úložiště min. SSD 1512 GB - Velikost operační paměti RAM 32 GB - Maximální kapacita RAM 128 GB Výstupy z PC - USB 2.0 min. 2ks - USB 3.2 Gen min. 6ks - USB 3.2 Gen 2x2 min. 1ks - USB-C 1 ks - USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 1ks - DisplayPort min 1ks - RJ-45 (LAN) 1ks - Operační systém min. Windows 11 Pro - Myš, Klávesnice Monitor - Velikost obrazovky min. 27 ´´ - LCD monitor 4K 3840 × 2160, IPS, - 16:9 širokoúhlý, 5 ms, 60Hz, 350 cd/m2, - kontrast 1000:1, - DisplayPort 1.4, - HDMI 2.0, USB-C, - USB, - LAN, - nastavitelná výška, pivot |  |  |
| Software pro pokročilou analýzu NiS Elements BR včetně hardwarového klíče a modulů pro automatické měření a sešívání obrázků - měření délek, plochy, úhlů, - vložení měřítka do obrazu - měření v živém i uloženém obraze - Jednoduché ovládání kamery, ukládání hardwarových konfigurací - Automatické ovládání XY, Z, včetně snímání v čase - Manuální i automatické měření, nedestruktivní anotace obrazu - Rozšířená hloubka ostrosti pro přesnou vizualizaci 3D dat ve 2D prostoru (EDF). - HDR snímání pro bezproblémové snímání vysokokontrastních scén - Možnost vlastních maker - Přehledné GUI včetně správce obrazů - Export dat do vlastních reportů - Umožňuje základní více-dimenzionální snímání (XY, Z, čas, multi-kanály), - Podpora motorizovaných periferií (stolky, měniče filtrů, inkubace), - Automatické měření, měření v rámci ROI (oblasti zájmu), počítání objektů, - Sešívání velkých obrazů, - Multi-kanálové zobrazení a časosběrné datasety. - Modul EDF, Extended Depth of Focus Vytváří ostrý 2D obraz ze sady 3D, vytváří obraz povrchu. Pro vytvoření zaostřeného obrazu z více snímků v ose Z Požadavek na toto zboží od jednoho výrobce výrobce z důvodu kompatibility mikroskopů s požadovaným softwarem, který nabízí AJ i Čj jazykovou mutaci. |  |  |