Technická specifikace

„Klimatická růstová komora”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Technické a jiné požadavky na klimatickou růstovou komoru |  | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Vnější rozměry: |  |  |
| - Výška: max. 3 m |  |  |
| - Šířka: max. 2 m |  |  |
| - Hloubka: max. 2 m |  |  |
| Vnitřní rozměry: |  |  |
| - Výška: max. 1,5 m |  |  |
| - Objem: max. 2,3 m³ |  |  |
| Hmotnost: max. 900 kg |  |  |
| Osvětlení: LED osvětlení s možností regulace. Maximální hladina osvětlení do 1000 mmol/m2/s. |  |  |
| Teplota vzduchu: možnost nastavení min. od +8 ° do +50 °C. |  |  |
| Vlhkost vzduchu: možnost nastavení min. od 40 do 80 %. |  |  |
| Teplota půdy: možnost nastavení min. od 0 ° do + 20 °C |  |  |
| Realizace lyzimetrických měření |  |  |
| Senzory pro stanovení matričního potenciálu |  |  |
| Regulace závlahového režimu |  |  |
| Přenos dat pro analýzu do PC |  |  |