Technická specifikace

„Set plynových chromatografů GC-MS a GC-FID”

Požadavek na dodání dvou plynových chromatografů, přičemž každý bude kombinován s jiným typem detektoru, a to s hmotnostním detektorem typu jednoduchý kvadrupól (GC-MSD) a plamenově ionizačním detektorem (GC-FID). Každý přístroj bude vybaven řídícím a vyhodnocovacím PC s odpovídajícím analytickým softwarem.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické parametry požadované zadavatelem pro plynový chromatograf s hmotnostní detekcí (GC-MSD) |  | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ zařízení (setu) |  |  |
| 1. Plynový chromatograf spojený s hmotnostním detektorem (GC-MS) |  |  |
| Průtoky plynů v chromatografu musí být řízeny elektronicky a umožňovat automatickou kontrolu požadovaných průtoků nebo tlaku plynů jak ve vstupních portech a kolonách, tak v detektorech. Možnost volby zobrazení hodnot tlaku v alespoň dvou jednotkách (psi, kPa nebo bar). |  |  |
| Minimální rychlost ohřevu termostatu v plném rozsahu teplot: 65°C/min |  |  |
| Doba chlazení z teploty 450 °C na 50 °C: max. 210 s |  |  |
| Inteligentní jednotka plynového chromatografu musí umožňovat: - automaticky nebo ručně uživatelem spouštěné diagnostické testy - možnost vzdáleného připojení přes webový prohlížeč - automatické upozornění uživatele na včasnou výměnu opotřebených dílů - diagnostiku nejčastějších problémů včetně poskytnutí doporučeného řešení - zobrazení návodných postupů běžné údržby plynového chromatografu |  |  |
| Zařízení umožňující zpětný proplach kolony a údržbu GC bez nutnosti zavzdušnění, kontaminace a přerušení toku nosného plynu do MSD (možnost uspořádání před kolonou, uprostřed 2 analytických kolon nebo za kolonu). Zařízení musí být vybaveno samostatným elektronickým modulem pro řízení toku nosného plynu kvůli maximální flexibilitě v nastavení parametrů a celkové stabilitě signálu v průběhu analýzy. |  |  |
| Vstupní port typu Split/ Splitles |  |  |
| Maximální provozní teplota: min. 400 °C |  |  |
| Splitovací poměr: min. 7500 : 1 |  |  |
| Možnost instalace kolon o průměru min. 50 - 320 µm |  |  |
| Rozsah a přesnost nastavení tlaku nosného plynu: min. 0-99 psi, s krokem nastavení 0,001 psi |  |  |
| Možnost výměny linerů bez nutnosti použití klíčů nebo jiného nářadí. |  |  |
| Kombinovaný autosampler |  |  |
| Automatické dávkování kapalných a zplyněných vzorků (statický headspace) |  |  |
| Automatické dávkování vzorků pomocí techniky SPME |  |  |
| Rozsah objemu nástřiku kapalných vzorků: min. 0,1 — 100 µl |  |  |
| Max. relativní směrodatná odchylka (RSD) reprodukovatelnosti nástříku kapalných vzorků: 0,6% |  |  |
| Hodnota objemu nástřiku zplyněných vzorků: max. 5 ml |  |  |
| Max. RSD reprodukovatelnosti nástřiku zplyněných vzorků: 1 % |  |  |
| Kapacita autosampleru: min. 150 vzorků (2ml vialky) a min. 40 vzorků (20ml vialky) |  |  |
| Možnost implementace ovládání autosampleru přímo v řídícím SW pro ovládání GC-MSD. |  |  |
| Hmotnostní spektrometr na bázi jednoduchého kvadrupolu |  |  |
| Umožňující elektronickou ionizaci (EI) |  |  |
| Maximální provozní teplota inertního iontového zdroje: 350 °C |  |  |
| Systém duálních (dvou) vláken na El zdroji pro eliminaci odstávek stroje v případě poškození vlákna |  |  |
| Min. dva iontové zdroje pro užití s heliem jako nosným plynem pro eliminaci odstávek stroje v případě čištění iontového zdroje |  |  |
| Provozní teplota vyhřívání kvadrupólového analyzátoru pro automatické tepelné čištění v průběhu analýzy, zajišťující maximální robustnost a eliminaci použití předfiltrů obzvláště u stopové analýzy: min. 180 °C |  |  |
| Kontrola výstupního vakua |  |  |
| Minimální hmotnostní rozsah: 2 -1050 m/z |  |  |
| Maximální teplota samostatně vyhřívaného interface: 350 °C |  |  |
| Detekční limit přístroje pro oktafluornaftalen (OFN): max. 10 fg |  |  |
| Vyhodnocovací software a pracovní stanice |  |  |
| Samostatný počítač pro obsluhu GC-MSD a pro sběr dat s běžným operačním systémem |  |  |
| HDD: min. 500 GB |  |  |
| Operační paměť: min. 16 GB |  |  |
| Optická myš a klávesnice |  |  |
| 2 x LED monitor o velikosti min. 24" nebo 1 x LED monitor o velikosti min. 32" |  |  |
| Řídící a analytický software pro řízení systému a vyhodnocení dat s možností: - provedení dekonvoluce přímo v SW (tj. bez exportu dat do jiného SW), - zachování stejných retenčních časů pomocí automatické změny tlaku na vstupním portu – nastavitelné v měřící metodě, - SW kompatibilní se SW na GC-FID umožňující zpracování naměřených dat z jednoho přístroje na druhém, a kompatibilní se stávajícím softwarem zadavatele Agilent OpenLab a Agilent MassHunter - aktuální knihovna spekter NIST a - počet licencí pro vyhodnocování dat: min. 5 |  |  |

| Technické parametry požadované zadavatelem pro plynový chromatograf s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID) | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| 2. Plynový chromatograf spojený s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) |  |
| Průtoky plynů v chromatografu musí být řízeny elektronicky a umožňovat automatickou kontrolu požadovaných průtoků nebo tlaku plynů jak ve vstupních portech a kolonách, tak v detektorech. Možnost volby zobrazení hodnot tlaku v alespoň dvou jednotkách (psi, kPa nebo bar). |  |
| Provozní teploty termostatu (pece) chromatografu: min.+10 °C nad okolní teplotu - 425 °C |  |
| Minimální rychlost ohřevu termostatu v plném rozsahu teplot: 20°C/min |  |
| Doba chlazení z teploty 450 °C na 50: max. 360 s |  |
| Inteligentní jednotka plynového chromatografu musí umožňovat: - automaticky nebo ručně uživatelem spouštěné diagnostické testy, - možnost vzdáleného připojení přes webový prohlížeč, - automatické upozornění uživatele na včasnou výměnu opotřebených dílů, - diagnostiku nejčastějších problémů včetně poskytnutí doporučeného řešení a - zobrazení návodných postupů běžné údržby plynového chromatografu |  |
| Možnost rozšíření systému o další vstupní port a standardní detektor (FID nebo TCD) |  |
| Vstupní port typu Split/Splitles |  |
| Maximální provozní teplota: min. 400 °C |  |
| Splitovací poměr: min. 7500 : 1 |  |
| Možnost instalace kolon o průměru min. 50 - 320 µm |  |
| Rozsah a přesnost nastavení tlaku nosného plynu: min. 0-99 psi, s krokem nastavení 0,001 psi |  |
| Možnost výměny linerů bez nutnosti použití klíčů nebo jiného nářadí. |  |
| Plamenově ionizační detector (FID) |  |
| Detekční limit pro tridekan: max. 3 pg C/s |  |
| Max. provozní teplota: min. 400 °C |  |
| Lineární dynamický rozsah: min. 107 |  |
| Rychlost sběru dat: min. 500 Hz |  |
| Vyhodnocovací software a pracovní stanice |  |
| Samostatný počítač pro obsluhu GC-FID a pro sběr dat s běžným operačním systémem |  |
| HDD - min. 500 GB |  |
| operační paměť: min. 16 GB |  |
| optická myš a klávesnice |  |
| 2 x LED monitor o velikosti min. 28" |  |
| Řídící a analytický software pro řízení systému a vyhodnocení dat, kompatibilní s řídícím a analytickým systémem pro GC-MS a kompatibilní se stávajícím softwarem zadavatele Agilent OpenLab a Agilent MassHunter |  |