Technická specifikace

Pro část b.: Hydropedologické a pedologické přístroje

Veřejné zakázky: Analytické a měřící přístroje - II.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Měřič vodního potenciálu (Potenciometr rosného bodu) |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: v budově FŽP III., místnost VP 107, Fakulta životního prostředí v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Přístroj musí umožnit rychlé měření půdního vlhkostního potenciálu v blízkosti bodu vadnutí a musí sloužit mimo jiné ke stanovení bodu vadnutí (-1,5 MPa). Stanovení bodu vadnutí musí být výrazně rychlejší než při použití klasické přetlakové aparatury (v řádu max. hodin). |  |
| Rozsah měření min. -0,1 až -100 MPa |  |
| Princip měření musí vycházet z měření relativní vlhkosti vzduchu nad vzorkem materiálu umístěným v utěsněné komoře, rosný bod musí být detekován pomocí chlazeného zrcadla. |  |
| Přesnost měření vodního potenciálu min. ±0,05 MPa (v rozsahu -0,1 až -5 MPa) a min. 2% (v rozsahu -5 až -100 MPa) |  |
| Bezkontaktní měření teploty vzorku |  |
| Přesnost měření teploty min. ±0,3°C |  |
| Doba měření max. 2 hodiny |  |
| Kapacita vzorku min. 10 ml |  |
| Komunikace s PC |  |
| Zobrazení nastavení přístroje a výsledků měření na LCD displeji |  |
| Rozsah pracovních teplot v rozmezí min. +10 až +35° |  |
| Příslušenství: |  |
| min. 40 ks plastových válečků pro vzorek |  |
| min. 5 ks nerezových válečků pro vzorek |  |
| min. 10 ks kalibračních roztoků |  |
| sada pro čistění |  |

| Automatický analyzátor velikosti částic |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 8 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: budově FŽP III., místnost VP 107, Fakulta životního prostředí v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Přístroj musí umožnit provést měření zrnitosti půdy pomocí automatizované sedimentační metody, která bude časově i pracovně efektivnější variantou ke standardní hustoměrné nebo pipetovací metodě. |  |
| Chyba v detekci hmotnostní frakce půdních částic pod 3 % |  |
| Měření tlaku v suspenzí s minimální přesností ±5,0 Pa, minimální rozlišení ±0,5 Pa |  |
| Běžná doba měření nižší než 4 hodiny |  |
| Měření v intervalu minimálně 30 sekund průběžným automatickým zaznamem změn tlaku i teploty v sedimentačním válci obsahujícím suspenzi půdy |  |
| Min. rozsah měřené velikosti částic 4 µm až 50 µm |  |
| Automatický bezobslužný provoz |  |
| Určení zrnitostního složení půdy na principu Stokesova zákona |  |

| Sada pro odběr půdních vzorků |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 3.1 smlouvy: nejpozději do 10 týdnů. |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: v budově FŽP III., místnost VP206, Fakulta životního prostředí v areálu sídla kupujícího na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.9 smlouvy: ## Jméno: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ ## e-mail: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ tel.: /bude doplněno před podpisem smlouvy/ |  |
| ## Záruční doba dle odst. 6.1 smlouvy: ## 36 měsíců. |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Slouží k odběru půdních vzorků pomocí Kopeckého válečků ze všech typů půd |  |
| Obsahuje i Edelmanův kombinovaný vrták a vrták Riverside |  |
| Součástí musí být i uzavřený držák válečků pro válečky o přesném průměru 53 x 50 mm a prodlužovací tyče |  |
| Musí umožnit odběr vzorků na povrchu, v předvrtaných otvorech či kopaných sondách |  |