Technická specifikace

Pro část a.: Měření parametrů chlorofylu

Veřejné zakázky: Přístroje pro rostlinnou diagnostiku a měření parametrů prostředí

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Přenosný přístroj na měření fluorescence chlorofylu |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Musí se jednat o pulzně excitační přístroj umožňující rychlé určování stresu rostlin |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| Přístroj musí umožňovat módy měření Fv/Fm a dále tzv. "JIP" test (jinak také OJIP) |  |
| Parametry zaznamenávané při měření minimálně: Fo, Fm, Fv/Fm, Fv/Fo, O, K, J, I, P, tFm, A, Mo and PI/ABS. |  |
| Přehledný barevný display |  |
| Detekční systém: detekce pulzní exitace s vysokým rozlišením vzorkování pro vyjádření fluorescenční (Kautského) křivky |  |
| Aktinické osvětlení musí být zajištěno soustavou červených LED diod. Vlnová délka emitovaného světla musí spadat do rozmezí 650 až 660 nm. |  |
| Saturační intenzita světla musí být nastavitelná alespoň v rozsahu 600 až 6000 μmol (nebo ve větším rozsahu). |  |
| Kompaktnost a přenositelnost: hmotnost přístroje bez příslušenství maximálně 1000 g, maximální rozměrové limity přístroje: 200 mm x 80 mm x 70 mm |  |
| USB rozhraní pro komunikaci s PC |  |
| Minimální teplotní rozsah pro možnost provádět měření s přístrojem 5 °C až 45 °C |  |
| Kapacita paměti na záznamy měření: alespoň 140 000 záznamů (nebo více) |  |
| Pracovní doba na jedno nabití baterií: alespoň 8 hodin kontinuálního měření |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství, které umožní okamžité uvedení přístroje do provozu vč. využití všech požadovaných funkcí přístroje. |  |
| Součástí dodávky musí být alespoň 10 listových svorek (zatemňovací adaptační krytky, které se instalují před měřením) |  |
| Součástí dodávky musí být USB kabel pro připojení a komunikaci přístroje s PC. |  |
| Dobíjecí adaptér |  |
| Souprava bude dodána v pouzdře/kufru s prostorem pro bezpečné uložení přístroje i veškerého příslušenství, které bude součástí dodávky (dobíjecí adaptér, kabely, stínící klipsové krytky pro zatemnění vzorků listů atd). |  |

| Přenosný přístroj na měření obsahu chlorofylu |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Musí se jednat o přístroj stanovující odhad obsahu (koncentrace) chlorofylu na principu fluorescence chlorofylu. |  |
| Musí umožňovat měření malých vzorků (malé listy, jehlice jehličnanů). |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| Parametry zaznamenávané při měření: CFR (chlorophyll fluorescence ratio) při 735nm/700nm, relativní obsah chlorofylu (mg.m-2) |  |
| Možnost měření malých objektů (vzorků) odpovídajících kruhové ploše již od 3 mm v průměru, případně i menších. |  |
| Přehledný barevný dotykový display |  |
| Kapacita paměti (integrovaná vnitřní pamět přístroje) alespoň 2 Gb |  |
| Optická sonda připojené na kabelu pro snadnější přístup k měřeným vzorkům in situ |  |
| Minimální teplotní rozsah pro provádění měření 0 °C až 50 °C. |  |
| Kompaktnost a přenositelnost: hmotnost přístroje bez příslušenství: maximálně 300 g; maximální rozměrové limity přístroje: 130 mm × 100 mm × 40 mm |  |
| USB rozhraní pro komunikaci s PC |  |
| Vyměnitelné nabíjecí baterie AA, případně AAA |  |
| Pracovní doba přístroje na jedno nabití: alespoň 7 hodin |  |
| Doba pro pořízení jednoho měření na vzorku: max. 6 sekund |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství, které umožní okamžité uvedení přístroje do provozu vč. využití všech požadovaných funkcí přístroje. |  |
| Součástí dodávky bude baterie, dobíjecí adaptér, kabel pro připojení k PC, kabelová optická sonda a filtr pro kalibraci. |  |
| Přístroj bude dodán v pouzdře/kufru s prostorem pro bezpečné uložení přístroje i veškerého příslušenství, které bude součástí dodávky (baterie, dobíjecí adaptér, kabel pro připojení k PC, kabelová optická sonda, filtr pro kalibraci). |  |