Technická specifikace

Pro část b.: Fotosynteticky aktivní záření a rostlinné pigmenty v listech

Veřejné zakázky: Přístroje pro rostlinnou diagnostiku a měření parametrů prostředí

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Zařízení pro měření fotosynteticky aktivního záření |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Přístroj musí umožňovat bezobslužné měření PAR s rozmezím záznamu dat od 1 minuty do 1 hodiny, případně větším. |  |
| Přístroj musí umožňovat i přímé čtení dat. |  |
| Přístroj musí umožňovat výpočet indexu listové plochy (LAI). |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| Minimální pžadovaný rozsah PAR: 0 až 2500 μmol m-2 s-1 |  |
| Rozlišení (citlivost měření) minimálně: 1 µmol m-2s-1 |  |
| Prostorové rozlišení alespoň: 1 cm |  |
| Přístroj musí umožňovat měření fotosynteticky aktivního záření v rozsahu okolní teploty 0 °C až 50 °C nebo větším a to i při vysoké relativní vzdušné vlhkosti přesahující 95 %. |  |
| Paměť pro ukládání dat. |  |
| Přístroj musí být snadno přenosný: hmotnost samotného přístroje bez příslušenství: max. 1,5 kg |  |
| Přístroj musí umožnovat rychlé propojení s PC. |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství, které umožní okamžité uvedení přístroje do provozu vč. využití všech požadovaných funkcí přístroje. |  |
| Připojitelná externí sonda s alespoň 75 senzory (nebo více) pro snímání PAR |  |
| Souprava musí být dodána v pouzdře umožňujícím bezpečné uložení jak přístroje tak potřebného příslušenství (kabelů atd). |  |

| Zařízení pro současné měření obsahu několika rostlinných pigmentů v listech |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |
| Přístroj musí umožňovat nedestruktivní měření obsahu chlorofylu, anthokyanů, flavonoidů a Nitrogen-Flavonol Indexu (NFI) současně. |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |
| USB rozhraní pro komunikaci s PC |  |
| Minimální teplotní rozsah pro provádění měření 0 °C až 50 °C. |  |
| Maximální hmotnost samotného přístroje bez příslušenství: 350 g |  |
| Barevný dotykový displej |  |
| Integrovaný GPS |  |
| Standardní vlnové délky LED: obsah chlorofylu: T850nm/T720nm; obsah flanvoninů F660nm/F325nm, obsah anhokyanů: F660nm/F525 nm; NFI: (T850nm/T720nm) / (F660nm/F325nm) |  |
| Doba pořizování jednoho záznamu kombinovaného měření obsahů pigmentů přístrojem: maximálně 6 s |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství, které umožní okamžité uvedení přístroje do provozu vč. využití všech požadovaných funkcí přístroje. |  |
| V příslušenství musí být obsaženy následující položky: adaptér nebo nabíječka baterií, baterie/akumulátory, kabel USB, pouzdro na bezpečné uložení a přenášení. |  |