Technická specifikace

Pro část e): Ostatní laboratorní přístroje

Veřejné zakázky: Přístroje  do laboratoří FAPPZ I.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Separátor proteinů |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova FAPPZ-B, číslo místnosti 205, 1. patro |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: prof. Ing. Iva Langrová, Ph.D. ## e-mail: langrova@af.czu.cz tel.: +420 224 382 673 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Operační tlak max. 0,5 Mpa |  |
| Peristaltické čerpadlo jednokanálové, čtyřválcová hlava s nízkou pulzací |  |
| Min. rozsah vlnové délky 280 nm ± 3 nm |  |
| Min. rozsah absorbance -0,1 až +2 AU |  |
| Min. rozsah gradientového průtoku 0,5 až 5 ml/min |  |
| Typ vstřikování: rotační manuální ventil, vstřikování vzorku přes smyčku |  |
| Počet portů injekční hlavy: 6 |  |
| Napětí 220-240 VAC |  |
| Min. 2 přívody pufrů |  |
| Max. 2 mm délka optické dráhy, |  |
| Hmotnost: max 9 kg |  |
| Automatický sběrač frakcí do zkumavek čtyř velikostí od 1,5 do 15ml (1,5 mla 2 ml mikrocentrifugační zkumavky, 5 ml zkumavky (12 × 75 mm), 12 ml zkumavky rozměrů (17 × 100 mm) a 15 ml zkumavky (17 × 118 mm). Kompatibilní se software separátoru. |  |
| Software pro řízení separátoru proteinů v poslední verzi |  |

| Rotační vakuový koncetrátor |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova FAPPZ-B, číslo místnosti 213, 1. patro |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: Ing. Monika Okrouhlá, Ph.D. ## e-mail: okrouhla@af.czu.cz tel.: +420 224 382 309 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Rotační vakouvý koncentrátor |  |
| vakouvá pumpa |  |
| vakuová past |  |
| chladící past |  |
| rotor 20 x 2-5ml |  |
| vakuová pumpa bez kondenzačních emisí |  |
| minimální kapacita sání 2,1 m3/h |  |
| teplota odpařování v min. rozsahu 35 - 60°C |  |
| nastavitelnost teploty po 5°C |  |
| finální vakuum max. 6,8 mbar |  |
| rototor pro zkumavky o objemu 2 – 5 ml |  |

| Promývačka mikrotitračních destiček |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova FAPPZ-B, číslo místnosti 230, 1. patro |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D. ## e-mail: chaloupkova@af.czu.cz tel.: +420 224 382 031 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| promývačka musí být 3kanálová s automatickým i volitelným přepínáním 3 roztoků |  |
| promývačka musí mít řízené vstřikování pomocí stříkačky |  |
| promývačka musí mít min. 8kanálovou promývací hlavu, která musí být použitelná pro stripy a 96 jamkové destičky |  |
| dávkování roztoků musí být v rozsahu od min 50 do 3000 µl/jamku |  |
| doba promývání jedné 96. jamkové destičky min 45, max 80 s; nasávací a vypouštěcí rychlost: min. 3 úrovně |  |
| zbytkový objem 2µl/strip |  |
| promývačka musí mít min. 1 až 10 promývacích cyklů |  |
| promývačka musí mít objem zásobní láhve min. 2 litry |  |
| promývačka musí mít elektronickou kontrolu hladiny v zásobnících a odpadních lahvích |  |

| Stroj na plnění a uzavírání kryopejet |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova FAPPZ-B, číslo místnosti 213, 1. patro |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: Ing. Monika Okrouhlá, Ph.D. ## e-mail: okrouhla@af.czu.cz tel.: +420 224 382 309 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Možnost použití standardních kryopejet (brčka, o objemu 0,25 ml a 0,5 ml) |  |
| Plnění (vakuové) a uzavírání: brčka jsou naplněna a uzavřena 6 x 6 |  |
| V průběhu plnění v každém brčku se automaticky vytvoří vzduchová bublina |  |
| Kapacita plnění a uzavírání: 1500 brček/hod |  |
| Konverzní sada, 0,25 a 0,5 ml brčka |  |
| Plnicí hlava se 6 tryskami pro brčka 0,25 ml a 0,5 ml |  |
| Sací hlava se 6 tryskami pro brčka 0,25 ml a 0,5 ml |  |
| Vakuová pumpa, s manometrem, nastavitelný ventil, 230 V/50 Hz |  |

| Absorbční reader vč. softwaru |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Místo plnění dle odst. 3.3 smlouvy: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, budova FAPPZ-B, číslo místnosti 230, 1. patro |  |
| ## Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají smlouvy a její realizace dle odst. 5.11 smlouvy: ## Jméno: doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D. ## e-mail: chaloupkova@af.czu.cz tel.: +420 224 382 031 |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Absorpční reader pro mikrotitrační destičky min. 6 –96 jamek |  |
| Rozsah vlnový délek min. 400 – 750nm |  |
| Třepací funkce |  |
| Software s exportem dat do Excelu |  |