Technická specifikace

Pro část a.: Měřič vodního potenciálu

Veřejné zakázky: Hydropedologické a pedologické přístroje pro FAPPZ

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Měřič vodního potenciálu |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Požadované parametry: |  |
| Přístroj musí umožnit rychlé měření půdního vlhkostního potenciálu v blízkosti bodu vadnutí a musí sloužit mimo jiné ke stanovení bodu vadnutí (-1,5 MPa). Stanovení bodu vadnutí musí být výrazně rychlejší než při použití klasické přetlakové aparatury (v řádu max. hodin). |  |
| Rozsah měření min. -0,1 až -100 MPa |  |
| Princip měření musí vycházet z měření relativní vlhkosti vzduchu nad vzorkem materiálu umístěným v utěsněné komoře, rosný bod musí být detekován pomocí chlazeného zrcadla. |  |
| Přesnost měření vodního potenciálu min. ±0,05 MPa (v rozsahu -0,1 až -5 MPa) a min. 2% (v rozsahu -5 až -100 MPa) |  |
| Bezkontaktní měření teploty vzorku |  |
| Přesnost měření teploty min. ±0,3°C |  |
| Doba měření max. 2 hodiny |  |
| Kapacita vzorku min. 10 ml |  |
| Komunikace s PC |  |
| Zobrazení nastavení přístroje a výsledků měření na LCD displeji |  |
| Rozsah pracovních teplot v rozmezí min. +10 až +35° |  |
| Kompatibilní příslušenství: |  |
| min. 40 ks plastových válečků pro vzorek |  |
| min. 5 ks nerezových válečků pro vzorek |  |
| min. 10 ks kalibračních roztoků |  |
| sada pro čistění |  |