Technická specifikace

Rotační mikrotom

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| rotační mikrotom s manuálním způsobem krájení pro přesné krájení |  |  |
| rotační mikrotom s elektrickým nebo manuálním posuvem vzorku |  |  |
| krájení vzorku v rozsahu min. 0,5-100,0 µm |  |  |
| nastavení tloušťky krájení vzorku: v rozsahu pro 0,5-5,0 µm krok 0,5 µm v rozsahu pro 5,0-20,0 µm krok 1,0 µm v rozsahu pro 20,0-60,0 µm krok 5,0 µm v rozsahu pro 60,0-100,0 µm krok 10,0 µm |  |  |
| zkrajování vzorku v rozsahu min. 1-600 µm |  |  |
| orientace vzorku s indikátory nulového bodu |  |  |
| směr otáčení kola hrubého posuvu je uživatelsky volitelný ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dle preferencí uživatele |  |  |
| možnost využívat elektrický hrubý posuv vzorku tlačítky i pomocí ručního kola |  |  |
| dva režimy manuálního krájení – kyvný režim, krájení s úplným otáčením |  |  |
| možnost použití mikrotomových žiletek s nízkým i vysokým profilem |  |  |
| rychloupínací držák vzorku |  |  |
| antistatická odpadní vana |  |  |
| odnímatelná horní miska jako součást mikrotomu |  |  |
| dva nezávislé systémy blokování ručního kola |  |  |
| externí ovládací panel s intuitivním ovládáním pomocí membránových tlačítek (možno použít vlevo i vpravo), nikoliv pomocí dotykového displeje s víceúrovňovým menu |  |  |
| horizontální rozsah posuvu alespoň 24 mm |  |  |