Technická specifikace

„Dávkovač mikrodestiček”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Dávkovač mikrodestiček • Pipetování vzorků a reagencí mezi alespoň 12-, 24-, 48-, 96- a 384-jamkovými mikrotitračními destičkami • Reformát z různých druhů zkumavek o různých objemech do mikrotitračních destiček • Elektronický min. 8-kanálový pipetovací modul (s rozsahem definovaným zákazníkem) • Možnost manipulace s jedním kanálem („cherry picking“) • Měnitelná rozteč pipetovacího modulu alespoň 9 – 14 mm • min. 3 možnosti pipetovacích modulů s volitelným rozsahem min. 0,5-12,5, 10-300, 50-1250 ul • Ovládání elektronického pipetovacího modulu (v případě osazení) včetně odhozu špiček • Kompatibilita se špičkami Thermo Fisher ClipTip • Možnost ručního krokového ovládání pipetovacího modulu • Plocha robota rozdělená minimálně na 6 částí (3x2 pro SBS mikrotitrační destičky) + 3 pozice pro reagencie nebo odpad • Variabilita držáků spotřebního materiálu pro osazení plochy robota (držák špiček s rezervoárem, přídavný držák na reagencie, držák izolačního bloku, držák kultivačních destiček, možnost využití pasivních chladících bloků, atd.) • Variabilní rychlost pohybu ve všech osách • Variabilní rychlost pipetování (nasávání, vypouštění) • Tlačítko STOP (pro rychlé zastavení robota) • Možnost nasvícení – ovládání nasvícení pipety • Možnost podsvícení – ovládání podsvícení izolačního bloku • Kalibrace robota s uložením všech potřebných pozic v procesu • Ovládací HW s displejem, myší, klávesnicí • Možnost transportu (přemístění) jednou osobou • Aplikačně nezávislý a otevřený model řídící aplikace s možností konfigurace nebo s možností rozšíření programů dle potřeby laboratoře. • Síťové ovládání • Rozměry vnější max (š x h x v) 600 x 455 x 400 mm (možnost umístění do laminárního boxu) • Hmotnost bez pipetovacího modulu do 20 kg |  |  |