Technická specifikace

Předmětem nákupu je přenosný systém se spektrometrem s nevyhřívanou komorou pro monitoring emisí skleníkových plynů a amoniaku s multiplexorem, automatickými komorami a s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem.

|  | Pořadové číslo a označení části dodávky | Parametry požadované zadavatelem (všechny uvedené parametry jsou minimální a dodavatel může nabídnou lepší parametry) | Konkrétní technické parametry nabízené účastníkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technická specifikace spektrometru |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Rozměr nejdelší strany | max. 60 cm |  |
|  | Hmotnost včetně baterie | max. 14 kg |  |
|  | Detekční limity: H2O CO2 CH4 N2O NH3 | max. 0,01 % vol. max. 5 ppm max. 300 ppb max 50 ppb max. 300 ppb |  |
|  | Rozsahy měření: H2O CO2 CH4 N2O NH3 | 0 až min. 3 % vol. 0 až min. 2000 ppm 0 až min. 70 ppm 0 až min. 40 ppm 0 až min. 70 ppm |  |
|  | Připraveno na měření v terénu | ano |  |
|  | Výměnná náhradní baterie | ano |  |
|  | Nabíjecí adaptér | ano |  |
|  | Napájení i ze sítě | ano |  |
|  | Zpětná identifikace neznámých komponent | ano |  |
|  | Rozšíření nebo změna měřených plynů bez úpravy hardware | ano |  |
|  | Zvýšený stupeň krytí | min. IP54 |  |
| 2 | Multiplexor a odběrové komory |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |

|  | Hmotnost multiplexoru | max. 14 kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr nejdelší strany multiplexoru | max. 60 cm |  |
|  | Hmotnost odběrové komory | max. 7 kg |  |
|  | Rozměr nejdelší strany komory | max. 50 cm |  |
|  | Konstrukce vhodná pro polní měření | ano |  |
|  | Napájení z baterie | ano |  |
|  | Autonomní programovatelné větrání odběrových komor | ano |  |
|  | Vzdálenost mezi multiplexorem a odběrovou komorou | min. 25 m |  |
|  | Měření teploty a tlaku v každé odběrové komoře | ano |  |
|  | Možnost napojení komor na další senzory (např. teplota a vlhkost půdy) | ano |  |
|  | Počet odběrových komor s automatickým větráním, teplotním a tlakovým čidlem | min. 6 ks |  |
|  | Počet paralelních odběrových míst jednoho multiplexoru | min. 15 |  |
| 3 | Software |  |  |
|  | Kompatibilita software | s Windows 11 |  |
|  | Zobrazení měření v reálném čase | ano |  |
|  | Automatická kalkulace respirace měřených plynů z půdy | ano |  |
|  | Plánování a úprava měřících cyklů | ano |  |
|  | Numerické i grafické zobrazení dat | ano |  |
|  | Import a export dat | ano |  |
| 4 | Notebook |  |  |
|  | SSD | min. 1 TB |  |
|  | Konstrukce vhodná pro polní měření | ano |  |
|  | Porty a propojení potřebná k provozu monitorovacího systému | ano |  |
|  | Běžný operační systém kompatibilní s Windows 11 | ano |  |

Kritéria hodnocení (v souladu s čl. 9 zadávací dokumentace):

| - Nabídková cena (v Kč bez DPH) |  |
| --- | --- |
| - Počet současně měřených plynů |  |