Technické specifikace

„FTIR - Spektrometr”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky – FT-IR spektrometr s připojením k TGA s příslušenstvím |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Minimální spektrální rozsah FT-IR spektrometru - 350 cm-1 až 7800 cm-1 |  |  |
| - Požadované spektrální rozlišení v celém rozsahu vlnových délek musí být min. 0.25 cm-1 |  |  |
| - Minimální rychlost měření 1 scan za sekundu při standardním rozlišení 4 cm-1 |  |  |
| - Pro kinetické experimenty požadujeme rychlost měření minimálně 35 infračervených spekter za sekundu při rozlišení min. 16 cm-1. |  |  |
| - Vzduchem chlazený keramický zdroj infračerveného záření s vysokou svítivostí a dlouhou životností se záruční dobou min. 10 let |  |  |
| - Diodový referenční laser s řízenou teplotou a dlouhou životností pro zjišťování pozice pohyblivého zrcadla interferometru se záruční dobou min. 10 let |  |  |
| - Michelsonův interferometr s mechanickým pohybem pohyblivého zrcadla (pohyb zrcadla v interferometru spektrometru musí být realizován mechanickým způsobem) se záruční dobou min. 10 let |  |  |
| - Uživatelsky volitelné rychlosti pohybu zrcadla (rozsah rychlostí min. od 0,2 do 3 cm-1/s, počet volitelných rychlostí minimálně 5) |  |  |
| - Dělič paprsků Ge na KB optimalizovaný pro střední infračervenou oblast |  |  |
| - Pyroelektrický DLaTGS detektor infračerveného záření |  |  |
| - Náhled na infračervené spektrum v reálném čase (před vlastním měřením), tzv. preview |  |  |
| - Minimální požadovaný poměr signálu k šumu (peak-to-peak) bez apodizace ≥ 50000:1 |  |  |
| - Uzavřená a vysušovaná optika s možností profukování suchým inertním plynem nebo suchým vzduchem |  |  |
| - Uzavření vzorkového prostoru okénky z KBr materiálu s možností budoucího rozšíření o okénka ZnSe (v případě zvýšení vlhkosti v laboratoři) |  |  |
| - Konstrukce spektrometru musí umožňovat externí výstup IR záření, tedy možnost vyvedení externího paprsku do plnohodnotného vzorkového prostoru obsahující samostatný detektor |  |  |
| - Možnost přepínání počítačem řízeného zrcadla externího paprsku mezi oběma nezávislými vzorkovými prostory |  |  |
| - Vzorkový prostor spektrometru musí umožňovat automatickou rekognoskaci různých měřících nástavců |  |  |
| - Samostatná hardwarová elektronická a softwarová funkce pro automatické elektronické seřizování spektrometru před vlastním měřením - např. z důvodu korekce na teplotní roztažnost materiálu děliče paprsků, interferometru, zrcadel atd. (kontinuální kompenzace optickou cestou není akceptovatelná) |  |  |
| - Vnitřní inteligence systému s nepřetržitou dynamickou optimalizací měřící soustavy přístroje při každém scanu, tzn. optická lavice FTIR spektrometru je optimalizována na maximální energetickou propustnost záření při každém scanu – optimálně každou sekundu (kontinuální kompenzace optickou cestou není akceptovatelná) |  |  |
| - Integrovaná ovládací tlačítka na krytu přístroje, vizuální panel musí dávat okamžitou grafickou informaci o stavu a aktuální činnosti FTIR spektrometru (např. měření pozadí, vzorku atd.) |  |  |
| - Ovládání spektrometru přes standardní řídící PC s operačním systémem MS Windows 11 |  |  |
| - Přístroj musí být možno použít pro FTIR analýzu výstupního plynu (Evolved Gas Analysis) z termogravimetrických analyzátorů více výrobců. |  |  |
| - Komunikační rozhraní mezi přístrojem a PC musí být realizováno přímo pomocí USB kabelu (použití např. redukce typu USB/Ethernet není akceptovatelné) |  |  |
| - Součástí nabízené sestavy musí být řídící PC s příslušenstvím (OS MS Windows 11 64bit CZ nebo EN, klávesnice, myš, LCD LED monitor s úhlopříčkou min. 24“) |  |  |
| - České manuály |  |  |
| Požadované příslušenství |  |  |
| - Interní a externí validace spektrometru podle ASTM 1421-99 |  |  |
| - Možnost validace spektrometru podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 |  |  |
| - Nástavec pro transmisní měření bude součástí nabízené sestavy |  |  |
| - Jednoodrazový ATR nástavec s plochým diamantovým krystalem, který je uživatelsky vyměnitelný bez použití nářadí, pro analýzu pevných i kapalných vzorků ve střední infračervené oblasti - nástavec s automatickou rekognoskací a nastavováním parametrů. Pro diamantový krystal požadujeme minimální měřící spektrální rozsah od 400 cm-1. U ATR nástavce musí být zajištěna možnost jednoduché výměny ATR krystalu (bez použití nářadí) za krystaly z jiných optických materiálů (např. Ge, ZnSe…), záruka min. 5 let na jednorázový ATR nástavec |  |  |
| - Součástí sestavy musí být uživatelsky vyměnitelný jednoodrazový ATR plochý germaniový krystal |  |  |
| - Automatické nastavení metody při vložení nástavce do vzorkového prostoru FTIR spektrometru |  |  |
| - Součástí dodané sestavy musí být kompatibilní IR/TGA nástavec s vyhřívanou transferline 1,5 m dlouhou, který se vkládá do vzorkového prostoru FTIR spektrometru |  |  |
| - Vyhřívání IR/TGA nástavce a transferline musí být min. do 300 °C a s digitální regulací teploty |  |  |
| - Optická dráha plynové cely v IR/TGA interface 10 cm s objemem 22 ml |  |  |
| - Plynová cela bude mít ZnSe okénka a součástí dodávky bude pár náhradních KBr okének |  |  |
| - Součástí IR/TGA nástavce bude čistící sada – TGA-IR Transferline Clean Kit |  |  |
| - Možnost použití dlouhocestných plynových kyvet (optická dráha minimálně 10 metrů) ve vzorkovém prostoru FTIR spektrometru |  |  |
| - Možnost rozšíření spektrometru o infračervený mikroskop |  |  |
| - Možnost rozšíření o autosampler |  |  |
| - Možnost rozšíření o připojení GC |  |  |
| - Kompatibilita s příslušenstvím od jiných laboratorních FTIR spektrometrů |  |  |
| - Součástí dodávky musí být systém k profukování FTIR spektrometru s regulátorem tlaku a průtoku k napojení na zdroj tlakového suchého vzduchu nebo inertního plynu – zdroj plynu nemusí být součástí dodávky |  |  |
| Požadované programové vybavení |  |  |
| - Intuitivní ovládací software, diagnostický a validační software, možnost ovládání systému pomocí menu, grafických ikon, horkých kláves a myši |  |  |
| - Diagnostický nástroj pro kontrolu zdroje IČ záření, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru, dále pro PQ (performance qualification), nastavení termínů preventivní údržby atd. |  |  |
| - Sestava musí být doplněna o validační software umožňujícím automatizovanou kontrolu funkčnosti zařízení, přičemž uživatel musí mít možnost provádět samostatně kontrolní měření na dodaných certifikovaných standardech |  |  |
| - Pokročilá ATR korekce – korekce y-ové, tak i x-ové osy ATR spektra (t.j. nezbytná funkce pro srovnávání infračervených spekter naměřených ATR technikou se spektry naměřenými standardními transmisními technikami) |  |  |
| - Spektrální matematika, práce s knihovnami spekter |  |  |
| - Multikomponentní vyhledávání v knihovnách umožňující analýzu směsí v jednom kroku bez zásahu obsluhy (minimálně čtyři komponenty/složky) |  |  |
| - Menu příkazů Report pro tvorbu, zakládání a prohledávání protokolů |  |  |
| - Softwarová funkce pro verifikaci naměřeného spektra vůči jednomu či více spektrům standardů. Musí být možnost zvýšení citlivosti pro vysoce podobná spektra. |  |  |
| - Software na separaci překrývajících se pásů |  |  |
| - Interpretační program infračervených spekter |  |  |
| - Software pro kvantitativní a kvalitativní analýzu a vyhodnocování spekter (vč. chemometrických algoritmů) |  |  |
| - Program pro automatizaci měřících a vyhodnocovacích postupů |  |  |
| - Digitální databáze organických sloučenin (specifikujte počet spekter v knihovně) – minimální požadavek více jak 9000 infračervených spekter |  |  |
| - Digitální databáze infračervených spekter anorganických materiálů – minimální požadavek je alespoň 1700 spekter |  |  |
| - Digitální databáze polymerů a jejich aditiv měřených na ATR nástavci, která bude obsahovat min. 600 infračervených spekter |  |  |
| - Digitální databáze infračervených spekter plynů pro TGA experimenty - minimální požadavek je 8600 infračervených spekter plynů |  |  |
| - Program pro spravování spektrálních souborů na PC, tvorba virtuálních knihoven z našich stávajících spektrálních dat, procesní trasa (jakákoliv úprava spekter bude navždy vratná) |  |  |
| - Využívání identických souborů (knihoven spekter) pro základní spektroskopický i specializovaný program s funkcemi uvedenými výše |  |  |
| - Program pro časově rozlišenou spektrometrii-kinetická měření s možností zobrazení časových průběhů profilů spektrálních pásů a jejich poměrů, 2D a 3D zobrazování – v případě měření ve spojení FTIR s TGA optimální pro sledování plynů vyvíjejících se ze vzorku v reálném čase |  |  |
| - Program pro identifikaci jednotlivých složek plynné směsi vzniklých při tepelném rozkladu vzorku v jednom kroku spojený se zobrazením průběhu koncentrací jednotlivých složek při kinetickém či TGA experimentu |  |  |
| - Možnost cloudového úložiště pro data získaná poptávanou měřicí technikou o velikosti minimálně 10 GB. Toto úložiště musí umožňovat sdílení, prohlížení a úpravu měřících dat, a to i z platforem jako jsou smartphony a tablety. Takto uložená data musí být zabezpečena proti jejich zneužití minimálně pomocí některého certifikované poskytovatele cloudových služeb (např. AWS atd.) |  |  |
| Další podmínky pro poptávaný systém |  |  |
| - Požadujeme roční kontrolu a kalibraci FTIR spektrometru (dle normy ASTM 1421-99) s vystavením protokolu, která bude minimálně v prvním roce od pořízení spektrometru v ceně zakoupeného systému. |  |  |
| - v každém následujícím roce požadujeme minimálně 3 dny školení zdarma pro jednu osobu |  |  |
| - Certifikace výrobce dle normy ISO 9000 nebo vyšší |  |  |
| - Certifikace dodavatele dle normy ISO 9000 nebo vyšší |  |  |

Záruční lhůta minimálně 24 měsíců na celý systém. Na hlavní součástky spektrometru (interferometr, referenční laser a infračervený zdroj) požadujeme záruku 120 měsíců (10 let) a záruku 60 měsíců (5 let) na jednoodrazový ATR nástavec s diamantovým krystalem.