Technické specifikace

„Pec pro testování tavitelnosti popela”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky – Pec pro testování tavitelnosti popela |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Testování (biomasa / SRF (tuhá paliva), (uhlí & koks: DT, ST, H, FT): IST, DT, HT, FT |  |  |
| - Odpovídá standardům BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M - 04 (2010); DIN 51730:2007-09; BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |  |  |
| - Maximální provozní teplota min. 1500 °C |  |  |
| - Přesnost teploty alespoň ± 3 °C nad 800 °C |  |  |
| - Teplotní nárůst min 5 °C za minutu |  |  |
| - Regulace teploty - Digitální vícenásobný PID regulátor s programátorem a multi offset parametry |  |  |
| - Topná tělesa – vysoce odolná, min. 4x |  |  |
| - Provoz v automatickém i manuálním režímu |  |  |
| - Minimální kapacita – 6 vzorků za jedno měření |  |  |
| - Minimálně 2 sady vzorků denně |  |  |
| - Snímání situace v peci – digitálně s frekvencí 1 snímek s nárůstem teploty o 1 °C |  |  |
| - Rozlišení integrované kamery min 1280 x 1024 pixelů |  |  |
| - Požadavky na plyn: Čistící N2 nebo CO2 |  |  |
| - Požadavky na plyn: Oxidační CO2 or Air |  |  |
| - Požadavky na plyn: Redukční CO + CO2 nebo H2+ CO2 |  |  |
| - Odvětrávání ventilátorem |  |  |
| - Součástí dodávky je ochrana proti selhání plynového systému a CO alarm |  |  |
| - Max rozměry (mm) 850 x 550 x 1000 |  |  |
| - Max hmotnost (kg) (pec) 90 |  |  |
| - Napájení 215 – 260 V nebo 380 - 415 V, 50/60 Hz, jedná/dvě fáze 25-30 A/fáze |  |  |
| - Maximální příkon (kW) 7 |  |  |
| - Ochrana proti přehřátí digitální s jedním relé a silným alarmem |  |  |
| - Provozní podmínky min. 15 °C - 35 °C |  |  |
| - Relativní vlhkost maximálně 80 % až do 31 °C lineárně klesající na 50 % do 40 °C |  |  |