Technická specifikace

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Technické a jiné požadavky |  | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| HPLC systém ve spojení s HRMS |  |  |
| Hmotnostní spektrometr s přesnou hmotou (HRMS) - hmotnostní spektrometr na bázi vysoko rozlišujícího analyzátoru (orbitrap, TOF, ICR, apod.) - další nezávislý analyzátor pro provedení izolace iontů pro následný MS/MS sken - rozlišení minimálně 220 000 FWHM na m/z 200 - hmotnostní rozsah min. 50 – 6000 m/z pro ultravysokorozlišující analyzátor, izolační šířka kvadrupólu alespoň od 0,4 m/z v rozsahu alespoň do 1000 m/z - měření kladně i záporně nabitých iontů, rychlé přepínání kladné a záporné polarity v průběhu měření – alespoň1,5 Hz - iontový zdroj ESI a APCI pro průtoky min. v rozsahu 0,001 - 1 ml/min - přesnost měření m/z s přesností < 1 ppm s interní kalibrací - robustní uspořádání iontových zdrojů s optimalizací geometrie a čištění bez vypnutí vakua - akviziční rychlost alespoň 20 spekter/s - možnost akvizice iontů s přesnou hmotou v režimu MS, MS/MS po i bez selekce prekurzorového iontu - použití dusíku jako kolizního plynu |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat čerpadlo – pumpu : - HPLC čerpadlo s možností tvorby vysokotlakého binárního gradientu, obsahující vestavěný vakuový degasser a dynamický mixér - Nastavitelný průtok v rozmezí minimálně 0,001 – 8ml/min s krokem 1ul - Tlakový rozsah minimálně do 100 MPa, - Přesnost průtoku mobilní fáze maximálně 0,05% RSD - Mrtvý objem maximálně 680ul s možností nastavitelného příspěvku mrtvého objemu - Senzor úniku kapalin - možnost tvorby gradientových profilů: lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient - vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází - rozsah pH alespoň 2 – 12, biokompatibilita |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat chlazený autosampler s min. parametry: - volitelný objem nástřiku v rozsahu alespoň 0,01 – 20,0 µl po 0,01ul - kapacita dávkovače minimálně 200 pozic pro vialky o objemu 2 ml - termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5 °C až + 40 °C - přenos vzorku < 0,004 % pro chlorhexidin a < 0,0004 % pro kofein - opakovatelnost nástřiku vyjádřená jako RSD plochy píku pro nástřik 1 µL kofeinu < 0,25 % - Tlaková odolnost až do minimálně 100 MPa - Sensor úniku kapaliny |  |  |
| HPLC sestava musí obsahovat kolonový termostat s min. parametry: - Možnost temperace alespoň 2 kolon s délkou minimálně 30 cm včetně předkolony - rozsah teplot alespoň v rozsahu +20 °C až +120 °C - Senzor úniku kapalin - Tlaková odolnost min. 100MPa - minimalizovaná délka kapiláry pro spojení s MS - alespoň jeden přepínací ventil (dvoupolohový šesticestný) |  |  |
| Systém musí být doplněn o počítač a ovládací a vyhodnocovací software s min. parametry: - dostatečně výkonný počítač se softwarovým vybavením nezbytným pro ovládání celé sestavy - požadovaný je jednotný software pro ovládání celé sestavy chromatografu a hmotnostního spektrometru - musí pracovat v prostředí kompatibilním s Windows 10 Enterprise nebo vyšším bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu) - SW musí umožňovat sběr dat a jejich vyhodnocení - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát) diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |  |
| Systém musí být doplněn o generátor N2 - minimální kapacita 70l N2 /min - dočišťovací jednotka pro dočištění N2 do kolizní cely na čistotu 99,999% |  |  |
| Systém musí být doplněn o - software pro identifikaci metabolitů, a to včetně statistických nástrojů a HRMS knihoven - další počítač s dostatečným výkonem pro zpracování získaných dat ze SW pro identifikaci metabolitů |  |  |
| Systém musí být doplněn o záložní zdroj min. 8 kVA s kapacitou baterií pro minimálně 30 minut provozu celého systému |  |  |
| Systém musí být doplněn o zařízení pro identifikaci malých molekul umožňující - převedení vzorku do plynného stavu - dávkování vzorku - detekovat látky s hmotností min. do 1000 m/z |  |  |
| Systém musí být schopem analyzovat malé až velké molekuly v různých vzorcích typu potraviny, půda, voda, rostlinné pletivo a živočišné tkáně |  |  |