**Technická specifikace**

**Pro část d): Rotační vakuový koncentrátor**

**Veřejné zakázky: Laboratorní přístroje pro FAPPZ.**

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

*Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.*

|  |
| --- |
| **Rotační vakuový koncetrátor** |
| **Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží:** |  |
|  | **Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje** |
| Rotační vakouvý koncentrátor |  |
| vakouvá pumpa |  |
| vakuová past |  |
| chladící past |  |
| rotor 20 x 2-5ml |  |
| vakuová pumpa bez kondenzačních emisí  |  |
| minimální kapacita sání 2,1 m3/h |  |
| teplota odpařování v min. rozsahu 35 - 60°C |  |
| nastavitelnost teploty po 5°C |  |
| finální vakuum max. 6,8 mbar |  |
| rototor pro zkumavky o objemu 2 – 5 ml |  |