**Technická specifikace**

**Pro část e): Promývačka mikrotitračních destiček**

**Veřejné zakázky: Laboratorní přístroje pro FAPPZ**

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

*Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.*

|  |
| --- |
| **Promývačka mikrotitračních destiček** |
| **Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží:** |  |
|  | **Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje** |
| promývačka musí být 3kanálová s automatickým i volitelným přepínáním 3 roztoků |  |
| promývačka musí mít řízené vstřikování pomocí stříkačky |  |
| promývačka musí mít min. 8kanálovou promývací hlavu, která musí být použitelná pro stripy a 96 jamkové destičky |  |
| dávkování roztoků musí být v rozsahu min. od 50 do 3000 µl/jamku  |  |
| doba promývání jedné 96. jamkové destičky min 45, max 80 s; nasávací a vypouštěcí rychlost: min. 3 úrovně |  |
| zbytkový objem <2µl/strip |  |
| promývačka musí mít min. 1 až 10 promývacích cyklů  |  |
| promývačka musí mít objem zásobní láhve min. 2 litry |  |
| promývačka musí mít elektronickou kontrolu hladiny v zásobnících a odpadních lahvích |  |