Technické specifikace

„Přenosný analyzátor spalin s příslušenstvím ”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky – Přenosný analyzátor spalin s příslušenstvím |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Přenosný analyzátor spalin s příslušenstvím |  |  |
| - Dimenzované pro dlouhodobý provoz podle normy STN EN 15267-1,3 |  |  |
| - Schopnost měřit chemické emise ve vlhkých horkých spalinách při teplotě max. 120 °C |  |  |
| - Sondy pro odběr vzorků plynu s vyhřívaným potrubím až do délky 3 m |  |  |
| - Odběrová sonda musí umožnit odběr plynu s maximální vlhkostí do 20 % |  |  |
| - Odběrová sonda musí mít nastavitelné odsávací čerpadlo s účinným filtrem |  |  |
| - Odběrová sonda musí mít možnost v případě potřeby upravit extrahovaný plyn pro suchou analýzu |  |  |
| - Odběrová sonda musí mít zabudované samochlazení odebíraného plynu |  |  |
| - Odběrová sonda musí umožnit filtraci vstupních plynů |  |  |
| - Odběrová sonda musí umožnit měření teploty a diferenčního tlaku spalin |  |  |
| - Elektrochemický senzor O2, rozsah měření 0÷21 % obj. |  |  |
| - Elektrochemický senzor CO, rozsah měření 0÷20 000 ppm, přesnost v rozmezí ± 5 % hodnoty |  |  |
| - Elektrochemický senzor NO, rozsah měření 0÷5 000 ppm, přesnost v rozmezí ± 5 % hodnoty |  |  |
| - Elektrochemický senzor NO2, rozsah měření 0÷1000 ppm, přesnost v rozmezí ± 5 % hodnoty |  |  |
| - Elektrochemický senzor SO2, rozsah měření 0÷5 000 ppm, přesnost v rozmezí ± 5 % hodnoty |  |  |
| - Elektrochemický senzor HCl, rozsah měření 0÷100 ppm, přesnost v rozmezí ± 5 % hodnoty |  |  |
| - Elektrochemický senzor H2S, rozsah měření 0÷1000 ppm, přesnost v rozmezí ± 5 % hodnoty |  |  |
| - NDIR senzor CO2, rozsah měření 0÷100 %, přesnost v rozmezí ± 5 % hodnoty |  |  |
| - NDIR senzor CH4, rozsah měření 0÷100 %, přesnost v rozmezí ± 5 % hodnoty |  |  |
| - PID senzor VOC, rozsah měření 0÷1 000 ppm, přesnost v rozmezí ± 5 % hodnoty |  |  |
| - Možnost měření aktuálních a průměrných hodnot ve zvolených časových intervalech |  |  |
| - Zabudovaný grafický LCD displej s podsvícením |  |  |
| - Univerzální síťové napájení 220 V |  |  |
| - Ukládání naměřených dat (hodnoty koncentrace znečišťujících látek) do interní paměti |  |  |
| - Integrovaná jehličková tiskárna s klasickým papírem |  |  |
| - Možnost výběru časového intervalu pro výpočet průměrných hodnot |  |  |
| - Možnost kopírování naměřených dat do počítače nebo možnost uložení naměřených dat na jiné paměťové médium |  |  |
| - Možnost připojení přes USB a síťový kabel, nebo Bluetooth |  |  |
| - Musí obsahovat software pro online měření, archivaci měření a zpracování naměřených dat |  |  |
| - Zajištění kalibrace přístroje po instalaci |  |  |
| - Součástí dodávky je pouzdro nebo taška na přenášení přístroje a příslušenství |  |  |