Technická specifikace

Pro část a): Optický mikroskop s kamerou

Veřejné zakázky: Optické přístroje FAPPZ

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Optický mikroskop s kamerou |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Osvětlení |  |
| Fázový kontrast s rozlišením s min. rozsahem 10x-100x |  |
| Světlé a temné pole s rozlišením s min. rozsahem 4x-200x |  |
| Barevná digitální CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) kamera s min. rozlišením 5,0 Mpix |  |
| USB připojení do PC |  |
| Přímé snímání obrazu do SW |  |
| Ukládaní souborů min. do těchto formátů: JPEG2000, TIFF a BMP |  |
| Snímací PC s monitorem: výkonná pracovní PC stanice typu Workstation, běžný operační systém kompatibilní s Windows 11 Pro, širokoúhlý monitor s úhlopříčkou min. 27" |  |
| Software pro ovládání kamery, snímání a archivaci obrazu |  |
| Mechanický stolek s posunem v ose XY, fokus jemně |  |
| Trinokulární tubus s přepínáním |  |
| Osvětlení v procházejícím světle |  |
| Objektivový motorizovaný revolver s podporou DIC a Ph kontrast, min. 6 pozic, s automatickým nastavením intenzity osvětlení |  |
| Zvětšení objektivu: - objektiv min. 2x suchý, N.A .min. 0,8 - objektiv min. 4x suchý, N.A. min. 0,15 - objektiv min. 10x suchý, N.A. min. 0,40 - objektiv min. 40x suchý, N.A. min. 0,85, s podporou DIC a Ph - objektiv min. 100x imerzní olejový, N.A. min. 1,40, s podporou DI |  |
| Okuláry min. 10x / 22 mm zorného pole s dioptrickou korekcí |  |
| Typ objektivů semiplanapochromáty |  |