Název přístroje:

Velkoobjemová klimatická komora

Použití přístroje:

Zařízení je určené pro klimatizování zkušebních vzorků větších rozměrů, zejména pro výuku v předmětech s demonstrativními experimenty na konstrukčním dřevu či materiálech na jeho bázi. Cílovou skupinou jsou primárně studenti programu Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva.

Obecné požadavky pro přístroj:

- nestandardní provedení (boční přístup do zkušebního prostoru)

Požadavky na technické provedení:

- rozměry zkušebního prostoru délka x šířka x výška = 4200 x 1000 x 1000 mm (odchylka rozměrů +50/-0 mm),

- maximální výška zařízení jako celku 2050 mm, maximální šířka 1300 mm, maximální délka 5000 mm

- celková zatížitelnost zkušebního prostoru komory min. 400 kg,

- minimální teplotní rozsah komory od +10 °C do +70 °C,

- teplotní odchylka max. ± 1 °C,

- časová rychlost změny teploty dle IEC 60068-3-5 min 0,5 K/min,

- minimální klimatický rozsah od 10 % do 95 %,

- odchylka relativní vlhkosti max. ±3 %,

- rozmezí rosného bodu od 10 °C do 39 °C,

- mobilní provedení s možností aretace pojezdových koleček,

- osvětlení zkušebního prostoru,

- vzduchem chlazený kondenzátor,

- chladivo s CO2,

- kapacitní čidlo vlhkosti,

- ovládací panel min. velikost 7“ s podporou českého jazyka,

- komunikační rozhraní minimálně LAN a USB,

- ovládací SW umožňující programování a ukládání naprogramovaných metod, znázornění číselné a grafické informace o probíhajícím testu online, komunikace v českém jazyce, dále možnost volby angličtiny, úplná kompatibilita s ovládacím SW S!MPATI,

- parní zvlhčovač.

Příslušenství – popis a technické provedení:

- přístroj pro odsolování vody, objem 10 l (±1 %), tlakově odolný do min. 8 bar

- 4 kusy roštů s min. zatížitelností 150 kg / kus.