Technická specifikace požadovaného plnění

| Systém pro ultra-rychlou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC-QTOF) Požadovaný systém je plánován jako nástroj pro identifikaci a kvantifikaci biologických vzorků separovaných pomocí UHPLC s přímým napojením do ESI zdroje hmotnostního spektrometru na bázi Q-TOF technologie. Z toho důvodu je vyžadována univerzální instrumentace ESI-Q-TOF s vysokou citlivostí, vysokým rozlišením a přesností měřené hmoty, ale především s dostatečnou rychlostí, výkonem a životností. Součástí řešení kromě hardware musí být také kompletní software pro všechny výše uvedené typy požadovaných experimentů. |
| --- |
| Výrobce: |  |
| Typ zařízení: |  |
| Parametry přístroje |
| Požadované zadavatelem | Nabízeného dodavatelem |
| Součásti: |
| Iontový zdroj |  |
| 1. Ortogonální nebo pseudoortogonální ionizační zdroj ESI (elektrosprej) s průtokem 1 – 1000 µl/min |  |
| 2. Vysoce citlivý vyhřívaný ESI iontový zdroj (HESI) |  |
| 3. Iontový zdroj pro chemickou ionizaci (APCI) |  |
| 4. Injekční pumpa pro přímou infuzi vzorku do iontového zdroje |  |
| 5. Stříkačka o objemu 500 µl |  |
| Analyzátor - detektor |  |
| Detektorový systém hybridního typu na principu Q-TOF (Quadrupole-Time of Flight) pro použití s elektrosprejem v konfiguraci: |  |
| analytický kvadrupól, |  |
| kolizní cela pro kolizně indukované disociace (CID) pro získání tandemových hmotnostních (MS/MS) fragmentů, |  |
| TOF detektor s jednou reflexí iontů v reflektronu pro současně vysokou citlivost, dynamický rozsah i přesnost měření přesné hmoty |  |
| 2. Přesnost stanovení hmoty do 1 ppm s interní kalibrací v širokém koncentračním rozsahu, nezávisle na koncentraci analytu a to jak v jednoduchém hmotnostním fragmentačním (MS) tak i MS/MS módu |  |
| 3. Přesnost stanovení hmoty do 2 ppm s externí kalibrací v širokémkoncentračním rozsahu, nezávisle na koncentraci analytu a to jak v MS tak i MS/MS módu |  |
| 4. Maximální deklarovaná rozlišovací schopnost detektoru ≥ 50 000 FWHM pro m/z cca 600-1200 při zachování maximální deklarované citlivosti detektoru v jednom módu měření. Pokud přístroj umožňuje více režimů měření, pak je míněno rozlišení v módu s nejvyšší citlivostí. |  |
| 5. Rychlost MS skenu při zachování maximálního rozlišení a citlivosti v MS i MS/MS ≥ 50 Hz |  |
| 6. Rozsah měření alespoň 50 – 40 000 m/z v MS |  |
| 7. Iontová optika umožňující rutinní využití kolizně indukované disociace v iontové optice (IS-CID, díky které je možno dosáhnout až trojnásobné fragmentace (MS/MS/MS) |  |
| 8. Možnost širokopásmové kolizně indukované disociace (bb-CID) pro rychlé generováváni fragmentů všech iontů |  |
| 9. Selektivita spektrometru – stabilní signál umožňující extrakci chromatogramů bez ztráty signálu šíře signálu 2 mDa |  |
| 10. Rozsah selekce iontů kvadrupólem alespoň do 3000 m/z |  |
| 11. Dynamický koncentrační rozsah ve spektru nejméně více než 5 koncentračních řádů v jednom spektru |  |
| 12. MS citlivost minimálně S/N 100:1 pro 100 fg reserpinu v módu umožňujícím rozlišení ≥ 50 000 FWHM pro m/z cca 600-1200 |  |
| 13. Software pro vzdálený přístup k spektrometru a možnost vzdálené diagnostiky a servisních zásahů |  |
| Kapalinový chromatograf UHPLC |  |
| 1. Modulární systém kapalinového chromatografu s pracovním rozsahem tlaků minimálně do 1000 Bar |  |
| 2. Senzor úniku mobilní fáze ve všech modulech |  |
| 3. Binární gradientová pumpa |  |
| Průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0,001 – 5 ml/min v 0,001 ml krocích |  |
| Tlaková odolnost minimálně 1000 Bar (100 MPa) v celém rozsahu průtoků pump pumpy (do 5 ml/min) |  |
| Přesnost míchání gradientu < 0.15% SD |  |
| Alespoň 4-kanálový vakuový odplyňovač mobilní fáze (degasser) |  |
| Selekční ventil umožňující pro každý kanál pumpy výběr ze 2 různých mobilních fází |  |
| 4. Autosampler |  |
| Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 1-100 μl bez výměny dávkovací smyčky |  |
| Opakovatelnost objemu nástřiku < 0.25% RSD pro 5 μl |  |
| Termostatování vzorků alespoň v rozsahu 5-40°C |  |
| Termostatování vzorků alespoň v rozsahu 5-40°C |  |
| Minimálně 100 pozic pro 2 ml vialky |  |
| 5. Termostat kolon |  |
| Teplotní rozsah od 18°C pod okolní teplotu až do 100°C |  |
| Teplotní stabilita ±0.1 °C |  |
| Kapacita dvě až tři 30 cm kolony |  |
| 2x deseticestný dvoupolohový ventil včetně ovládání |  |
| 6. Detektor diodového pole |  |
| Rozsah vlnových délek alespoň 190 – 800 nm |  |
| Přesnost měření vlnové délky alespoň ± 1nm |  |
| Rychlost sběru dat alespoň 100 Hz |  |
| Průtočná cela k objemu max. 3 ul |  |
| Datastanice a software |  |
| 1. Ovládací PC datastanice |  |
| Min. 4 jádrový procesor o frekvenci min. 2,6 GHz |  |
| Min. 16 GB RAM, |  |
| Min. 2 TB HDD |  |
| Operační systém kompatibilní s WIN 7 Prof, EN verze |  |
| 2. Příslušenství ovládací PC datastanice |  |
| 1 x myš |  |
| 1x klávesnice |  |
| 2x LCD Monitor s úhlopříčkou min. 24” |  |
| 1x laserová tiskárna černobílá |  |
| 3. Software pro ovládání hmotnostního spektrometru včetně HPLC systému |  |
| 4. Software pro běžné kvalitativní a kvantitativní zpracování MS a MS/MS dat |  |
| 5. Software pro vzdálený přístup ke spektrometru a možnost vzdálené diagnostiky a servisu |  |
| 6. Software umožňující generování sumárních vzorců pro detekované analyty pomocí přesné hmoty a izotopických vzorců v MS i MS/MS ve spektrech |  |
| 7. Přístup do on-line databází strukturních vzorců analytů (ChemSpider, Kegg, Metlin) a možnost dohledání kandidátů na základě zjištěného sumárního vzorce ve vyhodnocovacím SW |  |
| 8. Software umožňující porovnání struktur látek nalezených v on-line databázích s naměřenými MS a MS/MS spektry a SW umožňující manuální fragmentaci struktur a jejich následné označení v naměřených spektrech |  |
| 9. Software pro profilovací analýzu – diferenciální analýza setu vzorků pomocí analýzy hlavních komponent (PCA), PLS a T-test. |  |
| 10. Software k predikci, detekci a identifikaci metabolitů, produktů organických syntéz nebo jiných transformačních procesů na základě porovnání dvou chromatografických záznamů, MS a MS/MS spekter, biotransformačních pravidel a chemické struktury mateřské látky |  |
| 11. Software pro cílený screening umožňující přehledné generování výsledků a eliminace falešně pozitivních a falešně negativní výsledků na základě tolerančních limitů pro přesnost retenčního času, přesnost měřené hmoty iontů, shody isotopického profilu a to jak pro MS, tak i pro MS/MS spektra. |  |
| 12. Databáze pesticidů naměřená na příslušném instrumentu výrobce, obsahující informace o hmotách i retenčním čase v rozsahu minimálně 800 analytů |  |
| 13. Databáze léčiv a toxikologicky významných látek naměřená na příslušném instrumentu výrobce obsahující informace o hmotách i retenčním čase v rozsahu minimálně 800 analytů |  |
| 14. Software pro cílenou analýzu dat v client/server uspořádání založenou na známých metabolických cestách v databázi KEGG. SW musí umět retrospektivně vyhledat metabolity ve změřených datech na základě informací z on-line napojené veřejné databáze KEGG včetně jejich vizualizace, statistického vyhodnocení a možnosti exportu výsledků do SW umožňující další multivariantní analýzu dat. |  |
| 15. Software pro společnou správu proteomických dat z MALDI i ESI instrumentace, a jejich vyhodnocování |  |
| 16. Pokročilý SW pro identifikace a charakterizace peptidů a proteinů, automatickou práci s proteomickými databázemi, ale také identifikace a lokalizace PTM, jakou jsou glykosylace, dále pro top-down analýzy proteinů. |  |
| 17. Pokročilý SW pro kvantifikace peptidů a proteinů jak technikami labeled Qant, tak label free Quant včetně technik typu „SWATH“, „DIA“ a „DDA“ |  |
| 18. Vyhodnocovací proteomický program pro identifikaci proteinů kombinující metody typu „Peptide Mass Fingerprint“, „Sequence Query“ a MS/MS Ion Search“, |  |
| 19. Software pro statistické a spektroskopické analýzy NMR a MS dat a jejich kombinací (analýza kovariance), které umožní analytické a statistické profilování metabolomických analýz složitých směsí. |  |
| Software pro automatické statistické analýzy NMR a MS dat včetně PCA a PLS. |  |
| Software, který účinně analyzuje rozsáhlé databáze spekter a který umožňuje tvorbu vlastních databází. |  |
| Software pro kompletní analýzu spektra, včetně automatizované 2D/3D integrace, 2D/3D multipletní analýzy a rozpoznávání vzorů, modelování spekter. |  |
| Příslušenství |  |
| 1. Záložní zdroj UPS zaručující provoz zařízení po výpadku el. proudu po min. 30 min. |  |
| 2. Server pro ukládání dat s kapacitou minimálně 16 TB |  |
| 3. Server pro metabolomické aplikace: |  |
| Min. 4 jádrový procesor typu Quad Core o frekvenci min. 2,66 GHz |  |
| Min. 16 GB RAM, |  |
| Min. 2 TB HDD |  |
| Operační systém kompatibilní s WIN 7 Prof, EN verze |  |
| 4. Zařízení pro úpravu vody pro LC-MS aplikace, produkce 3 l/hod |  |
| 5. Kolona a předkolona pro screeningové aplikace na bázi C18 |  |
| 6. Kompresor na stlačený vzduch, výstupní tlak min 9 barů, výkon min 30 m3/hod |  |

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění odpovídá jak požadavkům stanoveným zadavatelem, tak specifikacím uvedeným mnou, jako uchazečem.

Titul, jméno, příjmení a funkce oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:  __________________________________

# Footnotes

Dodavatel doplní název a typ zařízení, u ostatních parametrů dodavatel doplní ano/ne podle toho, zda je daný požadavek zadavatele splněn či nikoli. Pokud zadavatel požaduje, aby zařízení/příslušenství splňovalo určitý rozsah, nebo bylo dodáno v určitém počtu kusů, uvede dodavatel přesné parametry nabízeného plnění včetně odpovídajících měrných jednotek, nebo dodávaný počet kusů, podle toho, co je v daném případě relevantní. V případě, že zadavatel připouští variantní řešení, uvede dodavatel přesnou specifikaci nabízeného plnění.