Technická specifikace požadovaného plnění

| Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC-QTOF) Požadovaný systém je plánován jako nástroj pro identifikaci a kvantifikaci biologických vzorků separovaných pomocí GC s napojením do iontového zdroje hmotnostního spektrometru na bázi Q-TOF technologie. Z toho důvodu je vyžadována univerzální instrumentace GC-QTOF s vysokou citlivostí, vysokým rozlišením a přesností měřené hmoty, ale především s dostatečnou rychlostí, výkonem a životností. Součástí řešení kromě hardware musí být také kompletní software pro všechny výše uvedené typy požadovaných experimentů. Uchazeč musí předložit v nabídce oficiální veřejně dostupné a garantované specifikace výrobce k minimálním i hodnotícím parametrům. |
| --- |
| Výrobce: |  |
| Typ zařízení: |  |
| Parametry přístroje: |
| Požadované zadavatelem | Nabízeného dodavatelem* |
| Součásti: |
| Plynový chromatograf |  |
| Teplotně programovatelný nástřik umožňující režimy split/splitless a zároveň LVI nástřik, umožňující nástřik velkého objemu vzorku |  |
| Možnost chlazení pomocí kapalného CO2 nebo N2 |  |
| Elektronická regulace tlaku a průtoku všech pracovních plynů |  |
| Možnost zpětného proplachu kolony |  |
| Možnost výměny kolony bez zavzdušnění detektoru |  |
| Teplotní rozsah nástřiků a termostatu min. do 450°C |  |
| Doba chlazení z 450°C na 50°C max. 210 sekund |  |
| Přesnost natavení tlaku min. 0.001 psi v rozsahu 0.000 - 99.999 psi |  |
| Min. 20 teplotních ramp a 21 prodlev |  |
| Teplotní rampa min. 65°C/min v celém rozsahu |  |
| Automatický dávkovač |  |
| Kapacita min. 90 pozic pro 2 ml viálky |  |
| Možnost použití 2 ml, 10 ml a 20 ml viálek |  |
| Zařízení pro kapalný nástřik |  |
| Zařízení pro nástřik headspace |  |
| Zařízení pro nástřik SPME |  |
| Zařízení pro magnetické míchání až do 750 rpm a zároveň zahřívání vzorku až do 150°C |  |
| Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0.5 % RSD |  |
| Programovatelná rychlost nástřiku |  |
| Ovládání integrované do MS softwaru |  |
| Termální desorpce (TD) |  |
| Jednotka nástřiku pro dvoustupňovou TD s kryofokusací pomocí elektrického chlazení |  |
| Plná automatická EPC kontrola všech průtoků |  |
| Možnost opětovného vzorkování části vzorku pro další analýzu |  |
| Možnost rozšíření o jednotku pro automatické přidávání interního standardu |  |
| Připojení TD na nástřik |  |
| Starter kit - zařízení a materiál pro odběr vzorků vhodných pro TD |  |
| Kolony |  |
| 2x kolona s nepolární fází |  |
| 2x kolona s polární fází |  |
| HRMS |  |
| Hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu Q-TOF (Quadrupole Time of Flight) |  |
| Dvojice vláken pro EI zdroj |  |
| Možnost PCI a NCI ionizace |  |
| Možnost výměny iontového zdroje bez zavzdušnění |  |
| Provádění korekce přesnosti hmoty v reálném čase pro každé spektrum |  |
| Rozsah měření hmot min.: 15 – 3000 amu |  |
| Hmotnostní rozsah izolace kvadrupólem do 1050 m/z |  |
| Skenovací rychlost v MS módu až 50 spekter/s při zachování rozlišení |  |
| Rozlišovací schopnost analyzátoru alespoň 12000 FWHM při m/z 271.9867 při zachování plné citlivosti spektrometru |  |
| Lineární dynamický rozsah detektoru alespoň 5 řádů |  |
| Měření přesné hmoty produktů v režimu MS/MS, realizovaného jako Multiple Reaction Monitoring (MRM) se selektivním výběrem mateřského iontu pro MS/MS prostřednictvím quadrupolu (Q-TOF) |  |
| Citlivost v MS: 1 pg nástřiku oktafluornaftalenu (OFN, m/z 271.9867), poměr signál k šumu >1000:1 |  |
| Přesnost určení hmoty <3 ppm pro OFN |  |
| Generátor dusíku |  |
| generátor dusíku s externím vstupem stlačeného vzduchu a kapacitou min. 60 l/min |  |
| typ kompatibilní s požadavky na čistotu pro provoz systému |  |
| Datastanice a software |  |
| 1. Ovládací PC datastanice |  |
| Min. 4 jádrový procesor o frekvenci min. 2,6 GHz |  |
| Min. 16 GB RAM, |  |
| Min. 10 TB HDD |  |
| Operační systém kompatibilní s WIN 7 Prof, EN verze |  |
| 2. Příslušenství ovládací PC datastanice |  |
| 1 x myš |  |
| 1x klávesnice |  |
| 2x LCD Monitor s úhlopříčkou min. 24” |  |
| 1x laserová tiskárna černobílá |  |
| Řídící a vyhodnocovací software umožňující řízení přístroje, sběr a zpracování, vyhodnocování, ukládání a zálohování dat, vývoj a používání dalších metod; export dat do MS Excel |  |
| Software umožňující generování sumárních vzorců látek i pro vysokomolekulární látky (látky větší než 1000Da) |  |
| Software pro vzdálený přístup ke spektrometru a možnost vzdálené diagnostiky a servisu |  |
| Nejnovější knihovna spekter Wiley s NIST implementovanou do vyhodnocovacího softwaru |  |
| Software pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení dat (minimálně 2 licence) |  |
| UPS zabezpečující kompletní systém nejméně 30 min |  |

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění odpovídá jak požadavkům stanoveným zadavatelem, tak specifikacím uvedeným mnou, jako uchazečem.

Titul, jméno, příjmení a funkce oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:  __________________________________