Technická specifikace požadovaného plnění

| Plynový chromatograf s hmotnostně selektivním detektorem (GC-MSD) Požadovaný systém je plánován jako univerzální nástroj pro cílovou analýzu vybraných látek v biologických matricích s možností jejich přesné kvantifikace na stopových koncentracích i pro necílovou charakterizaci širokého spektra analytů s využitím knihoven hmotnostních spekter a dekonvolučního software. Z důvodu universálnosti přístroje je v rámci jeho konfigurace vyžadována kombinace dvou různých kolon (včetně dvou samostatných injektorů) a dvou odlišných detektorů. Z hlediska maximální efektivnosti využití přístrojového systému v rámci výzkumné, vývojové a vzdělávací činnosti jsou dalšími technickými požadavky jeho intuitivní ovládání, dlouhá životnost a ekonomická úspornost provozu. Dodavatel musí být schopen zajistit rychlý a kvalitní autorizovaný servis. |
| --- |
| Výrobce: |  |
| Typ zařízení: |  |
| Parametry přístroje: |
| Požadované zadavatelem | Nabízeného dodavatelem* |
| Plynový chromatograf |
| Spojení 2 analytických kolon do jednoho detektorů s možností automatické softwarové volby vybrané kolony |  |
| Dva injektory pro teplotně programovatelný nástřik umožňující režimy split/splitless |  |
| Injektor s plně elektronickým řízením tlaku (Electronic Pressure Control – EPC) |  |
| Provozní teplota injektoru do min. 400 °C |  |
| Maximální průtok injektoru do min. 1250 ml/min |  |
| Teplotní rozsah nástřiků a termostatu min. do 450°C |  |
| Doba chlazení z 450°C na 50°C max. 210 sekund |  |
| Přesnost natavení tlaku min. 0.001 psi v rozsahu 0.000 - 99.999 psi |  |
| Min. 20 teplotních ramp a 21 prodlev |  |
| Rychlost ohřevu termostatu min. do 65°C/min v celém rozsahu teplot |  |
| Elektronická regulace tlaku a průtoku všech pracovních plynů včetně možnosti jejich hardwarově integrované a softwarově programovatelné změny |  |
| Možnost rychlé výměny linerů bez nutnosti použití nástrojů/klíčů |  |
| Možnost zpětného proplachu kolony |  |
| Možnost výměny kolony a údržby plynového chromatografu (GC) bez nutnosti zavzdušnění, kontaminace a přerušení toku nosného plynu do hmotnostního spektrometru (MS) (možnost uspořádání před kolonou, uprostřed 2 analytických kolon nebo za kolonou) |  |
| Možnost pokrytí inertním materiálem celého injektoru a jeho příslušenství, které může přijít do styku se vzorkem a to včetně samotného těla injektoru |  |
| Automatický dávkovač |
| Kapacita min. 160 pozic pro 2 ml viálky s možností rozšíření |  |
| Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0.3 % (relativní standardní odchylka - RSD) |  |
| Programovatelná rychlost nástřiku v rozsahu min. 2,5 až 1000 µl/sec |  |
| Min. rozsah objemu nástřiku 0,01 - 250 µl |  |
| Ovládání integrované do MS softwaru |  |
| Možnost rozšíření o druhou věž/rameno pro simultánní nástřik na oba kanály GC a možnost automatické přípravy vzorku se současným použitím 2 různých stříkaček |  |
| Možnost rozšíření o automatickou přípravu vzorků |  |
| Kolony |
| 1x kolona s nepolární fází |  |
| 1x kolona s polární fází |  |
| Hmotnostní spektrometr na bázi jednoduchého kvadrupolu |
| Zařízení na bázi elektronové ionizace s možnosti rozšíření o chemickou ionizaci |  |
| Systém duálních vláken na zdroji elektronové ionizace |  |
| Provozní teploty inertního iontového zdroje až do min. 350 °C |  |
| Vyhřívaní kvadrupólového analyzátoru do min. 180 °C pro možnost automatického tepelného čištění |  |
| Hmotnostní rozsah izolace kvadrupólem minimálně v rozsahu 2–1000 m/z |  |
| Skenovací rychlost min. 12 000 amu/sec |  |
| Jednotkové hmotnostní rozlišení |  |
| Lineární dynamický rozsah detektoru min. 6 řádů |  |
| Interface samostatně vyhřívaný do min. 350 °C |  |
| Automatické nastavení zesílení detektoru |  |
| Turbomolekulární pumpa s kapacitou min. 250 l/s |  |
| Detekční limit přístroje < 24 fg oktafluornaftalenu |  |
| Automatické čištění iontového zdroje bez nutností manuálních operací |  |
| Samostatný kontrolér výstupního vakua z MS systému |  |
| Plamenově-ionizační detektor |
| Maximální provozní teplota min. do 450 °C |  |
| Detekční limit pro tridekan méně než 1,4 pg C/s |  |
| Lineární dynamický rozsah rozsah větší než 107 |  |
| Rychlost sběru dat až do min. 500 Hz |  |
| Datastanice a software |  |
| Ovládací PC datastanice s minimální konfigurací: Quad Core CPU 3,2 GHz, 16 GB RAM, 500GB HDD, 25 GB SSD |  |
| 1 x myš, 1x klávesnice, 2x 24” LCD Monitor |  |
| Řídící a vyhodnocovací software umožňující řízení přístroje, sběr a zpracování, vyhodnocování, ukládání a zálohování dat, vývoj a používání dalších metod; export dat do MS Excel |  |
| Software pro diagnostiku a monitorování zařízení a provádění automatické cílové dekonvoluce při vyhodnocování naměřených dat |  |
| Nejnovější knihovna MS a MS/MS spekter Wiley a NIST (National Institute of Standards and Technology) kompatibilní s ovládacím softwarem |  |
| Software pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení dat (minimálně 5 licencí pro off-line vyhodnocování) |  |
| Ostatní podmínky |  |
| Dodávka a instalace ventilů a kapilár pro napojení plynů potřebných k provozu systému |  |

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění odpovídá jak požadavkům stanoveným zadavatelem, tak specifikacím uvedeným mnou, jako uchazečem.

Titul, jméno, příjmení a funkce oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:  __________________________________