13 - Přístroj na výrobu čisté a přístroj na výrobu ultra čisté vody

Použití přístroje:

Výroba demineralizované a ultra čisté vody pro laboratorní účely.

Obecné požadavky pro přístroj na demineralizovanou vodu:

- ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely, pro 2. stupeň jakosti vody

- Pracovní vodovodní tlak 0,3 – 0,8 MPa, možnost zvýšení vstupního tlaku přídavným čerpadlem

- Filtrační stupně min. 5 - 7

- Mechanické filtr, aktivní uhlí, membrána RO, iontoměnič,

- UV lampa a mikrobiální filtr,

- Digitální konduktometr

- Výsledná vodivost pod 1 S/cm

- Výkon – produkce min. 25 litrů denně.

- Možnost zásobního tanku a připojení pro přístroje typu autokláv

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

Obecné požadavky pro přístroj na ultra čistou vodu:

- Výsledná konduktivita pod 0,05 S/cm

- Možnost UV lampy 185/254nm

- Faktor TOC (celkové organické látky) menší než 10 ppb

- Produkce od 8 do 15 l/denně

- Zásobní tank

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení