14 - Laminární box + stojan (sterilní práce s nukleovými kyselinami)

Použití přístroje:

Box je určen pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací.

Obecné požadavky:

- volba rychlosti laminárního proudění v min. rozsahu 0,2 – 0,6 ms-1

- zobrazení na displeji

- pracovní deska z nerezové oceli

- boční a čelní průhledná skla/okna

- plně automatizovaný provoz

Požadavky na technické provedení:

- Rozměry pracovního prostoru v × š × h [mm] min. 800 x 1150 x 550

- hlučnost max. 55 dB

- intenzita osvětlení na ploše min. 500 lx

- Třída čistoty dle EN ISO 14644-1: ISO Class 5

- Jakostní třída dle EC GMP Volume 4, Annex 1: A

- Připojení do elektrické sítě 230V 50Hz

Požadavky na bezpečnostní prvky:

- proudový chránič

Příslušenství:

- stojan pod laminární box

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení