Technická specifikace

Ultracentrifuga

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Technické a jiné požadavky |  | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje (pokud není možno číselně, potvrdí vyjádřením ANO/NE - dle skutečnosti) |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Obecné požadavky pro přístroj: |  |  |
| - Stolní chlazená ultracentrifuga se dvěma úhlovými a jedním výkyvným rotorem s kompatibilními zkumavkami, adaptéry a dalším příslušenstvím nutným pro jejich použití. Přístroj a rotory musí být nové, nerepasované. |  |  |
| Požadavky na technické provedení: |  |  |
| Stolní chlazená ultracentrifuga |  |  |
| - maximální otáčky minimálně 150 000 otáček za minutu (rpm) |  |  |
| - maximální odstředivá síla minimálně 1 000 000 x g (rcf) |  |  |
| - maximální kapacita úhlového rotoru minimálně 6 x 29 ml |  |  |
| - použití výkyvných rotorů s maximální odstředivou silou minimálně 260 000 x g |  |  |
| - nastavení v minimálním teplotním rozsahu od 0 °C do +40 °C s krokem změny teploty maximálně o 1 °C |  |  |
| - minimálně 10 akceleračních a brzdících stupňů |  |  |
| - nastavení minimální doby stáčení od 1 minuty či méně až do maximálně 99 hodin 59 minut či více |  |  |
| - funkce HOLD pro nespecifikovanou délku separace |  |  |
| - uložení uživatelských programů |  |  |
| - nastavení víceúrovňových přístupů uživatelů chráněných heslem |  |  |
| - automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak |  |  |
| - numerické zobrazení aktuální hodnoty vakua v rotorovém prostoru |  |  |
| - el. napájení 1 fáze, napětí 230 V |  |  |
| - stolní provedení |  |  |
| Příslušenství – popis a technické provedení: |  |  |
| Rotor 1 |  |  |
| - úhlový rotor |  |  |
| - maximální odstředivá síla minimálně 650 000 x g |  |  |
| - maximální kapacita rotoru minimálně 8 x 5 ml |  |  |
| - kompatibilní s otevřenými zkumavkami použitelnými v objemovém rozsahu 2 až 3 ml při odstředivé síle minimálně 650 000 x g |  |  |
| - minimálně 200 kusů těchto zkumavek musí být součástí dodávky rotoru |  |  |
| - kompatibilní s uzavíratelnými kónickými mikrozkumavkami použitelnými v objemovém rozsahu 1 až 1,5 ml při odstředivé síle minimálně 200 000 x g |  |  |
| - minimálně 1000 kusů těchto zkumavek a příslušenství potřebné pro jejich použití musí být součástí dodávky rotoru |  |  |
| Rotor 2 |  |  |
| - úhlový rotor |  |  |
| - maximální odstředivá síla minimálně 280 000 x g |  |  |
| - maximální kapacita rotoru minimálně 8 x 13 ml |  |  |
| - kompatibilní s uzavíratelnými zkumavkami použitelnými v objemovém rozsahu 5 až 10 ml při odstředivé síle minimálně 280 000 x g |  |  |
| - minimálně 24 kusů těchto zkumavek musí být součástí dodávky rotoru |  |  |
| - kompatibilní s otevřenými zkumavkami o objemu minimálně 4 ml použitelnými při odstředivé síle minimálně 200 000 x g |  |  |
| - minimálně 100 kusů těchto zkumavek a příslušenství potřebné pro jejich použití musí být součástí dodávky rotoru |  |  |
| Rotor 3 |  |  |
| - výkyvný rotor |  |  |
| - maximální odstředivá síla minimálně 260 000 x g |  |  |
| - maximální kapacita rotoru minimálně 4 x 5 ml |  |  |
| - kompatibilní s otevřenými zkumavkami objemu minimálně 5 ml použitelnými při odstředivé síle minimálně 260 000 x g |  |  |
| - minimálně 100 kusů těchto zkumavek musí být součástí dodávky rotoru |  |  |
| - kompatibilní s otevřenými zkumavkami objemu minimálně 3,5 ml použitelnými při odstředivé síle minimálně 260 000 x g |  |  |
| - minimálně 100 kusů těchto zkumavek musí být součástí dodávky rotoru |  |  |
| Stůl pod centrifugu |  |  |
| - stůl pod centrifugu s možností přesného vyrovnání i na nerovných plochách (nastavitelné nohy stolu) |  |  |
| - žádný rozměr stolu nesmí být větší než šířka 850 mm, hloubka 750 mm, výška 780 mm |  |  |
| - nosnost minimálně 110 kg |  |  |
| - možnost upevnění stolu ke zdi |  |  |