Technická specifikace

Pro část d): Optický mikroskop s kamerou

Veřejné zakázky: Laboratorní přístroje FAPPZ - II.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Optický mikroskop s kamerou |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: |  |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Osvětlení LED |  |
| Fázový kontrast s objektivy 10x-100x |  |
| Světlé a temné pole s objektivy 4x-40x |  |
| Barevná digitální CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) kamera s min. rozlišením 5,9 Mpix |  |
| USB připojení do PC |  |
| Sada objektivů s min. Plan-achromatickou korekcí, zvětšení s rozsahem 4x-100x |  |
| Přímé snímání obrazu do SW |  |
| Software pro ovládání kamery, snímání a archivaci obrazu |  |
| Snímací PC min. typu home station |  |
| Uhlopříčka monitoru min. 27" |  |
| Koaxiální nezávislé hrubé a jemné ostření s min. rozsahem 30 mm |  |
| Mechanický stolek s možností jeho úhlové rotace |  |
| Dělení světla okuláry:kamera v poměru 100:0 a 50:50 %. |  |
| Ergonomický trinokulární tubus nastavitelný ve dvou osách – výklopný min. v rozsahu 20° a výsuvný min. v rozsahu 40 mm |  |
| Kondenzor s otočným karuselem |  |
| Osvětlení v procházejícím světle |  |
| Revolverový nosič pro max. 6 objektivů s funkcí kódování jednotlivých pozic pro přenos informace o zvětšení zařazeného objektivu do softwaru. Funkce automatické změny intenzity světla v závislosti na zařazeném objektivu |  |
| Okuláry 10x / 22 mm zorného pole s dioptrickou korekcí (2 ks) |  |
| Funkce automatického vypnutí světla při nečinnosti min. 10 minut s programovatelnou dobou vypnutí |  |
| Software pro ovládání kamery, snímání a archivaci obrazu. |  |
| Možnost vkládání kalibrovaného měřítka a anotací. |  |
| Ruční měření délek, ploch a úhlů. |  |
| Možnost manuálního pořizování snímků s rozšířenou hloubkou ostrosti a mozaikového skládání z více zorných polí |  |
| Lokalizace snímacího SW i v českém jazyce |  |